## Foglio1
Allegato A.1 - Questionario
Ecografi portatili dedicati anestesia loco-regionale e a terapia antalgica
FABBRICANTE
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
| Caratteristiche tecniche | Requisiti minimi pena l'esclusione (SI/NO) | Descrivere
1 | Dispositivi Medici conformi alla Direttiva Europea 93/42/CE recepita dal D.Lgs. 46/97, e ss.mm.ii. (Direttiva Europea 2007/47/CE recepita dal D.Lgs. 37/10) e, se applicabile, al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici | ¨SI ¨NO
2 | Dispositivi di ultima generazione, nuovi di fabbrica e all’ultima release software e da tutto il materiale necessario per il corretto funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso | ¨SI ¨NO
3 | Sistema ecografico destinato all’utilizzo nei blocchi operatori e negli ambulatori di terapia antalgica per attività ecoguidata (accessi vascolari, blocchi nervosi, blocchi di parete, blocchi antalgici, anestesia loco-regionale (vedasi obiettivi fornitura) | ¨SI ¨NO
4 | Sistema ecografico di tipo POC-US, touchscreen ad elevata risoluzione, posizionato su carrello ergonomico, non sono accettate versioni tablet o smartphone | ¨SI ¨NO
5 | Alimentato a rete o a batteria con autonomia di almeno 2 ore (in modalità operativa) | ¨SI ¨NO
6 | Monitor di dimensioni indicativa di 15’’antiriflesso | ¨SI ¨NO
7 | Modalità di acquisizione M-mode, B-mode/Real time, Color Doppler, Power Doppler | ¨SI ¨NO
8 | Utilizzo in contemporanea di almeno 2 sonde | ¨SI ¨NO
9 | Dotato di algoritmi e software che garantiscono un funzionamento ottimale nel campo di applicazione indicato negli obiettivi di fornitura | ¨SI ¨NO
10 | Software specifico per l’ottimizzazione della visualizzazione dell’ago utilizzabile con entrambe le sonde in dotazione | ¨SI ¨NO
11 | Dotato di accorgimenti atti a semplificare la sanificazione del sistema (es. numero limitato di manopole, pulsanti, trackball, …) | ¨SI ¨NO
12 | Sistema resistente agli urti e alle cadute (garanzia full risk per l’intera durata del contratto per qualsiasi evento ad eccezione del dolo comprovato) | ¨SI ¨NO
13 | Dotato di preset sonde | ¨SI ¨NO
14 | Dynamic range almeno 160 dB | ¨SI ¨NO
15 | Frame rate bidimensionale di valore non inferiore a 150 fps in B-mode | ¨SI ¨NO
16 | Zoom per immagini real-time e da immagine congelata senza perdita di risoluzione | ¨SI ¨NO
17 | Sonda lineare indicativamente 7,5 - 13 MHz | ¨SI ¨NO
18 | Sonda convex indicativamente 3,5 - 5 MHz | ¨SI ¨NO
19 | Disponibilità di sonde phased array (da quotare tra le opzioni) | ¨SI ¨NO
20 | Disponibilità della stampante b/w (da quotare tra le opzioni) | ¨SI ¨NO
21 | Per l’intera durata del contratto qualsiasi intervento manutentivo è da intendersi ricompreso nel canone di noleggio ad esclusione del dolo comprovato | ¨SI ¨NO
22 | Tempi di intervento non superiori a 1 giorno lavorativo | ¨SI ¨NO
23 | Tempi di ripristino della funzionalità entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata (anche attraverso la fornitura di un sistema sostitutivo fino al completamento dell’intervento) | ¨SI ¨NO
24 | Fornitura di tutte le parti di ricambio/consumo (incluse le sonde) | ¨SI ¨NO
25 | Manutenzioni preventive programmate secondo la periodicità e la checklist previste dal fabbricante (indicare periodicità e allegare check list) | ¨SI ¨NO
26 | Una verifica di sicurezza elettrica all’anno secondo la CEI-EN 62353 | ¨SI ¨NO
27 | Consegna e installazione entro 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione e/o richiesta scritta della UO Ingegneria Clinica | ¨SI ¨NO
28 | Consegna di verbale di installazione e tutta la documentazione relativa (copia del manuale d'uso in lingua italiana per ogni tipologia di apparecchiatura installata, copia verifiche di sicurezza effettuate negli ultimi 3 mesi e copia controlli di qualità prestazionali/funzionali ove previsti dal fabbricante) | ¨SI ¨NO
29 | Formazione personale all'utilizzo dei sistemi offerti e alle operazioni manutenzione autonoma e sanificazione con disponibilità di aggiornamenti durante l'intero periodo contrattuale | ¨SI ¨NO
| Caratteristiche tecniche | Ulteriori requisiti | Descrivere
30 | Indicare eventuali ulteriori sonde disponibili (allegare listino e quotazione canone)
Assitenza Tecnica
31 | Manutentore autorizzato per installazioni provincia Bologna (sede, ragione sociale e contatti telefonici)
32 | Manutentore autorizzato per installazione provincia Palermo (sede, ragione sociale e contatti telefonici)