## Condizioni contrattuali FRI
TIPOLOGIA CONTRATTO: FULL RISK (FRI)
REQUISITI MINIMI GENERALI: | SI | NO
Interventi illiminati di manutenzione correttiva sulle attrezzature
Inclusione di tutti i danni compresi quelli per cause accidentali
Personale tecnico specializzato e/o certificato: almeno n. 3 tecnici specializzati con esperienza triennale sui sistemi oggetto del lotto
Disponibilità di parti di ricambio originali o conformi a quanto previsto all’art 23 del Regolamento Unico 2017/745
Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante e con le seguenti periodicità: RM: almeno 4/anno TC: almeno 3/anno PET/TC: secondo periodicità Fabbricante SPECT/TC: secondo periodicità Fabbricante ANGIOGRAFI: secondo periodicità Fabbricante
Esecuzione delle Verifiche di Sicurezza Elettrica in conformità alle EN CEI 62353, da effettuare con cadenza annuale e qualora gli interventi di riparazione lo richiedano
Tarature e calibrazioni così come previste dal Fabbricante
Possibilità di formare personale "interno" alle Aziende Sanitarie per attività di primo intervento
Possibilità di Ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
Aggiornamenti di sicurezza come previsto dal Fabbricante e update
Collegamento remoto per la diagnosi su guasto (ove applicabile) o attività proattiva
SW di lettura e interpretazione dei Log File e manutenzione predittiva
Tempi di intervento: entro 1 ora lavorativa dalla chiamata se sistema fermo
Tempi di intervento: entro 8 ore lavorative dalla chiamata in tutti gli altri casi
Tempi di risoluzione: entro 8 ore lavorative (dalla chiamata) se sistema fermo
Tempi di risoluzione entro 24 ore lavorative (dalla chiamata) se sistema funzionante ma con limitazioni
Orario di servizio: almeno lunedì- venerdì 08.00-17.00
REQUISITI MINIMI PER I TOMOGRAFI A RM | SI | NO
n. 2 interventi annui di verifica e taratura sensore ossigeno in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa CEI EN 50104.
Sostituzione periodica sensore ossigeno secondo indicazioni scadenza del fabbricante
n. 1 intervento ogni tre anni di verifica condotta di quench consistente nella ispezione visiva delle giunzioni (flange e/o saldature) nelle parti accessibili e del terminale del tubo di evacuazione dei gas criogenici.
verifica periodica di funzionamento e sostituzione di componenti e/o consumabili usurate o guaste facenti parte degli impianti a servizio della Risonanza Magnetica
n. 1 verifica annua della tenuta della Gabbia di Faraday
verifica periodica di funzionamento, relativa manutenzione e sostituzione di componenti e/o consumabili usurate o guaste facenti parte di:
o Guarnizioni e contatti della/e porta/e (finger – contact strip);
o Sistema di chiusura della porta di accesso alla sala magnete;
o Continuità elettrica dei pannelli della struttura della gabbia;
o Filtri a RF tipo a nido d’ape per la visiva e per condutture dell’aria;
o Filtri meccanici (guide d’onda e CDZ);
o Filtri elettrici;
o Lampade d’illuminazione;
o Ogni altro componente anche qualora non espressamente indicato.