Allegato A - Caratteristiche tecniche

SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE

PER SARS-COV-2 AOU BO

Sistema - Caratteristiche richieste (pena l’esclusione)

- Sistema analitico automatizzato costituito da strumentazione, reagenti, calibratori, controlli, consumabili necessari per il rilevamento del virus SARS-COV-2 da campioni respiratori delle alte e basse vie e su campioni salivari mediante tecniche di RT-PCR

- Il sistema deve consentire l'intero processo, dall'inserimento del campione primario alla produzione del risultato, con la massima automazione e con minima manipolazione da parte dell’operatore

- Sistema che non preveda la fase di estrazione

- Possibilità di analizzare diversi tipi di campioni respiratori: lavaggio bronco-alveolare, saliva, tampone naso-faringeo, aspirato nasale

- Sistema che identifichi i target previsti da WHO e comprenda un controllo esogeno di amplificazione per ogni campione

- Fornitura di tutta la strumentazione accessoria necessaria per l'esecuzione della metodica proposta, nulla escluso

- Qualora da banco, la strumentazione deve essere corredata da idonei supporti

- Compatibilità con i tamponi UTM (ref 358C) della ditta Copan attualmente in uso

- Tracciabilità completa del campione mediante riconoscimento del barcode, dal caricamento del campione al risultato finale

- Possibilità di caricamento fino ad almeno 90 campioni contemporaneamente

- Produttività massima (garantita anche con più strumenti) in 24 ore non inferiore a 2.500 campioni

- L’intero processo, dalla dispensazione del campione alla produzione dei risultati deve essere garantito entro le 2,5 ore (150 minuti)

- Flessibilità del sistema in grado di eseguire anche test di screening per i virus respiratori (FLU A/B)

- Volume di pipettaggio indicativamente tra 0.5 e 1000 µL

- Reagenti pronti all'uso

- Fornitura di software operativo per l'analisi dei dati e l’interpretazione dei risultati

- Interfacciamento bidirezionale con il LIS del laboratorio DN-LAB/HALIA ditta DEDALUS, incluse le componenti hw e sw necessarie

- Livello di rumorosità < 65 dB

- La strumentazione ed i kit/reagenti devono essere dotati di marchio CE IVD, secondo la direttiva 98/79 CE o Nuovo Regolamento IVDR 2017/746

- Disponibilità intervento tecnico in loco sabato e pre-festivi

Materiale di consumo - Caratteristiche richieste

- Fornitura del materiale di consumo necessario all’espletamento delle procedure.