## Allegato A_sez A
ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico
1 | CARATTERISTICHE GENERALI
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | Descrizione e destinazione d'uso (Indicare)
2 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA (pena l'esclusione)
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | SPECIFICARE | NOTE*
2.1 | Sistema analitico automatizzato costituito da strumentazione, reagenti, calibratori, controlli, consumabili necessari per il rilevamento del virus SARS-COV-2 da campioni respiratori delle alte e basse vie e su campioni salivari mediante tecniche di RT-PCR | □ SI | □ NO
2.2 | Il sistema deve consentire l'intero processo, dall'inserimento del campione primario alla produzione del risultato, con la massima automazione e con minima manipolazione da parte dell’operatore | □ SI | □ NO
2.3 | Sistema che non preveda la fase di estrazione | □ SI | □ NO
2.4 | Possibilità di analizzare diversi tipi di campioni respiratori: lavaggio bronco-alveolare, saliva, tampone naso-faringeo, aspirato nasale | □ SI | □ NO
2.5 | Sistema che identifichi i target previsti da WHO e comprenda un controllo esogeno di amplificazione per ogni campione | □ SI | □ NO
2.6 | Fornitura di tutta la strumentazione accessoria necessaria per l'esecuzione della metodica proposta, nulla escluso | □ SI | □ NO
2.7 | Qualora da banco, la strumentazione deve essere corredata da idonei supporti | □ SI | □ NO
2.8 | Compatibilità con i tamponi UTM (ref 358C) della ditta Copan attualmente in uso | □ SI | □ NO
2.9 | Tracciabilità completa del campione mediante riconoscimento del barcode, dal caricamento del campione al risultato finale | □ SI | □ NO
2.10 | Possibilità di caricamento fino ad almeno 90 campioni contemporaneamente | □ SI | □ NO
2.11 | Produttività massima (garantita anche con più strumenti) in 24 ore non inferiore a 2500 campioni | □ SI | □ NO
2.12 | L’intero processo, dalla dispensazione del campione alla produzione dei risultati deve essere garantito entro le 2,5 ore (150 minuti) | □ SI | □ NO
2.13 | Flessibilità del sistema in grado di eseguire anche test di screening per i virus respiratori (FLU A/B) | □ SI | □ NO
2.14 | Volume di pipettaggio indicativamente tra 0.5 e 1000 uL | □ SI | □ NO
2.15 | Reagenti pronti all'uso | □ SI | □ NO
2.16 | Fornitura di software operativo per l'analisi dei dati e l'interpretazione dei risultati | □ SI | □ NO
2.17 | Interfacciamento bidirezionale con il LIS del laboratorio DN-LAB/HALIA ditta DEDALUS, incluse le componenti hw e sw necessarie | □ SI | □ NO
2.18 | Livello di rumorosità < 65 dB | □ SI | □ NO
2.19 | La strumentazione ed i kit/reagenti devono essere dotati di marchio CE IVD, secondo la direttiva 98/79 CE o Nuovo Regolamento IVDR 2017/746 | □ SI | □ NO
2.20 | Disponibilità intervento tecnico in loco sabato e pre-festivi | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata