## caratteristiche di minima
Allegato A.1 - Questionario
Sistemi di monitoraggio
FORNITORE
| Caratteristiche tecniche di minima |  | Descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva ai depliant/brochure/manuale presentati
POSTAZIONE DI MONITORAGGIO
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
1 | Dotata di hardware e software (in lingua italiana) di ultima generazione compatibile con i più moderni sistemi operativi (almeno Windows 10) | ¨SI ¨NO
2 | Doppio display flat panel a colori da almeno 24”, tastiera e mouse ottima visibilità̀ anche in condizioni di intensa illuminazione esterna (luce solare), ampio angolo di visione ed alta risoluzione, mantenuta in caso di monitor di maggiori dimensioni. | ¨SI ¨NO
3 | Dotata di stampante centralizzata azionabile sia dalla centralina che dai monitor posto letto | ¨SI ¨NO
4 | Altoparlante esterno regolabile per segnalazione allarmi in ciascuna postazione | ¨SI ¨NO
5 | Collegamento in rete cablata per i monitor paziente e collegamento wireless (tramite antenne con cavo RJ45 comprese nella fornitura) per le telemetrie. La ditta dovrà indicare il diametro di copertura dell’antenna offerta (in metri) e le modalità di installazione per garantire la miglior copertura possibile (vedi planimetrie allegate) | ¨SI ¨NO
6 | Gestione simultanea e continua fino ad almeno 29 postazioni di monitoraggio | ¨SI ¨NO
7 | Possibilità di ampliamento di ulteriori postazioni di monitoraggio (sia monitor posto letto che telemetrie) senza modifica della centrale di monitoraggio | ¨SI ¨NO
8 | Dotata di interfaccia grafica identica o similare a quella del monitor paziente collegato e dotata di funzione di personalizzazione grafica, per rendere agevole e semplice l’utilizzo da parte degli operatori | ¨SI ¨NO
9 | Modalità di settaggio e impostazione di facile utilizzo | ¨SI ¨NO
10 | Accesso completo a tutti i parametri monitorati per ogni paziente senza oscurare i dati visualizzati in tempo reale degli altri pazienti | ¨SI ¨NO
11 | Controllo di ciascun monitor paziente collegato in rete e di ciascuna telemetria (impostazioni, visualizzazione, tacitazione degli allarmi, salvataggio/stampa ECG 12 derivazioni) | ¨SI ¨NO
12 | Visualizzazione in tempo reale di forme d’onda, trend in forma grafica e numerica di tutti i parametri rilevati dalle postazioni collegate (sia monitor che telemetrie) | ¨SI ¨NO
14 | Memorizzazione e richiamo dei trend/eventi/forme d’onda in forma grafica e numerica fino ad almeno 120 ore | ¨SI ¨NO
15 | Possibilità di creazione di configurazioni specifiche di trend, allarmi, eventi per tipologia di paziente | ¨SI ¨NO
16 | Impostazione e personalizzazione di allarmi acustici e visivi su diversi livelli su tutti i parametri monitorati | ¨SI ¨NO
17 | Impossibilità di disattivazione allarmi rossi | ¨SI ¨NO
18 | Possibilità di stampa del report del settaggio degli allarmi personalizzato per ogni paziente e ripetibile ad ogni modifica dei limiti degli allarmi | ¨SI ¨NO
19 | Ampia disponibilità di funzionalità software per la valutazione clinica di pazienti cardiologici in particolare per la visualizzazione e l’analisi dell’ECG a 12 derivazioni convenzionale, analisi delle aritmie ventricolari e sopraventricolari, riconoscimento fibrillazione atriale A-Fib, analisi del tratto ST-T e QT-QTc in tempo reale ed in continuo su tutte le derivazioni disponibili | ¨SI ¨NO
20 | Interfacciamento con ADT aziendale (in fase di ammissione, il paziente deve poter essere identificato anche con il lettore bar code del braccialetto elettronico) e con cartella clinica informatizzata attraverso standard HL7 (esportazione eventi e parametri monitorati), | ¨SI ¨NO
21 | Esportazione tramite protocollo DICOM di ECG a 12 derivazioni al sistema ECG MANAGEMENT Philips Intellispace ECG di proprietà della AUSL | ¨SI ¨NO
22 | Altre caratteristiche
MONITOR A POSTO LETTO
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
23 | Dotato di hardware e software (in lingua italiana) di ultima generazione per l’utilizzo su pazienti adulti | ¨SI ¨NO
24 | Display touchscreen utilizzabile anche con guanti chirurgici flat panel a colori di almeno 19’’ (saranno valutatati positivamente soluzioni per migliorare la visualizzazione dei parametri monitorati) ottima visibilità̀ anche in condizioni di intensa illuminazione esterna (luce solare) | ¨SI ¨NO
25 | Completo di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo utilizzo | ¨SI ¨NO
26 | Collegamento alla Centrale mediante rete Ethernet | ¨SI ¨NO
27 | Predisposizione per fissaggio su ripiano per Ospedale Maggiore e su braccio per Ospedale di Bentivoglio con attacco VESA | ¨SI ¨NO
28 | Privi di parti in movimento (ventole di raffreddamento) e con superfici lisce per consentire una facile pulizia e disinfezione e per ridurre il rischio di contaminazione | ¨SI ¨NO
29 | Protezione dai disturbi ad alta frequenza e da defibrillatore | ¨SI ¨NO
30 | Predisposizione per l’utilizzo di lettore di bar code per l’accettazione del paziente a posto letto | ¨SI ¨NO
31 | Dotato della stessa interfaccia grafica della centrale di monitoraggio oppure dotato di funzione di personalizzazione grafica, per rendere agevole e semplice l’utilizzo da parte degli operatori | ¨SI ¨NO
32 | Monitoraggio dei seguenti parametri (con utilizzo di materiale di consumo non dedicato): o ECG a 12 derivazioni in tempo reale; Verrà valutata positivamente anche la possibilità aggiuntiva di ottenere un tracciato a 12 derivazioni con il minor numero possibile di elettrodi per maggior confort paziente e praticità d’uso o Frequenza cardiaca o Frequenza respiratoria sia numerica che forma d’onda o SpO2 con rappresentazione sia numerica che forma d’onda o NIBP (pressione non invasiva) o IBP (pressione invasiva) 2 canali o Temperatura (rilevazione cutanea) o EtCO2 con rappresentazione sia numerica che forma d’onda o Portata Cardiaca con metodo di termodiluizione (Swan-Ganz) o Picco | ¨SI ¨NO
33 | Configurazione modulare | ¨SI ¨NO
34 | Visualizzazione in tempo reale e contemporanea di più forme d’onda (almeno 12 tracce contemporanee) e trend in forma grafica | ¨SI ¨NO
35 | Funzione di invio del tracciato ECG a 12 derivazioni alla stampante | ¨SI ¨NO
36 | Memorizzazione degli eventi, della forma d’onda e del trend per almeno 48 ore | ¨SI ¨NO
37 | Dotato di allarmi ottici ed acustici su più livelli con soglie impostabili e personalizzabili | ¨SI ¨NO
38 | Ampia disponibilità di funzionalità software per la valutazione clinica di pazienti cardiologici in particolare per la visualizzazione e l’analisi dell’ECG a 12 derivazioni convenzionale, analisi delle aritmie ventricolari e sopraventricolari, riconoscimento fibrillazione atriale A-Fib, analisi del tratto ST-T e QT-QTc in tempo reale ed in continuo su tutte le derivazioni disponibili | ¨SI ¨NO
39 | Funzione bed to bed (da qualsiasi monitor deve essere possibile richiamare un altro posto letto con conseguente visualizzazione dei parametri e in qualunque monitor posto letto devono essere mostrati in tempo reale gli allarmi rossi segnalati dagli altri monitor posto letto) | ¨SI ¨NO
40 | trasporto paziente e continuità di monitoraggio: dovrà essere quotato, idonea soluzione che permetta il monitoraggio del paziente anche durante il trasporto, garantendo la continuità dei dati, compreso lo scarico dei dati memorizzati in centrale di monitoraggio una volta riconnessi alla rete di monitoraggio. Il monitor dovrà garantire la rilevazione almeno dei seguenti parametri: ECG, FC, NIBP e SpO2, e dovrà utilizzare la medesima cavetteria per garantire la possibilità di staccare i cavi dal monitor posto letto e di attaccarli al monitor per il trasporto | ¨SI ¨NO
41 | defibrillatore manuale con possibilità di pacing che utilizzi medesima cavetteria dei monitor a posto letto e dotato dei seguenti moduli/opzioni: saturazione O2, NIBP, modulo EtCO2 | ¨SI ¨NO
42 | Altre caratteristiche
TELEMETRIA
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
43 | Dispositivo indossabile | ¨SI ¨NO
44 | Involucro facilmente disinfettabile ed impermeabile all’infiltrazione di liquidi | ¨SI ¨NO
45 | Dimensioni e peso contenuti | ¨SI ¨NO
46 | Resistente agli urti e alle cadute | ¨SI ¨NO
47 | Display con visualizzazione diretta dei dati monitorati | ¨SI ¨NO
48 | Alimentazione a batteria con visualizzazione dello stato della batteria | ¨SI ¨NO
49 | Segnalazione di distacco elettrodi e di batteria in esaurimento | ¨SI ¨NO
50 | Batterie standard reperibili su libero mercato | ¨SI ¨NO
51 | Monitoraggio dei seguenti parametri (con utilizzo di materiale di consumo disponibili sul libero mercato): o Traccia ECG ottenibile con un numero di elettrodi non superiore a 6 o Saturazione ossigeno | ¨SI ¨NO
52 | Trasmissione dati alla centrale di monitoraggio per analisi delle aritmie | ¨SI ¨NO
53 | Dotato di segnalazione acustica in caso di dispositivo fuori portata | ¨SI ¨NO
54 | Comunicazione wireless con centrale di monitoraggio | ¨SI ¨NO
55 | Completo di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo utilizzo | ¨SI ¨NO
56 | Altre caratteristiche
MONITOR SALA MEDICI
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
57 | Postazione di revisione tracciati, trend ed eventi | ¨SI ¨NO
58 | Monitor 19’’ tastiera e mouse | ¨SI ¨NO
59 | Collegamento alla stampante di rete | ¨SI ¨NO
60 | Altre caratteristiche
CONSEGNA
61 | Consegna e installazione entro 40 giorni solari dalla comunicazione scritta della UO Ingegneria Clinica | ¨SI ¨NO | _______ gg
ASSISTENZA TECNICA e FORMAZIONE
62 | Manutentore autorizzato per installazioni provincia Bologna (sede, ragione sociale e contatti telefonici)
63 | Manutenibilità dei sistemi proposti per almeno 8 anni | ¨SI ¨NO
64 | Per l’intera durata del contratto qualsiasi intervento manutentivo è da intendersi ricompreso nel canone di noleggio ad esclusione del dolo comprovato | ¨SI ¨NO
65 | Tempi di intervento non superiori a 8 ore lavorative dalla chiamata | ¨SI ¨NO | _______ ore lavorative
66 | Tempi di ripristino della funzionalità entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata (anche attraverso la fornitura di un sistema sostitutivo fino al completamento dell’intervento) | ¨SI ¨NO | _______ giorni lavorativi
67 | Fornitura di tutte le parti di ricambio entro 2 gg lavorativi dalla richiesta | ¨SI ¨NO
68 | Manutenzioni preventive programmate secondo la periodicità e la checklist previste dal fabbricante (indicare periodicità e allegare check list) | ¨SI ¨NO
69 | Una verifica di sicurezza elettrica all’anno secondo la CEI-EN 62353 | ¨SI ¨NO
70 | Formazione personale all'utilizzo dei sistemi offerti e alle operazioni manutenzione autonoma e sanificazione con disponibilità di aggiornamenti durante l'intero periodo contrattuale | ¨SI ¨NO

## caratteristiche migliorative
Allegato A.1 - Questionario
Sistemi di monitoraggio- Caratteristiche tecniche migliorative
FORNITORE
| Caratteristiche tecniche | Descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva ai depliant/brochure/manuale presentati
POSTAZIONE DI MONITORAGGIO
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
1 | Ampliamento postazioni di monitoraggio superiori al numero minimo ulteriormente visibile nei due display oltre alle richieste senza oscurare mai la visualizzazione di nessun paziente
2 | Memorizzazione e richiamo forme d’onda, trend ed eventi superiore a 120 ore con un numero illimitato di eventi
3 | Descrizione delle funzionalità software per la valutazione clinica di pazienti cardiologici presenti e sistema di analisi delle aritmie offerte (numero, tipologie, ecc.)
| Presenza lettore QR code | ¨SI ¨NO
4 | Completezza funzioni rispetto al monitor (es. modifica attivazione/interruzione/modifica cadenza misurazione NIPB e/o altri parametri)
5 | Interfacciamento sistemi aziendali: descrivere le tipologie offerte, le modalità esportazione eventi e parametri monitorati
6 | Altre caratteristiche peculiari del sistema offerto
MONITOR A POSTO LETTO
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
Caratteristiche del display, numero e tipologia dei parametri monitorati e modularità del sistema
7 | Numero di elettrodi per ottenere ECG 12 derivazioni derivato
8 | Funzionalità software per la valutazione clinica di pazienti cardiologici presenti e sistema di analisi delle aritmie
9 | Tipologia e gestione degli allarmi presenti
10 | Trasporto paziente e continuità di monitoraggio: modulo con display staccabile da monitor a posto letto (valutare positivamente soluzioni meno ingombranti che mantengano adeguata visualizzazione)
11 | Caratteristiche del defibrillatore
TELEMETRIA
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
12 | Caratteristiche generali delle telemetrie, es. dimensioni e peso (valutazione con batteria/e), …
13 | Numero di elettrodi per ottenere ECG 12 derivazioni derivato
ASSISTENZA TECNICA e FORMAZIONE
14 | Tempistiche di intervento per la manutenzione correttiva inferiori a quanto richiesto (ore lavorative)
15 | Tempistiche di ripristino inferiori a quanto richiesto (giorni lavorativI)
16 | Servizio di reperibilità