## Foglio1
Allegato A.1 - Questionario
NOLEGGIO SISTEMI MOTORIZZATI A BATTERIA PER CHIRURGIA ORTOPEDICA
| Caratteristiche tecniche | Requisiti minimi pena l'esclusione (SI/NO) | Se SI, specificare ed indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda tecnica | Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi
• Manipolo rotante per ortopedia:
1 | Manipolo (a pistola) rotatorio con funzione DRILL (perforatore) e REAMER (alesatore), velocità massima non inferiore a 1000rpm in perforazione e 250rpm in alesatura | ¨SI ¨NO
2 | Funzionante a batteria ricaricabile | ¨SI ¨NO
3 | Leggero, ergonomico e maneggevole (indicare il peso in g del manipolo senza batteria) | ¨SI ¨NO
4 | Grilletto a doppio interruttore con associate le funzioni di rotazione (destrorsa e sinistrorsa) e dotato di sistema di sicurezza | ¨SI ¨NO
5 | Velocità regolabile in modo continuo e progressivo | ¨SI ¨NO
6 | Elevate potenza e coppia motrice | ¨SI ¨NO
7 | Predisposto per l’utilizzo di accessori con attacco rapido | ¨SI ¨NO
• Manipolo oscillante/sagittale per ortopedia:
8 | Manipolo (a pistola) con testa regolabile | ¨SI ¨NO
9 | Elevata velocità di oscillazione | ¨SI ¨NO
10 | Funzionante a batteria ricaricabile | ¨SI ¨NO
11 | Leggero, ergonomico e maneggevole (indicare il peso in g del manipolo senza batteria) | ¨SI ¨NO
12 | Grilletto/interruttore dotato di sistema di sicurezza | ¨SI ¨NO
13 | Attacco rapido per innesto lame | ¨SI ¨NO
• Manipolo reciproco per ortopedia:
14 | Manipolo (a pistola) con corpo connessione lama regolabile | ¨SI ¨NO
15 | Elevata velocità di oscillazione non inferiore a 10.000 cicli/min | ¨SI ¨NO
16 | Funzionante a batteria ricaricabile | ¨SI ¨NO
17 | Leggero, ergonomico e maneggevole (indicare il peso in g del manipolo senza batteria | ¨SI ¨NO
18 | Grilletto/interruttore dotato di sistema di sicurezza | ¨SI ¨NO
19 | Attacco rapido per innesto lame | ¨SI ¨NO
• Manipolo sega sagittale di precisione:
20 | Movimento di oscillazione esclusivamente sulla punta della lama. Richiesto nelle situazioni in cui la maggior precisione e stabilità del taglio riduce i traumatismi sui tessuti e maggiormente idonea in interventi di osteotomia ad accesso anteriore | ¨SI ¨NO |  | Specificare le caratteristiche del movimento di oscillazione in punta
21 | Il kit deve essere completo di tutti i terminali, gli attacchi e gli innesti indispensabili per il funzionamento in ortopedia | ¨SI ¨NO
22 | Per ogni Kit deve essere fornito il contenitore per lo stoccaggio e il reprocessing(cassetta con coperchio e griglia asportabile dotata di supporti pe i manipoli e i vari accessori offerti) | ¨SI ¨NO
23 | Indicare se presente un kit specifico pediatrico/mani-piedi (preferenziale) | ¨SI ¨NO |  | specificare le caratteristiche del kit specifico
| Batteria: | ¨SI ¨NO
24 | Preferibilmente a Litio adattabili a tutti i manipoli offerti | ¨SI ¨NO
25 | Elevata durata e rapidità di ricarica (indicare) | ¨SI ¨NO
26 | Peso ridotto (indicare il peso delle batterie offerte) | ¨SI ¨NO
27 | Preferibilmente autoclavabili | ¨SI ¨NO
| Carica Batterie: | ¨SI ¨NO
28 | Stazioni di carica indipendenti di cui almeno uno dedicato alla carica veloce | ¨SI ¨NO
29 | Possibilità di carica fino a 4 batterie in contemporanea | ¨SI ¨NO
30 | Sistema di controllo e sicurezza dello stato e della carica delle batterie con indicazioni visive | ¨SI ¨NO
31 | Indicare se il caricabatteria proposto prevede funzioni specifiche per assicurare una gestione ottimale delle batterie | ¨SI ¨NO
(A)kit motorizzati a batteria per chirurgia ortopedica standard, ciascuno composto da:
32 | Manipolo reciproco | ¨SI ¨NO
33 | Manipolo oscillante/sagittale | ¨SI ¨NO
34 | Manipolo rotante | ¨SI ¨NO
35 | Nr. 4 batterie (con contenitore autoclavabile, qualora la batteria non sia autoclavabile) | ¨SI ¨NO
36 | Nr. 1 attacco Jacob piccolo con chiave | ¨SI ¨NO
37 | Nr. 1 attacco Jacob grande con chiave | ¨SI ¨NO
38 | Nr. 1 attacco A/O piccolo (Synthes) | ¨SI ¨NO
39 | N 1 attacco A/O grande (esagonale) | ¨SI ¨NO
40 | N 1 attacco Zimmer/Hudson | ¨SI ¨NO
41 | N1 attacco sparafili piccolo | ¨SI ¨NO
42 | N 1 attacco sparafili grande | ¨SI ¨NO
43 | N 1 attacco tipo Trinkle | ¨SI ¨NO
(B) kit motorizzati a batteria per chirurgia ortopedica di precisione, ciascuno composto da:
44 | Manipolo con sega di precisione comprensivo di attacco per lama | ¨SI ¨NO
45 | Nr. 2 batterie (con contenitore autoclavabile, qualora la batteria non sia autoclavabile) | ¨SI ¨NO
C ) kit mototizzati a batteria per ortopedia pediatrica e chirurgia mano/piede, ciascuno composto da:
46 | Manipolo reciproco | ¨SI ¨NO
47 | Manipolo oscillante/sagittale | ¨SI ¨NO
48 | Manipolo rotante | ¨SI ¨NO
49 | Nr. 4 batterie (con contenitore autoclavabile, qualora la batteria non sia autoclavabile) | ¨SI ¨NO
50 | N 1 attacco sparafili piccolo | ¨SI ¨NO
51 | N 1 attacco sparafili grande | ¨SI ¨NO
52 | N 1 attacco A/O piccolo (Synthes) | ¨SI ¨NO
53 | N 1 attacco Jacob piccolo con chiave | ¨SI ¨NO
54 | N 1 attacco Jacob grande con chiave | ¨SI ¨NO
55 | Eventuale Sistema proposto per assicurare la tracciabilità dei kit e dei DM |  |  | descrivere le funzioni garantite
56 | Modalità di reprocessing |  |  | descrivere modalità e prodotti consigliati
57 | Assistenza post-vendita: Tempi di risoluzione |  |  | indicare in giorni lavorativi
58 | Garanzia supporto tecnico per l’intera durata contrattuale | ¨SI ¨NO
Gli item 23, 24, 25, 26, 27, 31, 55, 56, 57, 58 non sono requisiti minimi