## LOTTO 2
Allegato A1 - Questionario Tecnico
n.1 MICROSCOPIO DI ULTIMA GENERAZIONE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA OFTALMICA PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
1 | Caratteristiche Generali | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | (specificare)
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | Microscopio 2D con tecnologia di ultima generazione destinato alla chirurgia oftalmica del segmento anteriore e posteriore (Indicare) | E
1.5 | Nuovo di fabbrica (SI/NO) | E
2 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL SISTEMA: MOVIMENTABILITA', INGOMBRO COMPLESSIVO, SUPERFICI | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
2.1 | Apparecchio su stativo mobile di facile movimentazione | E
2.1.1 | Ruote antistatiche complete di efficace sistema di bloccaggio rapido (descrivere specificando numero blocchi)
2.2 | Modalità, range di movimentazione lungo i vari assi x,y,z
2.3 | Possibilità di bilanciare velocemente e semplicemente l’intero microscopio (descrivere)
2.4 | Ingombro del sistema e modalità di posizionamento rispetto al chirurgo (specificare escursione)
2.5 | Superfici facili da sanificare (specificare modalità di sanificazione) | E
3 | CORPO OTTICO, TUBI BINOCULARI E SISTEMA PANFUNDOSCOPIO | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
3.1 | Ottiche apocromatiche di elevata qualità e percorso ottico in grado di garantire un‘alta risoluzione con elevata profondità di campo | E
3.2 | Presenza nella configurazione offerta del tubo binoculare per chirurgo principale (specificare estensione, inclinazione e nella regolazione distanza interpupillare) | E
3.3 | Presenza nella configurazione offerta del tubo binoculare per secondo operatore per coosservazione laterale (specificare estensione, inclinazione e nella regolazione distanza interpupillare) | E
3.4 | Variatore di ingrandimenti (zoom) motorizzato | E
3.4.1 | Specificare range (almeno fattore 1:6) e modalità di regolazione
3.5 | Messa a fuoco motorizzata | E
3.5.1 | Specificare range e modalità di regolazione per primo e secondo operatore
3.6 | Movimento XY e tilting motorizzati | E
3.7 | Caratteristiche, variabilità e modalità di gestione dell’obiettivo
3.8 | Oculari grandangolari con la possibilità di correzioni per gli operatori con difetti visivi (correzione diottrie), completi di occhiere/paraocchi integrate (descrivere)
3.9 | Cheratoscopio integrato nel corpo ottico | E
3.10 | Sistema panfundoscopio non a contatto per la chirurgia del segmento posteriore con lenti HD ad ampio campo | E
3.10.1 | Modalità di gestione del sistema: montaggio, regolazione,…
3.10.2 | Sistema di inversione dell'immagine integrato nel corpo ottico
3.10.3 | n. 2 sistemi inclusi nella configurazione offerta di cui almeno n.1 motorizzato (indicare quantità)
3.10.4 | Possibilità di montare sul corpo ottico sistemi BIOM serie 3 e 4 attualmente in uso presso la Sala operatoria (se sì, dovrà essere incluso in offerta l'attacco idoneo)
3.11 | Illuminazione a fessura interna motorizzata (indicare se presente nella configurazione offerta e descrivere)
4 | SISTEMA DI ILLUMINAZIONE | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
4.1 | Sistema di illuminazione integrato con sorgente luminosa a LED (descrivere e specificare temperatura di colore, modalità di regolazione,…) dotato di lampada di riserva facilmente sostituibile (descrivere modalità di sostituzione) | E
4.1.1 | Temperatura di colore
4.1.2 | Modalità di regolazione
4.1.3 | Modalità di trasmissione
4.1.4 | Lampada di riserva facilmente sostituibile (descrivere modalità di sostituzione)
4.2 | Luci suddivise in luce di campo e luce del riflesso rosso regolabili singolarmente (possibilmente anche da pedaliera) e temperatura di colore tale da garantire minima fototossicità al paziente e massimo comfort al chirurgo tramite l’utilizzo di opportuni filtri
4.3 | Sistemi di controllo della intensità luminosa e presenza di eventuali allarmi
5 | INTERFACCE DI COMANDO, SISTEMA DI REGISTRAZIONE E INTEGRAZIONE CON ALTRI SISTEMI | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
5.1 | Pannello di controllo e gestione del microscopio semplice ed intuitivo dotato di monitor touchscreen (specificare dimensioni e risoluzione) | E
5.1.1 | Numero, tipologia e modalità di gestione dei parametri sul pannello di controllo
5.2 | Numero, tipologia e modalità di gestione dei parametri sulle impugnature
5.3 | Pedaliera elettrica wireless anfibia con disponibilità di cavo di collegamento in caso di mancanza di alimentazione | E
5.3.1 | Numero, tipologia e modalità di gestione dei parametri sulla pedaliera
5.4 | Presenza e tipologia di eventuali ulteriori sistemi di comando/regolazione
5.5 | Possibilità di memorizzare diverse configurazioni per gli utilizzatori
5.6 | Sistema di acquisizione di immagine almeno FULL HD composto da telecamera integrata, monitor medicale esterno FULL HD da almeno 21”, sistema di registrazione di tipo medicale, con possibilità di connessione dello strumento al server PACS dell’AOU tramite protocollo DICOM (descrivere modalità di registrazione e gestione dei dati paziente)
5.7 | Capacità archivio interno (indicare)
5.8 | Interfacciabilità con alti sistemi
6 | Altre caratteristiche migliorative/accessori inclusi in offerta | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
6.1 | Specificare eventuali altre caratteristiche migliorative/accessori aggiuntivi del sistema presenti nella configurazione offerta
6.2 | Almeno n. 10 set per ogni tipo di manopola (indicare)
7 | MODULARITA' DEL SISTEMA | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
7.1 | Possibilità di aggiungere accessori esterni (indicare solo gli accessori non inclusi in offerta, già descritti in precedenza)
7.2 | Eventuali altri moduli integrabili (elencare e descrivere brevemente)
8 | Conformità alle normative vigenti | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
8.1 | Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (per i legacy devices) o al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR) | E
8.2 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali
8.3 | Conformità alle norme tecniche vigenti in campo nazionale e internazionale