## Allegato A_sez A
FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE PER SARS-COV-2 IN EMERGENZA
ALLEGATO A
REQUISITI INDISPENSABILI (pena l'esclusione)
1) REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA ANALITICO
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | SPECIFICARE | NOTE*
A1.1 | Fornitura in service di un sistema analitico completo (strumentazione in uso gratuito, kit diagnostici, eventuali reagenti accessori/consumabili) per il rilevamento qualitativo in vitro dell' RNA del virus SARS-COV-2 con tecnica RT- PCR in tamponi nasofaringei in terreno UTM | □ SI | □ NO
A1.2 | Sistema analitico da banco completo di tutta la eventuale strumentazione accessoria necessaria per il corretto funzionamento (Esempio : PC, lettore bar-code,etc) | □ NO | □ NO
A1.3 | Sistema monotest in grado di effettuare le fasi di estrazione, amplificazione, rilevazione ed interpretazione dei risultati in modo completamente automatico | □ SI | □ NO
A1.4 | Piattaforma analitica modulare. Devono essere offerti uno o più strumenti analitici per un totale di almeno 8 campioni processabili in contemporanea e in modo totalmente indipendente con accesso random | □ SI | □ NO
A1.5 | Nessuna necessità di pre-trattamento del campione | □ SI | □ NO
A1.6 | Reagenti pronti all'uso e conservati a temperatura ambiente | □ SI | □ NO
A1.7 | Tempo di processazione dal caricamento dei campioni al risultato non superiore a 70 min | □ SI | □ NO
A1.8 | Devono essere analizzati almeno due target virali. Il sistema deve consentire l’analisi delle curve di amplificazione per ciascun target (incluso il controllo interno) al termine dell’amplificazione e dovrà fornire il valore di Ct per ciascun target genico; il limite di rilevazione analitica dovrà essere al massimo di 250 copie/mL | □ SI | □ NO
A1.9 | La strumentazione analitica deve essere dotata di marchio CE IVD, secondo la direttiva 98/79 CE | □ SI | □ NO
A1.10 | I kit/reagenti devono essere dotati di marchio CE/IVD, secondo la direttiva 98/79 CE | □ SI | □ NO
A1.11 | Disponibilità a fornire gratuitamente un ulteriore sistema nel caso di incremento delle attività giornaliere. | □ SI | □ NO
2) REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | SPECIFICARE | NOTE*
A2.1 | Consegna al piano ed installazione della strumentazione nel locale messo a disposizione , comprensiva degli eventuali piccoli adeguamenti necessari per assicurare adeguati livelli di sicurezza/ergonomicità | □ SI | □ NO
A2.2 | Tempo massimo consegna della strumentazione: 30 giorni solari dalla data di comunicazione dell' aggiudicazione. | □ SI | □ NO
A2.3 | Fornitura gratuita di tutti i reagenti, materiali di consumo, dispositivi necessari per la messa in funzione ed il collaudo della strumentazione offerta. | □ SI | □ NO
A2.4 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori | □ SI | □ NO
A2.5 | Interfacciamento della strumentazione al LIS del laboratorio : DNLAB della ditta DEDALUS, incluse eventuali componenti sw ed hw necessarie | □ SI | □ NO
A2.6 | Assistenza tecnica di tipo full risk con interventi illimitati su chiamata ed esecuzione delle manutenzioni preventive almeno secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante. | □ SI | □ NO
A2.7 | Intervento tecnico per guasto di un apparecchiatura: entro al massimo 24 ore solari dalla richiesta | □ SI | □ NO
A2.8 | Fornitura per l'intera durata contrattuale di quantitativi di kit diagnostici ed eventuali reagenti accessori/consumabili sufficienti per processare almeno 50 test/die | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata