## LOTTO 1
TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE
Ditta produttrice
Ditta distributrice
Modello
Descrizione e destinazione d'uso
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
APPARECCHIATURA | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda tecnica
Strumentazione di ultima generazione e nuova di fabbrica destinata a perfusione ex vivo ossigenata a controllo di pressione e ipotermica per fegato.
Sistema di assistenza destinato all’isolamento di organi ex vivo che possa effettuare perfusioni di organo ipotermica.
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati (flusso, pressione, temperatura e parametri derivati)
Sistema di allarmi visivi e acustici
Range flusso di mandata massima (circuito venoso) con portata adeguata (non inferiore a 250 ml/min) e regolabile con elevata accuratezza
Pressione di mandata (circuito venoso) con portata adeguata (non inferiore a 6 mmHg) e regolabile con elevata accuratezza
Range flusso di mandata massima (circuito arterioso) con portata adeguata (non inferiore a 150 ml/min) e regolabile con elevata accuratezza
Pressione di mandata (circuito arterioso) non inferiore a 40 mmHg con step di regolazione non superiori a 1 mmHg.
Rilevatore bolle di aria ad elevata efficienza.
Display per visualizzazione parametri di configurazione
Batteria tampone
Alimentazione a rete
MATERIALE CONSUMABILE
KIT DI PERFUSIONE
kit perfusione del fegato
Certificazione CE
SOLUZIONE DI PERFUSIONE
Soluzione di perfusione
Certificazione CE