|  | CAPITOLATO PRESTAZIONALE Caratteristiche generali della fornitura, scheda tecnica, requisiti specifici per l’installazione, collaudo e assistenza post-vendita |  |
| --- | --- | --- |
|  | OGGETTO: FORNITURA DI 6 SISTEMI VIDEO-ENDOSCOPICI PER LE ESIGENZE DELLA USL DI BOLOGNA |  |

OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Fornitura di n. 6 sistemi endoscopici da destinare a diverse UO dell’Azienda USL di Bologna:

nr. 1 colonna 4K fluorescenza integrato (Ginecologia OM)

nr. 2 colonne Full HD (Urologia San Giovanni e ORL Maggiore)

nr. 3 colonne 4K (chirurgia Bentivoglio, San Giovanni e Bazzano)

e relativo materiale di consumo

Importo n. 6 sistemi € 500.000 composti come in schema offerta economica (Sezione E1)

Importo opzioni € 300.000

OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Con la presente fornitura, l’Azienda AUSL di Bologna si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- Introduzione di tecnologia all’avanguardia nella chirurgia mini-invasiva;

2.     Garantire elevati standard di qualità e di accuratezza delle tecnologie;

3.     Garantire standard ergonomici ottimali per utilizzatori della tecnologia.

Quanto proposto dalla Ditta Partecipante deve pertanto fornire soluzioni che consentano di rispettare gli obiettivi di carattere generale sopra indicati.

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell’Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale e rispettare:

- Dispositivi Medici conformi alla Direttiva Europea 93/42/CE recepita dal D.Lgs. 46/97, e ss.mm.ii. (Direttiva Europea 2007/47/CE recepita dal D.Lgs. 37/10) e, se applicabile, al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 122 e 123 del Regolamento 2017/745.

- Apparecchiature Elettromedicali conformi alle norma CEI 62.5 (EN60601-1) e CEI 62.51 (EN 60601-1-1)

CARATTERISTICHE TECNICHE

I sistemi dovranno essere forniti di tutti i connettori, cavi, attacchi e tutto quant’altro necessario per il regolare e sicuro funzionamento.

- SISTEMA 4K CON FLUORESCENZA

Videoprocessore 4K +fluorescenza

- per acquisizione in formato 4K e con uscite 2D sia in formato 4K che in FullHD

- con le seguenti funzionalità:

  - sistema equivalente o zoom ottico e/o elettronico

  - controllo automatico esposizione/luminosità

  - bilanciamento automatico del bianco

  - acquisizione in fluorescenza (verde indocianina)

Testina di telecamera 4K+fluorescenza

- Testa di telecamera 4K/UHD e fluorescenza con pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della camera e delle unità collegate

- peso limitato

- possibilità di collegare endoscopi rigidi e fibroscopi flessibili

Fonte luce 4K+fluorescenza

- Con potenza idonea all’utilizzo previsto

- Dotata di controllo automatico e/o manuale della luminosità

- Idonea per l’utilizzo della metodica ICG

- SISTEMA 4K

Videoprocessore 4K/UHD

- per acquisizione in formato 4K e con uscite 2D sia in formato 4K che in FullHD

- con le seguenti funzionalità:

  - sistema equivalente o zoom ottico e/o elettronico

  - controllo automatico esposizione/luminosità

  - bilanciamento automatico del bianco

Testina di telecamera 4K

- Testa di telecamera 4K/UHD con pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della camera e delle unità collegate

- peso limitato

- possibilità di collegare endoscopi rigidi e fibroscopi flessibili

Il sistema dovrà essere aggiornabile/integrabile con modulo ICG.

Fonte luce

- Con potenza idonea all’utilizzo previsto

- Dotata di controllo automatico e/o manuale della luminosità

- SISTEMA FULL HD

Videoprocessore

- per acquisizione in immagini FullHD

- numero adeguato di uscite video

- con le seguenti funzionalità:

  - sistema equivalente o zoom ottico e/o elettronico

  - controllo automatico esposizione/luminosità

  - bilanciamento automatico del bianco

Testina di telecamera

- Testa di telecamera full HD

- Idonea per la visione tramite endoscopi rigidi e flessibili dotati di oculare delle principali marche in commercio

Testina di telecamera a pendolino

- Testa di telecamera full HD

- Idonea per la visione tramite endoscopi rigidi e flessibili dotati di oculare delle principali marche in commercio

Fonte luce

- Con potenza idonea all’utilizzo previsto

- Fonte di luce fredda, regolabile, alta intensità luminosa (in grado di garantire un’ottima luminosità di potenza equivalente a quella di una lampada allo Xenon da 300W);

- Elevata temperatura colore

- Elevata durata della lampadina

- Dotata di controllo automatico e/o manuale della luminosità

ULTERIORI COMPONENTI

Monitor 4k 55’’

- display medicale da almeno 55” con schermo sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazione

- dotato di ingressi 4K/UHD e FullHD

- ampia disponibilità di ingressi

- con relativo sistema di supporto indipendente

Monitor 4k 31’’

- display medicale da almeno 31” con schermo sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazione

- dotato di ingressi 4K/UHD e FullHD

- ampia disponibilità di ingressi

- installato su braccio

Monitor FULL HD

- display medicale da almeno 26’’ ma non oltre 32’’ con schermo sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazione

- risoluzione HDTV

- ampia disponibilità di ingressi

- Elevata resa di colore

- Elevati angoli di visuale, contrasto e luminosità

- installato su braccio

Insufflatore a CO2

- Regolazione automatica del flusso in modo da mantenere il pneumoperitoneo stabile con valori limitati di pressione

- Funzione di riscaldamento del gas

Insufflatore a CO2 alto flusso

- Insufflatore a CO2 riscaldata e ad alto flusso.

Carrello

- Dotato di trasformatore d’isolamento, agevolmente movimentabile, idoneo ad alloggiare ed alimentare tutte le componenti il sistema

- completo di braccio porta monitor orientabile

- dotato di 4 ruote piroettanti antistatiche, di cui almeno 2 dotate di freno

Sistema medicale per la registrazione di immagini e filmati

Ottiche

- Ottiche 0° da 10 mm autoclavabili con relativi contenitori per la sterilizzazione. Le ottiche 4K possono essere utilizzate in visione ICG

- Ottiche 30° da 10 mm autoclavabili con relativi contenitori per la sterilizzazione. Le ottiche 4K possono essere utilizzate in visione ICG

- Ottiche 0° da 4 mm autoclavabili con relativi contenitori per la sterilizzazione.

- Ottiche 30° da 4 mm autoclavabili con relativi contenitori per la sterilizzazione.

Dovranno essere quotate a parte e alle medesime condizioni economiche eventuali ulteriori ottiche disponibili di angolazione, lunghezza e diametro differenti e che siano idonee all’utilizzo con testa di telecamera e videoprocessore offerti