## Foglio1
Requisito | Dettaglio (relazionare indicando in quale punto della documentazione tecnica fornita è possibile riscontrare quanto dichiarato) | Modalità di attribuzione punteggio | Punteggio
CARATTERISTICHE GENERALI
Struttura realizzata in acciaio inox o materiali equivalenti |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Modalità di movimentazione accurata: elettromeccanica, elettroidrauilica o elettroattuata |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Destinati a sostenere il paziente durante l'intervento chirurgico e permettere i diversi posizionamenti |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Idoneo all'utilizzo con apparecchi portatili per radioscopia delle maggiori marche disponibili in commercio |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Portata non inferiore a 300 Kg (+/- 3%) di peso paziente accessori esclusi in posizione di 0. |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Dotati di visualizzatore dello stato e posizioni del tavolo, stato di carica degli accumulatori ed eventuali anomalie del sistema |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Dotati di dispositivo di protezione laterale (es. sbarre, sponde) facilmente inseribili/disinseribili |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Sistema alimentati a rete (230 V – 50 Hz) ed a batterie ricaricabili, con indicazione dello stato di carica delle batterie |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Dotati di sistema di controllo con le seguenti funzionalità: a) anticollisione del piano con la base e pavimento; b) corretto aggancio delle sezioni; c) riconoscimento dell’orientamento del paziente e della configurazione del piano; d) velocità delle movimentazioni; e) memorizzazione delle posizioni e delle funzioni; |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
CARATTERISTICHE COLONNA
Design ergonomico in relazione all’attività clinica e possibilità di trasporto tramite idoneo carrello |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Aggancio dei piani operatori facile e sicuro condizionato dall’orientamento della sala operatoria (possibilità di più modalità di aggancio); sistema di aggancio protetto da possibili errori di manovra (tramite adeguati sistemi di sicurezza controllati da microprocessore) |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Colonna completa di pulsantiera di comando integrata e telecomando senza cavo (o soluzione equivalente) con possibilità di gestire tutte le funzioni del tavolo |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Sistema di alimentazione con accumulatori interni che consente una buona autonomia di lavoro e deve essere corredato del relativo caricabatteria |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Movimenti versatili in grado di dare un’adeguata risposta a tutte le necessità chirurgiche operative. Sistema in grado di consentire il raggiungimento di una ridotta altezza minima ed una elevata altezza massima. |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
CARATTERISTICHE PIANI OPERATORI
Piani di Tipo universale e trasferibile |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Piani con elevata superficie trasparente e completi di portacassette radiografiche |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Configurazione con almeno le seguenti sezioni ad articolazione indipendente per i piani chirurgia generale, gincologica e traumatologica: a) sezione centrale bacino/piano seduta; b) sezione schienale inferiore; c) sezione schienale superiore d) sezione testa snodabile; e) sezione gambe in 4 parti, con possibilità di inclinazione elettromeccanica e/o elettroattuata. Possibilità di movimentare l’intera sezione gambe e possibilità di movimentare singolarmente ciascun lato della sezione gambe. Apertura a compasso della sezione gambe con movimentazioni manuali |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Configurazione con almeno le seguenti sezioni ad articolazione indipendente per i piani chirurgia bariatrica: a) sezione centrale bacino/piano seduta; b) sezione schienale inferiore; c) sezione schienale superiore d) sezione testa snodabile; e) sezione gambe in unica sezione. |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Predisposizione per il piano in configurazione Traumatoligica per aggancio gruppo trazione |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Sezioni asportabili e dotate di adeguati sistemi di aggancio-sgancio veloci e sicuri e di meccanismo servo-assistito dove necessario |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Configurazione del sistema piano-colonna che consente le seguenti movimentazioni e le combinazioni delle stesse con ampio intervallo di regolazione e possibilità di effettuare una fine ed accurata regolazione: a) inclinazione/trendelenburg-antitrendelenburg, con movimentazione elettromeccanica e/o elettroattuata; b) inclinazione laterale, con movimentazione elettromeccanica e/o elettroattuata; c) traslazione/spostamento longitudinale, con movimentazione elettromeccanica e/o elettroattuata; |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Piani operatori in grado di riconoscere le sezioni o le componenti montate in modo da adeguare i diversi sistemi di sicurezza e di protezione. |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
CARATTERISTICHE MATERASSINI ANRIDECUBITO
coperture, per le sezioni asportabili, indipendenti, lavabili, disinfettabili, radiotrasparenti, antistatiche, in materiale confortevole, con effetto antidecubito a rilascio graduale di pressione, latex free e con sistemi di fissaggio che garantiscano adeguata sanificabilità ed igiene |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
CARATTERISTICHE CARRELLI DA TRASPORTO
Maneggevole durante il lavoro anche in spazi ridotti ed utilizzabile sia per il trasporto e movimentazione del piano operatorio che della colonna mobile |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Possibilità di movimentare in tutte le direzioni (avanti/indietro e lateralmente) |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Comando di trendelemburg/antitrendelemburg e di regolazione dell’altezza di facile utilizzo e veloce attuazione |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Aggancio e prelievo almeno su due lati (testa/piedi) |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Dotato di ruote con sistema frenante |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
CARATTERISTICHE ACCESSORI
Accessori ad aggancio rapido per agevolare e velocizzare la preparazione dei piani operatori nei diversi interventi chirurgici |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Solidi, resistenti, senza parti soggette a rottura a seguito di urti o cadute |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Completi dei necessari morsetti di aggancio inclusi in offerta |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Gli accessori offerti rispettano le quantità e i fabbisogni riportati nell'allegato A.1 |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
IGIENIZZAZIONE
Le modalità di Igienizzazione rispecchiano quanto richiesto nel capitolato speciale Allegato A |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
PUNTEGGIO QUALITA'
Ergonomia e facilità di gestione e movimentazione Piani |  | Prova pratica | 5
Facilità di movimentazione ed utilizzo carrelli da trasporto |  | Prova pratica | 5
Facilità nella gestione, montaggio, smontaggio e sanificazione accessori, piano e carrello |  | Prova pratica | 5
Tipo di tavolo operatorio, Portata massima sia in condizioni di zero che dinamiche; Caratteristiche costruttive e materiali utilizzati: Saranno apprezzate le caratteristiche meccaniche, di portata massima, di sanificabilità, antibatteriche e di resistenza alla penetrazione dei solidi |  | Discrezionale | 8
Dispositivi di protezione, comando, interfaccia e controllo: Saranno valutate la presenza e l'ergonomia dei dispositivi di protezione, i dispositivi di comando ed interfaccia in relazione a funzioni gestibili, ergonomia, visualizzazione parametri ed allarmi, soluzioni migliorative rispetto alla configurazione base richiesta. |  | Discrezionale | 6
Sistemi di controllo e di sicurezza: Saranno valutate le soluzioni di sicurezza adottate con apprezzamento crescente all'aumentare delle tipologia delle stesse in relazione alla significatività nella pratica clinica |  | Discrezionale | 7
Caratteristiche della Colonna: sarà valutata l'escursione in altezza minima e massima in relazione alle esigenze cliniche. Sarà valutato, inoltre, il sistema di alimentazione in termini di ridondanza, autonomia rapidità di ricarica ed aspetti funzionali. |  | Discrezionale | 8
Caratteristiche piani operatori: Sarà valutata l'ergonomia dei piani e saranno apprezzati range di movimentazione ampi, con riferimento alle finalità cliniche e saranno apprezzate modalità di movimentazione automatizzate. Saranno inoltre apprezzate ampie superfici radiotrasparenti ed elevatà modularità e semplicità d'uso nei sistemi d'aggancio |  | Discrezionale | 8
Caratteristiche accessori: Saranno valutate le caratteristiche funzionali degli accessori proposti per le specialità richieste |  | Discrezionale | 5
Caratteristiche materassino antidecubito: Saranno valutati i materiali e i sistemi di fissaggio in relazione all'ergonomia e sanificabilità |  | Discrezionale | 3
Tempi di consegna e messa in servizio (giorni solari)- requisito minimo 30 giorni - Alla ditta che avrà offerto il tempo di consegna minimo (Tconsegnamin) sarà assegnato il punteggio massimo alle altre proporzionale secondo la formula: secondo la formula 3 x [(30 - Tconsegna)/(30 - Tconsegnamin)] |  | Proporzionale | 3
Estensione della garanzia full risk oltre il requisito minimo richiesto di 24 mesi. Alla ditta che avrà offerto il periodo di garanzia massimo verrà assegnato il punteggio massimo, alle altre proporzionale secondo la formula: 5*[(mesi garanzia Offerti - 24)/Mesi garanzia Offerti MAX - 24)] |  | Proporzionale | 2
Temnpi di risoluzione guasto inferiori al requisito minimo richiesto. Alla ditta che avrà offerto il tempo minimo verrà assegnato il punteggio massimo, alle altre proporzionale secondo la formula: 3*[(3-giorni solari offerti)/(3-giorni solari offertimin)] |  | Proporzionale | 3
Disponibilità sistema sostitutivo a titolo gratuito gratuito in caso di tempo di risoluzione guasto che superi la tempistica massima ammessa |  | ¨SI ¨NO | 2
TOTALE |  |  | 70