## LOTTO_2
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON OPERATORE ECONOMICO PER L’APPALTO DI FORNITURA IN SERVICE, DIVISA IN LOTTI, DI MICROINFUSORI PORTATILI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’AZIENDA USL DI FERRARA E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA
ALLEGATO A1 QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 2
Criteri | Tipologia Criterio | Punteggio criteri | Descrizione Modalità Indicare il riferimento (numero di pagina) al documento tecnico presentato in cui si possono verificare tali informazioni.
microinfusore per infusione continuativa di insulina | SI ⃝ NO ⃝ | -
accuratezza nell’erogazione, cioè percentuale di scarto dell’erogazione di insulina U 100 dichiarata dal costruttore non superiore a ± 5% della velocità di flusso basale | SI ⃝ NO ⃝ | -
Resistenza dell’acqua con indice IPX superiore a 7 (Verrà attribuito il punteggio maggiore al prodotto che presenti massimo indice IPX mentre alle altre offerte verrà attribuito un punteggio lineare decrescente secondo la formula: P= 5*[(IPoff-7/IPmax-7)] in cui IPoff= i-esimo livello IP offerto - IPmax= Miglior livello IP Offerto | Proporzionale | 5
Numero di profili basali programmabili superiore a 2 (Verrà attribuito il punteggio maggiore al prodotto che presenti numero di profili basali maggiori secondo la formula: P=5*[(Noff-2)/(Nmax-2 )] in cui Noff= N profili offerti dai-esimo concorrente - Nmax= N. profili offerti dal migliore. Si precisa che saranno presi in considerazione fino a un massimo di 6 profili. La presenza di numero di profili basali superiore è da intendersi poco utilizzato nella reale pratica di utilizzo del dispositivo. Pertanto per N>=6 N sarà considerato come N=6 | Proporzionale | 5
disponibilità per ciascun profilo di un minimo di 12 velocità basali orarie | SI ⃝ NO ⃝ | -
velocità di infusione basale temporanea programmabile in percentuale | SI ⃝ NO ⃝ | -
Possibilità di variazione del flusso basale inferiore a ± 0,1 UI/h (Il punteggio verrà attribuito secondo a formula P=8*[(0,1-Ul/hi)/(0,1-Ul/hmin )]. In cui Ulhi= paramentro dell'offerente i-esimo e Ul/hmin= Paramentro minimo offerto | Proporzionale | 8
disponibilità di visualizzazione di informazioni indicanti la quantità di insulina rimanente nel serbatoio | SI ⃝ NO ⃝ | -
presenza di almeno 2 tipologie di erogazione del bolo: bolo normale, bolo esteso/prolungato (onda quadra) ad erogazione per un periodo di tempo programmabile | SI ⃝ NO ⃝ | -
calcolatore del bolo integrato al microinfusore, su dispositivo esterno e/o su App dedicata | SI ⃝ NO ⃝ | -
disponibilità di serbatoi di varia capacità o serbatoio adattabile a differenti volumi o altri sistemi preriempiti | SI ⃝ NO ⃝ | -
garanzie di sicurezza attraverso un sistema di controlli e di allarmi con segnali acustici a volume regolabile e/o vibrazione | SI ⃝ NO ⃝ | -
presenza di memoria dei dati | SI ⃝ NO ⃝ | -
blocco di sicurezza impostabile | SI ⃝ NO ⃝ | -
sistema di monitoraggio glicemico in continuo costituito da sensore con vita minima almeno pari a 6 giorni e durata minima del trasmettitore non inferiore a 3 mesi | SI ⃝ NO ⃝ | -
sensore accurato con MARD inferiore a 10 % | SI ⃝ NO ⃝ | -
capacità di fornire allarmi di soglia | SI ⃝ NO ⃝ | -
possibilità di leggere i dati del monitoraggio glicemico continuo in remoto tramite App e/o software dedicato, e/o tramite dispositivo fornito dalla ditta stessa | SI ⃝ NO ⃝ | -
capacità del sistema di modulare l’erogazione dell’insulina tramite algoritmi che si basano sui dati del sensore della glicemia | SI ⃝ NO ⃝ | -
offerta dell’ultima tecnologia disponibile al momento del termine di presentazione delle offerte | SI ⃝ NO ⃝ | -
scarico dati tramite software in lingua italiana con fornitura delle licenze software ed eventuali cavi di collegamento tra dispositivo e pc o dispositivi wireless, e/o piattaforma di scarico dati compatibile per il personale sanitario responsabile della gestione | SI ⃝ NO ⃝ | -
materiale di consumo rispondente alle richieste da capitolato | SI ⃝ NO ⃝ | -
Sospensione della somministrazione di insulina. Verrà valutata la possibilità di effettuare la sospensione e le modalità con cui la somministrazione può essere interrotta e successivamente riattivata | Discrezionale | 5
Regolazione automatica dell’erogazione dell’insulina basale (aumento o riduzione) in base ai valori misurati dal sensore glicemico | Discrezionale | 5
Disponibilità di allarmi e/o alert (Verranno valutate le tipologie di allarmi e/o alert disponibili e i casi in cui gli stessi vengono attivati e la possibilità che vengano silenziati) | Discrezionale | 5
Presenza del Sistema per inserzione automatica dell’ago cannula SI= 3 P.ti - No=0 P.ti | SI ⃝ NO ⃝ | 3
Sistema per inserzione automatica del sensore SI= 3 P.ti - No=0 P.ti | SI ⃝ NO ⃝ | 3
Gamma di prodotti nell'ambito dei set infusionali in termini di: tipologie e misure di cannula; modalità di inserzione, tipologia e misure di catetere. (il punteggio massimo verrà attribuito alla soluzione che presenterà le migliori caratteristiche del sistema infusionale in termini di: semplicità di inserimento dell'agocannula con automatismo, presenza di diverse tipologie di agocannula - differente lunghezza e differente tipologia di inclinazione della cannula-, presenza di diverse tipologie e lunghezze del catetere) | Discrezionale | 6
Modalità di rappresentazione delle informazioni relative all’andamento glicemico | Discrezionale | 3
Presenza di applicativi per lettura ed analisi dei dati (saranno valutate le informazioni trattate, le elaborazioni forniti e le semplicità di lettura dei dati da parte del paziente e la disponibilità di elaborazioni specifiche per i clinici) | Discrezionale | 3
Modalità per la gestione dei dati in remoto (verrà valutato il sistema proposto in termini di semplicità di trasmissione dei dati dal paziente, di semplicità di acquisizione dei dati dal clinico, attenzioni alla gestione della privacy) | Discrezionale | 3
Servizi di assistenza al paziente garantiti (presenza di call center attivo già al termine di presentazione delle offerte, organizzazione del call center in termini di tipologia di numeri di telefono, reportistiche di risposta alle chiamate, garanzia dei tempi di sostituzione dei dispositivi garantiti) | Discrezionale | 4
Servizi di assistenza al prescrittore (tipologia di assistenza offerta e strumenti di erogazione della stessa) | Discrezionale | 4
Intervento e/o sostituzione dello strumento in caso di malfunzionamento in Italia T<= 24h = 3 P.ti - T>24h=0 p.ti | SI ⃝ NO ⃝ | 3
Valutazione proposta di progetto finalizzato alla possibilità distribuzione del materiale di consumo, direttamente presso il domicilio del paziente, senza ulteriori oneri per AUSL Bologna | Discrezionale | 5
Punteggio massimo |  | 70