## LOTTO_5
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON OPERATORE ECONOMICO PER L’APPALTO DI FORNITURA IN SERVICE, DIVISA IN LOTTI, DI MICROINFUSORI PORTATILI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’AZIENDA USL DI FERRARA E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA
ALLEGATO A1 QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 5
Criteri | Tipologia Criterio | Punteggio criteri | Descrizione Modalità Indicare il riferimento (numero di pagina) al documento tecnico presentato in cui si possono verificare tali informazioni.
sistema di monitoraggio glicemico in continuo, con ricevitore come dispositivo specifico o come Applicazione dedicata | SI ⃝ NO ⃝ | -
sensore accurato con MARD inferiore a 13% | SI ⃝ NO ⃝ | -
durata minima del sensore 6 giorni | SI ⃝ NO ⃝ | -
trasmettitore con durata non inferiore a 3 mesi | SI ⃝ NO ⃝ | -
capacità di fornire allarmi di soglia | SI ⃝ NO ⃝ | -
visualizzazione automatica del dato glicemico sul display del ricevitore con intervallo non inferiore a 5 minuti | SI ⃝ NO ⃝ | -
visualizzazione del trend glicemico con almeno 5 gradi di variazione (stabile; aumento/discesa lenta, aumento/discesa rapida) | SI ⃝ NO ⃝ | -
presenza di allarmi acustici o vibrazione per valori glicemici al di sopra o al di sotto del range, con possibilità di personalizzazione | SI ⃝ NO ⃝ | -
presenza di allarmi per perdita del segnale di trasmissione e per fine durata del sensore | SI ⃝ NO ⃝ | -
disponibilità di un sistema di scarico/invio dei dati su piattaforma informatica | SI ⃝ NO ⃝ | -
sensore resistente alla penetrazione dei liquidi definita come IPX7 o superiore | SI ⃝ NO ⃝ | -
offerta dell’ultima tecnologia disponibile al momento del termine di presentazione delle offerte | SI ⃝ NO ⃝ | -
Allarmi di soglia per il sistema di monitoraggio in continuo. Non predittivi= 0 P.ti, Predittivi Ipoglicemia = 4 P.ti, Predittivi Ipo/Iperglicemia= 8 P.ti | SI ⃝ NO ⃝ | 7
Accuratezza del sensore espressa come MARD inferiore almeno al 13%, inteso come valore medio per tutta la durata del sensore in tutti gli intervalli glicemici per la popolazione adulta. Verrà attribuito il punteggio maggiore al prodotto che presenti una MARD inferiore secondo la formula: 8*[(13-Moff)/(13-Mmin)], in cui Moff: MARD i-esimo prodotto espressa in %, Mmin: MARD del prodotto che presenta il miglior paramtero espressa in % | Proporzionale | 7
Modalità di rappresentazione delle informazioni relative all’andamento glicemico | Discrezionale | 5
Durata minima del sensore. Inferiore a 5 Mesi= 0 P.ti, Superiore a 5mesi= 5 Punti | SI ⃝ NO ⃝ | 5
Presenza di applicativi per lettura ed analisi dei dati (saranno valutate le informazioni trattate, le elaborazioni forniti e la semplicità di lettura dei dati da parte del paziente e le specifiche elaborazioni messe a disposizione dei clinici) | Discrezionale | 7
semplicità di lettura dei dati da parte del paziente e la disponibilità di elaborazioni specifiche per i clinici) | Discrezionale | 8
Modalità per la gestione dei dati in remoto (verrà valutato il sistema proposto in termini di semplicità di trasmissione dei dati dal paziente, di semplicità di acquisizione dei dati dal clinico, attenzioni alla gestione della privacy) | Discrezionale | 7
Servizi di assistenza al paziente garantiti (presenza di call center attivo già al termine di presentazione delle offerte, organizzazione del call center in termini di tipologia di numeri di telefono, reportistiche di risposta alle chiamate, garanzia dei tempi di sostituzione dei dispositivi garantiti) | Discrezionale | 7
Servizi di assistenza al prescrittore (tipologia di assistenza offerta e strumenti di erogazione della stessa) | Discrezionale | 8
Intervento e/o sostituzione dello strumento in caso di malfunzionamento in Italia T<= 24h = 4 P.ti - T>24h=0 p.ti | SI ⃝ NO ⃝ | 4
Valutazione proposta di progetto finalizzato alla possibilità distribuzione del materiale di consumo, direttamente presso il domicilio del paziente, senza ulteriori oneri per AUSL Bologna | Discrezionale | 5
Punteggio massimo |  | 70