Procedura Aperta telematica per l’appalto la fornitura, installazione e posa in opera, in noleggio di un Tomografo PET-CT digitale da destinare all’U.O. di Medicina Nucleare dell’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

ALLEGATO F

STATO ATTUALE,

INDICAZIONI PROGETTUALI, ELENCO ELABORATI E FOTO

Progettazione Sviluppo Investimenti Direttore: Ing. Loretta De Col

tel. +39.051.2141153  fax +39.051 6361200

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO

PLANIMETRIA PIANO PRIMO PADIGLIONE 30 “POLO TECNOLOGICO”

PLANIMETRIA DEI LOCALI

IMPIANTI ELETTRICI

L’esistente PET nel locale 030+1A061 è alimentata dal quadro “PET4” posto nel locale 030+1A060.

Il quadro “PET4” esistente è alimentato da UPS posto al piano interrato, mediante magnetotermico 4xC125 e relè differenziale regolabile, linea esistente 3(1x50) mmq.

| QUADRO PET 4 nel locale 030+1A060 | QUADRO PET 4 linea da UPS |
| --- | --- |

| Q UPS al piano interrato 4xC125 + relè diff Linea diretta al Q PET | 4xC125 + relè diff Q UPS piano interrato nel locale 030 1A078 |
| --- | --- |

| Q SCA 3-4 nel locale 030+1A060 | Nel locale 030+1A060 è presente anche il quadro QSCA 3-4 diviso in: sezione ordinaria (linea 3(1x50)+N da magnetotermico 4x200A su QPC2-2 posto al piano interrato) e sezioni privilegiata (da quadro di piano QP1-1) e sezione continuità (da quadro di piano QP1-1) |
| --- | --- |

| QP1/1 | Dal quadro di piano QP1-1 (030+1A077) partono destinate al QSC 3-4 : - linea 4mmq “preferenziale” protetta da magnetotermico diff 25A linea 4mmq “continuità” protetta da magnetotermico diff 25A (lo schema è dentro il quadro) |
| --- | --- |

QPC2-2

Dal QPC2-2 posto al piano interrato 030-1A039 partono:

- linea 50mmq “ordinaria” protetta da magnetotermico diff 200A al generale QSCA3-4;

- linea “preferenziale” protetta da magnetotermico diff 63A al generale QP1-1

- linea “continuità” protetta da magnetotermico diff 32A al generale QP1-1.

L’Aggiudicatario dovrà verificare in campo la compatibilità di quanto esistente alle nuove specifiche di norme e di progetto per le esigenze della nuova macchina che si intende installare. Eventuali sostituzioni, integrazioni, modifiche, aggiunte, adeguamenti necessari sono da intendere totalmente a carico dell’Aggiudicatario.

IMPIANTI MECCANICI

planimetria dei locali

Sala Comandi

È dotata di impianto di climatizzazione con n°2 ventilconvettori e aria primaria (max 4 vol/h); l’impianto è dimensionato per dissipare 4 kW di carichi ambiente; i ventilconvettori sono alimentati dal circuito “impianti speciali” che fornisce acqua refrigerata durante tutto l’arco dell’anno.

Sala Esame

È dotata di impianto di climatizzazione ad aria con portata max di 1000 mc/h e dimensionato per dissipare 2.5 kW di carichi termici in ambiente; e di n°1 ventilconvettore alimentato dalla rete “impianti speciali” e dimensionato per dissipare 2.5 kw di carichi ambiente.

Altre dotazioni impiantistiche in sala esame: presa ossigeno – presa vuoto

Nella nuova configurazione, l’Aggiudicatario dovrà adeguare l’impiantistica esistente alle nuove esigenze mantenendo gli standard impiantistici e la compatibilità con i sistemi esistenti, sia dal punto di vista dei materiali che delle marche installate.

Le opere meccaniche previste per l’installazione della nuova PET/CT dovranno comprendere la sostituzione dei ventilconvettori presenti nei locali sala comandi e sala esame con nuovi mobiletti aventi prestazioni analoghe o superiori.

Anche in caso di modifica, gli impianti meccanici dovranno mantenere la piena integrazione col sistema di supervisione esistente.

Se l’installazione della nuova macchina dovesse comportare un aumento dei carichi termici in sala esame, gli eventuali adeguamenti impiantistici saranno a carico dell’Aggiudicatario.

Se le linee di adduzione acqua refrigerata dovessero risultare ammalorate o insufficienti potranno essere sostituite a partire dal cavedio tecnico antistante all’accesso del locale PET.

IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI

planimetria dei locali

Il locale 030 +1A061 è servito dal sistema di rilevazione fumi che compre l'intero edificio.

Sono presenti n. 2 sensori di rilevazione fumo in ambiente e n. 1 sensore in controsoffitto con led di segnalazione stato (Serie TC 806EIS1012 marca Honeywell).

La Ditta dovrà verificare in campo la compatibilità di quanto esistente alle nuove specifiche di norme e di progetto per le esigenze della nuova macchina che si intende installare. Eventuali sostituzioni, integrazioni, modifiche, aggiunte, adeguamenti, rimappature necessari sono da intendere totalmente a carico dell’Aggiudicatario.

Elenco Elaborati

- 30p1 
PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO.

Sala Diagnostica - Locale 030+1A061

Foto n. 1

Foto n. 2

Foto n. 3

Foto n. 4

Foto n. 5

Foto n. 6

Foto n. 7

Ingresso al reparto dal disimpegno - Locale 030+1A002

Foto n. 8

Foto n. 9