## Requisiti minimi
Allegato A - Questionario
FABBRICANTE
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
| Caratteristiche tecniche | Requisiti | Descrivere | Riferimenti documentali
strumentario
Sistema per facoemulsificazione per chirurgia della cataratta
1 | Facoemulsificatore ad ultrasuoni utilizzabile anche con la tecnica microincisionale (almeno B2 mm | ¨SI ¨NO
2 | Pompa di aspirazione (peristaltica, Venturi o assimilabili) con possibilità di controllo lineare | ¨SI ¨NO
3 | Sistema di infusione a gravità e/o pressurizzato controllato | ¨SI ¨NO
4 | Sistema anticollasso della camera anteriore | ¨SI ¨NO
5 | Possibilità di impostazione in diversi livelli, per tutte le funzioni, gestite linearmente da pedale | ¨SI ¨NO
6 | Pedale interamente personalizzabile | ¨SI ¨NO
7 | Controllo delle funzioni della macchina tramite schermo LCD touch screen | ¨SI ¨NO
8 | Modalità di funzionamento Continuo, Pulsato, Burst | ¨SI ¨NO
9 | Generatore di ultrasuoni con regolazione della potenza faco ; presenza di manipoli US almeno da 28 KHz | ¨SI ¨NO
10 | Modulo di diatermia bipolare | ¨SI ¨NO
11 | Modulo di vitrectomia anteriore | ¨SI ¨NO
12 | Carrello portastrumento dotato di ruote, completo di sistema frenante, tavolo servitore e di alzabottiglia ad elevazione elettrocomandat0 | ¨SI ¨NO
13 | Per ogni sistema dovranno essere forniti almeno - n. 10 manipoli ultrasuoni /anno - n .10 manipoli irrigazione/aspirazione/anno | ¨SI ¨NO
PACK
3 | Cassetta set tubi monouso | ¨SI ¨NO
| Punte U/S monouso | ¨SI ¨NO
| SLEEVES monouso: sleeve I/A; sleeve 1,8/2,2 mm circa; sleeve 2,75 mm | ¨SI ¨NO
| Tutto quanto necessario al funzionamento del sistema proposto | ¨SI ¨NO
certificazioni e norme
59 | marcatura di tutti i Dispositivi medici offerti alla direttiva DM 93/42 o REU 2017/745 | ¨SI ¨NO | allegare copia certificazioni o numero di repertorio
60 | rispondenza alla norma EN 60601-1 della strumentazione elettromedicale | ¨SI ¨NO
Servizio post- vendita
61 | consegna, installazione e messa in funzione entro 30 giorni solari data aggiudicazione definitiva e richiesta | ¨SI ¨NO
62 | consegna di tutta la documentazione prevista dalle direttive di riferimento per la corretta gestione e uso dei sistemi e dei kit | ¨SI ¨NO
63 | garantire l'addestramento degli operatori, finalizzato alla conoscenza e uso corretto e sicuro dei dispositivi forniti, sia durante la fase di avvio e, su richiesta dell'azienda, anche in momenti successivi | ¨SI ¨NO
64 | copertura full risk dei sistemi per l'intera durata del contratto, nulla escluso | ¨SI ¨NO
65 | manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza indicate dal fabbricate | ¨SI ¨NO | specificare numero MP e frequenza
66 | 1 verifiche di sicurezza elettrica/anno secondo EN 60601-1 | ¨SI ¨NO
67 | mantenimento in efficienza per l'intera durata contrattuale del numero di manipoli richiesti (riparazione o sostituzione immediata) | ¨SI ¨NO
68 | Tempi di risoluzione entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (riparazione o sistema sostitutivo) | ¨SI ¨NO

## Requisiti premiali
| Caratteristiche tecniche migliorative | Punteggio massimo | Descrivere | Riferimenti documentali | modalità di valutazione
strumentario
Sistema per facoemulsificazione per chirurgia della cataratta
A.1 | Ergonomia -intesa come praticità e semplicità d'uso dell'apparecchiatura, ingombro e manovrabilità, facilità di correzione in itinere, comandi semplici, immediati ed intuitivi | 10 |  |  | Discrezionale - prova pratica
A.2 | Funzionalità e prestazioni -intese come quantità e tipologia dei parametri di lavoro impostabili e personalizzabili, gestione della fluidica, sistema di controllo della pressione intraoculare, sistemi di prevenzione del collasso della camera anteriore, modalità di taglio e di controllo del vuoto | 20 |  |  | Discrezionale - prova pratica
A.3 | Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti richiesti | 5 |  |  | ¨SI ¨NO
A.4 | Sistema di prevenzione delle ustioni della cornea | 5
| Caratteristiche dei set | 20
B.1 | Completezza e funzionalità -intese come contenuto del set | 5 |  |  | discrezionale
B.2 | ampiezza gamma dei DM forniti | 3 |  |  | discrezionale
B.3 | Ergonomia -intesa come ingombro del set, facilità di apertura, modalità di stoccaggio, sistemi di facilitazione per assemblaggio del set (es. codici colore) | 3 |  |  | Discrezionale
B.4 | Imballaggi secondari e terziari, se in carta, cartone o plastica costituiti da materiale riciclato per un valore ≥ 50% in peso | 3 |  |  | ¨SI ¨NO
B.5 | Presenza del serial number nel QR code o Barcode | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
B.6 | Presenza di QR code/Barcode su DDT per l'identificazione della bolla di carico | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
B.7 | Presenza nel DDT di QR code/Barcode identificativo di ogni DM | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
| ASSISTENZA | 8
C.1 | Progetto formativo proposto: iniziative di formazione annue aggiuntive rispetto al mimino indicato in CT di durata non inferiore alle 8 ore. Le iniziative di formazione sono rivolte al personale medico e infermieristico | 2 |  |  | Discrezionale
C.2 | Assistenza specialistica: professionisti "Specialist " disponibili su richiesta programmata entro 7 giorni solari | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
C.3 | Risoluzione guasti: riparazione o apparecchio sostitutivo entro 1 giorno lavorativo dalla chiamata | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
C.4 | Consegne urgenti entro 24 ore solari dalla richiesta | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
| CERTIFICAZIONI | 2
D.1 | Sistema gestione ambiente - UNI EN ISO 14001 OPPURE registrazione ambientale EMAS (o equivalenti) | 1 |  |  | ¨SI ¨NO
D.2 | Norma Social Accountability SA8000 | 1 |  |  | ¨SI ¨NO