## Requisiti minimi
Allegato A - Questionario
FABBRICANTE
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
| Caratteristiche tecniche | Requisiti | Descrivere | Riferimenti documentali
strumentario
sistema per il trattamento delle patologie retiniche anche combinate a chirurgia della cataratta
1 | Schermo LCD di tipo touch screen per la gestione dei parametri di utilizzo | ¨SI ¨NO
2 | Software con possibilità di memorizzare diversi programmi per diversi utenti | ¨SI ¨NO
3 | Sistema di aspirazione di ultima generazione con pompa a controllo di vuoto o controllo di flusso o assimilabile | ¨SI ¨NO
4 | Sistema anticollasso della camera anteriore | ¨SI ¨NO
5 | Sistema di infusione a gravità e/o pressurizzato controllato per camera anteriore | ¨SI ¨NO
6 | Sistema di infusione a gravità e pressurizzato controllato per camera posteriore | ¨SI ¨NO
7 | Modalità di facoemulsificazione con regolazione della potenza faco, presenza di manipoli US almeno da 28 KHz: Modalità di funzionamento: Continuo, Pulsato, Burst | ¨SI ¨NO
8 | Modalità vitrectomia standard da 20G | ¨SI ¨NO
9 | Modalità vitrectomia mini invasiva con utilizzo di vitrectomi da 23G, 25G e 27G | ¨SI ¨NO
10 | Modalità vitrectomia combinata con chirurgia della cataratta con i calibri indicati | ¨SI ¨NO
11 | Vitrectomi ad alta velocità di taglio (almeno 5000 tagli/minuto) | ¨SI ¨NO
12 | Modalità scambio aria/fluido | ¨SI ¨NO
13 | Modalità infusione ed estrazione dei fluidi viscosi | ¨SI ¨NO
14 | Sistema di illuminazione con almeno due sorgenti indipendenti | ¨SI ¨NO
15 | Modalità di facoframmentazione per via pars plana | ¨SI ¨NO
16 | Modalità diatermia esterna (eso) completa di pinze e penna | ¨SI ¨NO
17 | Modalità diatermia interna (endo) completa di tutti i calibri (20, 23, 25, 27) | ¨SI ¨NO
18 | Sistema endolaser (532 mm) integrato con pedale modulabile | ¨SI ¨NO
19 | Pedale modulabile per la gestione della vitrectomia e della facoemulsificazione | ¨SI ¨NO
20 | Carrello con ampio vassoio per appoggio accessori | ¨SI ¨NO
21 | Per ogni sistema dovranno essere forniti almeno - n. 4 manipoli ultrasuoni /anno - n .4 manipoli irrigazione/aspirazione/anno | ¨SI ¨NO
Il PACK 23/25/27G proposto deve comprendere
1 | N. 1 cassetta per segmento posteriore | ¨SI ¨NO
2 | N. 1 sonda per vitrectomia completa di tubi | ¨SI ¨NO
3 | N. 1 deflussore e linea per infusione | ¨SI ¨NO
4 | N. 1 set adattatori e rubinetto a tre vie | ¨SI ¨NO
5 | N. 3 lancia sclerale con trocar valvolati e relativi tappi | ¨SI ¨NO
6 | N. 1 siringa 20 CC | ¨SI ¨NO
7 | N. 1 cannula infusione 4 mm | ¨SI ¨NO
8 | N. 1 telo coprimonitor | ¨SI ¨NO
9 | N. 1 telo copritavolino (a copertura della consolle/vassoio dell’apparecchio)
10 | Tutto quanto necessario al funzionamento del sistema proposto | ¨SI ¨NO
Accessori obbligatori al PACK
11 | N. 1 cassetta per chirurgia combinata | ¨SI ¨NO
12 | N. 1 sonda per vitrectomia completa di tubi | ¨SI ¨NO
13 | N. 1 deflussore e linea per infusione | ¨SI ¨NO
14 | N. 1 set adattatori e rubinetto a tre vie | ¨SI ¨NO
15 | N. 1 fibra ottica luminosa | ¨SI ¨NO
16 | N. 3 lance sclerali con trocar valvolati e relativi tappi | ¨SI ¨NO
17 | N. 1 siringa 20 CC | ¨SI ¨NO
18 | N. 1 cannula infusione 4 mm | ¨SI ¨NO
19 | N. 1 set tubi I/A | ¨SI ¨NO
20 | N. 1 telo coprimonitor | ¨SI ¨NO
21 | N. 1 set accessori faco 2,75 / 2,2 mm | ¨SI ¨NO
22 | N. 1 telo copritavolino (a copertura della consolle/vassoio dell’apparecchio) | ¨SI ¨NO
23 | quant'altro necessario per il funzionamento del sistema proposto | ¨SI ¨NO
Servizio post- vendita
1 | consegna, installazione e messa in funzione entro 30 giorni solari data aggiudicazione definitiva e richiesta | ¨SI ¨NO
2 | consegna di tutta la documentazione prevista dalle direttive di riferimento per la corretta gestione e uso dei sistemi e dei kit | ¨SI ¨NO
3 | garantire l'addestramento degli operatori, finalizzato alla conoscenza e uso corretto e sicuro dei dispositivi forniti, sia durante la fase di avvio e, su richiesta dell'azienda, anche in momenti successivi | ¨SI ¨NO
4 | copertura full risk dei sistemi per l'intera durata del contratto, nulla escluso | ¨SI ¨NO
5 | manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza indicate dal fabbricate | ¨SI ¨NO | specificare numero MP e frequenza
6 | 1 verifiche di sicurezza elettrica/anno secondo EN 60601-1 | ¨SI ¨NO
7 | mantenimento in efficienza per l'intera durata contrattuale del numero di manipoli richiesti (riparazione o sostituzione immediata) | ¨SI ¨NO
8 | Tempi di risoluzione entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (riparazione o sistema sostitutivo) | ¨SI ¨NO

## Requisiti premiali
| Caratteristiche tecniche migliorative | Punteggio massimo | Descrivere | Riferimenti documentali | modalità di valutazione
strumentario
| sistema per il trattamento delle patologie retiniche anche combinate a chirurgia della cataratta | 40
A.1 | Ergonomia -intesa come praticità e semplicità d'uso dell'apparecchiatura, ingombro e manovrabilità, facilità di correzione in itinere, comandi semplici, immediati ed intuitivi | 10 |  |  | Discrezionale - prova pratica
A.2 | Funzionalità e prestazioni -intese come quantità e tipologia dei parametri di lavoro impostabili e personalizzabili, sistema di irrigazione e aspirazione, sistema di controllo della pressione intraoculare, modalità di taglio e di controllo del vuoto, modulo laser e relativi avvisi sul display | 20 |  |  | Discrezionale - prova pratica
A.3 | Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti richiesti | 5 |  |  | discrezionale
A.4 | Possibilità di utilizzare 2 fibre ottiche contemporaneamente | 5 |  |  | ¨SI ¨NO
| Caratteristiche dei set | 20
B.1 | Completezza e funzionalità -intese come contenuto del set, ampiezza gamma dei DM forniti, funzionalità aggiuntive rispetto alle minime richieste | 5 |  |  | discrezionale
B.2 | ampiezza gamma dei DM forniti | 3 |  |  | discrezionale
B.3 | Ergonomia -intesa come ingombro del set, facilità di apertura, modalità di stoccaggio, sistemi di facilitazione per assemblaggio del set (es. codici colore) | 3 |  |  | Discrezionale
B.4 | Imballaggi secondari e terziari, se in carta, cartone o plastica costituiti da materiale riciclato per un valore ≥ 50% in peso | 3 |  |  | ¨SI ¨NO
B.5 | Presenza del serial number nel QR code o Barcode | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
B.6 | Presenza di QR code/Barcode su DDT per l'identificazione della bolla di carico | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
B.7 | Presenza nel DDT di QR code/Barcode identificativo di ogni DM | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
| ASSISTENZA | 8
C.1 | Progetto formativo proposto: iniziative di formazione annue aggiuntive rispetto al mimino indicato in CT di durata non inferiore alle 8 ore. Le iniziative di formazione sono rivolte al personale medico e infermieristico | 2 |  |  | Discrezionale
C.2 | Assistenza specialistica: professionisti "Specialist " disponibili su richiesta programmata entro 7 giorni solari | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
C.3 | Risoluzione guasti: riparazione o apparecchio sostitutivo entro 1 giorno lavorativo dalla chiamata | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
C.4 | Consegne urgenti entro 24 ore solari dalla richiesta | 2 |  |  | ¨SI ¨NO
| CERTIFICAZIONI | 2
D.1 | Sistema gestione ambiente - UNI EN ISO 14001 OPPURE registrazione ambientale EMAS (o equivalenti) | 1 |  |  | ¨SI ¨NO
D.2 | Norma Social Accountability SA8000 | 1 |  |  | ¨SI ¨NO