## Foglio1
Requisito | Dettaglio (relazionare indicando in quale punto della documentazione tecnica fornita è possibile riscontrare quanto dichiarato) | Modalità di attribuzione punteggio | Punteggio
CARATTERISTICHE
Consolle di comando con le seguenti caratteristiche:
posizionata su braccio orientabile in funzione delle esigenze degli operatori |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
possibilità di comandare le funzioni della: poltrona, lampada, lavaggio bacinella e flusso temporizzato dell’acqua al bicchiere |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
display/pannello di controllo per la visualizzazione delle impostazioni degli strumenti |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
tavoletta “porta-trays” per l’alloggiamento degli accessori |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
caratteristiche di rilievo o migliorative |  | relazione | 3
Faretra con la seguente dotazione strumentale:
n. 1 turbina a fibre ottiche |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
n. 1 micromotore a velocità variabile da circa 4.000 a 40.000 r.p.m. con inversione del senso di marcia con dispositivo di anticontaminazione/antireflusso - completo di tre manipoli, due contrangoli e uno diritto; |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
n. 1 siringa a tre funzioni aria – acqua – spray con beccuccio intercambiabile e dotata di adattatore per cannule, completo di cannula sterilizzabile in autoclave |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
n. 1 ablatore tartaro |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Ciascuno strumento dovrà avere manipolo ed impugnatura sterilizzabile in autoclave a vapore e deve essere fornito con le fruste necessarie al funzionamento e i manipoli |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
caratteristiche di rilievo o migliorative |  | relazione | 3
Tavoletta assistente completa della seguente dotazione:
portacannula di aspirazione, sterilizzabile in autoclave a vapore, e cannula monouso |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
siringa a tre funzioni aria – acqua – spray con beccuccio intercambiabile e dotata di adattatore per cannule monouso completo di cannula sterilizzabili in autoclave a vapore |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
lampada foto polimerizzante a led con le seguenti caratteristiche: a. dotata di 3 programmi di polimerizzazione; b. indicazione acustica di inizio e fine polimerizzazione; c. segnale sonoro durante il funzionamento; d. fibra ottica sterilizzabile in autoclave a vapore; e. schermo di protezione da inserire sulla lampada sterilizzabile |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
dotata dei comandi della lampada e per i movimenti della poltrona |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
filtri sulle cannule di aspirazione facilmente sostituibili ed intercambiabili |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
caratteristiche di rilievo o migliorative |  | relazione | 3
Lampada con le seguenti caratteristiche
Solidale con il riunito |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Azionabile con comandi pulibili e disinfettabili |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
LED |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Montata su braccio snodabile bilanciato per un corretto e stabile posizionamento |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
caratteristiche di rilievo o migliorative |  |  | 1
Poltrona paziente con le seguenti caratteristiche:
movimentazioni elettriche, azionate da pedale multifunzione e dalla consolle di comando, quali:
· verticale almeno da 400 a 700 mm; |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
· azzeramento automatico; |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
· trendelemburg |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
programmazione e memorizzazione di posizioni operative, di risciacquo e di azzeramento; |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
sistemi di sicurezza che evitino lo schiacciamento del paziente e dell’operatore durante il movimento della poltrona, dello schienale e del poggiatesta |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
caratteristiche di rilievo o migliorative |  | relazione | 5
Gruppo idrico con le seguenti caratteristiche
comando di riempimento del bicchiere, sputacchiera in ceramica (o analoghi) e dispositivo di lavaggio della sputacchiera con azionamento da consolle; |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
dispositivo separatore di amalgama conforme alla UNI EN ISO 11143:2008 e al regolamento europeo 2017/852 deve essere completo di vaso di raccolta aggiuntivo. Il separatore di amalgama deve essere installato a bordo del riunito e dovrà essere collegato alla pompa di aspirazione. Si chiede pertanto alla ditta di indicare se vi siano caratteristiche specifiche per tali dispositivi onde poterne verificare la compatibilità |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
caratteristiche di rilievo o migliorative |  | relazione | 5
POMPA DI ASPIRAZIONE E COMPRESSORE
Necessità impiantistiche |  | documento indicante tutte le caratteristiche richieste per entrambi i dispositivi, ivi compresi i diametri dei tubi di collegamento al riunito ed i connettori | 5
Requisiti per l’Alimentazione Idrica
Il collegamento all’impianto idrico deve essere dotato del dispositivo di protezione, conforme alla norma UNI EN 1717, destinato ad evitare l’inquinamento causato da reflusso. |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
possibilità di alimentazione indipendente dalla rete idrica e le modalità di conversione, l’eventuale installazione di sistemi di ultrafiltrazione e le relative caratteristiche |  | relazione alimentazione idrica | 8
Igienizzazione Superfici
Le apparecchiature dovranno essere facilmente sanificabili, senza parti sporgenti o rientranti che possano rendere complessa o potenzialmente poco efficace l’igienizzazione; la ditta dovrà specificare le modalità di igienizzazione delle componenti del riunito (Poltrona, Lampada da visita, Consolle di comando e gruppo strumenti a faretra, impugnature, tavoletta assistente, etc). Per le procedure di sanificazione l’Azienda USL di Bologna ritiene che sarebbe necessaria la compatibilità con prodotti derivati del cloro in grado di sviluppare una quantità di cloro disponibile (approssimabile al cloro attivo) pari a 500-1000 ppm oppure soluzioni idroalcoliche a base di clorexidina gluconato allo 0,5% oppure prodotti a base di perossido di idrogeno (Incidin OXY FOAM flc. 750 ml per superfici già in uso in Azienda). Si ricorda che i prodotti chimici per la sanificazione sono presidi medico chirurgici e quindi devono essere registrati al Ministero come tali. |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
I prodotti dovranno essere NON DEDICATI MA ACQUISIBILI SUL LIBERO MERCATO |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
caratteristiche dei prodotti per la sanificazione ed in particolare composizione chimica e concentrazioni |  |  | 8
Sistemi anticontaminazione
Il riunito deve essere dotato di dispositivi anticontaminazione e antireflusso atti a prevenire la contaminazione retrograda dei circuiti idrici e dispositivi adeguati per il controllo della contaminazione da patogeni provenienti sia dal cavo orale del paziente sia dall’acqua di alimentazione. |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
I prodotti utilizzati e le modalità di trattamento e disinfezione dovranno essere di comprovata efficacia e validati dalla letteratura scientifica specifica |  | letteratura scientifica | 6
Sistema di disinfezione in continuo
Sistema di disinfezione in continuo dei condotti idrici di ciascun riunito. I circuiti e gli eventuali serbatoi utilizzati nei sistemi di disinfezione devono essere testati e certificati per l’utilizzo di disinfettante indicato come sicuramente efficace. Deve essere fornita dichiarazione di idoneità da parte del fabbricante del riunito circa l’utilizzo con il suddetto Sistema |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
protocolli per la bonifica sanitaria (alta disinfezione con disinfettante certificato come utilizzabile e sicuramente efficace) dei circuiti idrici riportanti attività previste, periodicità consigliata, periodicità prevista dal fabbricante, sostanze utilizzate, concentrazione, modalità e tempo di contatto minimi previsti ed eventuali limitazioni (ad esempio rischio corrosione circuiti per ripetizioni troppo frequenti, etc.). A58 |  |  | 8
concentrazione, tempi di contatto minimi previsti, temperatura di utilizzo, efficacia sulla riduzione di estensione del biofilm e della conta vitale totale, tossicità per il paziente e il personale del prodotto disinfettante
la frequenza consigliata e la tipologia delle manutenzioni raccomandate su dispositivi anticontaminazione/antireflusso
se nei programmi di manutenzione periodica è prevista, post intervento, l’esecuzione della bonifica sanitaria (alta disinfezione con disinfettante di certificata efficacia e sicurezza nell’utilizzo)
relazione sulle modalità indicate dal fabbricante per prevenire i rischi di contaminazione crociata; |  |  | 5
Relazione sulle modalità indicate dal fabbricante per prevenire i rischi di contaminazione derivante da legionella e altri microrganismi patogeni;
il consenso ad effettuare l’ispezione del circuito idrico per l’esecuzione di prove biologiche e, in caso di prove biologiche positive per contaminazione, la garanzia di esecuzione del ciclo di alta disinfezione a domanda
Schemi con i dettagli impiantistici per l’installazione; |  |  | 5
Schede tecniche dei prodotti raccomandati per disinfezione testati, specificando se l’utilizzo è vincolato
Dichiarazione di compatibilità con quanto richiesto.
Materiale di consumo e disinfettante
sostanze, disinfettante, ecc.. utilizzate per i dispositivi anticontaminazione e antireflusso e per il sistema di disinfezione in continuo sono dedicati o acquistabili su libero mercato |  | ¨SI ¨NO | 5
ASSSITENZA TECNICA
Per l’intera durata del contratto qualsiasi intervento manutentivo è da intendersi ricompreso nel canone di noleggio ad esclusione del dolo comprovato |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Tempi di intervento non superiori a 1 giorno lavorativo |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Tempi di ripristino della funzionalità entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata (anche attraverso la fornitura di un sistema sostitutivo fino al completamento dell’intervento) |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Fornitura di tutte le parti di ricambio/consumo (incluse le sonde) |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Manutenzioni preventive programmate secondo la periodicità e la checklist previste dal fabbricante (indicare periodicità e allegare check list) |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Una verifica di sicurezza elettrica all’anno secondo la CEI-EN 62353 |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Consegna e installazione entro 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione e/o richiesta scritta della UO Ingegneria Clinica |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Consegna di verbale di installazione e tutta la documentazione relativa (copia del manuale d'uso in lingua italiana per ogni tipologia di apparecchiatura installata, copia verifiche di sicurezza effettuate negli ultimi 3 mesi e copia controlli di qualità prestazionali/funzionali ove previsti dal fabbricante) |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Formazione personale all'utilizzo dei sistemi offerti e alle operazioni manutenzione autonoma e sanificazione con disponibilità di aggiornamenti durante l'intero periodo contrattuale |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo
Manutentore autorizzato per installazioni provincia Bologna (sede, ragione sociale e contatti telefonici) |  | ¨SI ¨NO | Requisito minimo