## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
SEZ.A | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA (PENA ESCLUSIONE) | RISPOSTA
A.1 | Fornitura di almeno tutta la strumentazione prevista, in particolare :
| A) Strumenti idonei e in numero adeguato per garantire il flusso di lavoro in allegato D nei tempi coerenti con le esigenze e con l’organizzazione delle strutture appaltanti | □ SI | □ NO
| B) Minimo n° 2 strumenti per l’effettuazione delle IT (Sede Bologna) | □ SI | □ NO
| C) Piattaforma dedicata al test Isofocusing | □ SI | □ NO
| D) 1 strumento dedicato all’esecuzione dei test per l'assetto emoglobinico | □ SI | □ NO
A.2 | Tutta la strumentazione offerta deve essere nuova e di ultima generazione, idonea all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conforme alla Direttiva CE 98/79 e smi, tale conformità deve essere coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio dal Regolamento Unico Dispositivi Medici Diagnostico in Vitro 2017/746, e rispondente alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1) | □ SI | □ NO
A.3 | Tutti gli analizzatori ed i sistemi analitici offerti devono essere collegati bidirezionalmente al LIS dei laboratori HALIA- DNLAB della ditta DEDALUS. L’offerta deve includere l’ Hardware ed il Software necessari. | □ SI | □ NO
A.4 | Gestione del magazzino con funzione di carico e scarico integrato a SW MAJA Dedalus | □ SI | □ NO
A.5 | Tutti i reagenti ed i consumabili (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 e smi, tale conformità deve essere coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio dal Regolamento Unico Dispositivi Medici Diagnostico in Vitro 2017/746
A.6 | Fornitura di middlewere gestionale dei percorsi diagnostici oggetto di gara | □ SI | □ NO
SEZ.B | REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI AUTOMATICI PER L'ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE CON TECNICA CAPILLARE (PENA ESCLUSIONE) | RISPOSTA
B.1 | Analizzatori completamente automatici con caricamento in continuo (walk-away) | □ SI | □ NO
B.2 | Utilizzo di provetta primaria | □ SI | □ NO
B.3 | Identificazione positiva dei campioni tramite lettore di barcode interno allo strumento | □ SI | □ NO
B.4 | Possibilità di lavorare con piccoli volumi per campioni pediatrici | □ SI | □ NO
B.5 | Le Aziende dovranno offrire il kit con il massimo livello di sensibilità e risoluzione disponibile a listino per l’elettroforesi delle siero proteine | □ SI | □ NO
B.6 | Produttività oraria per elettroforesi delle siero proteine non inferiore ai 70 test | □ SI | □ NO
B.7 | Partecipazione gratuita ad un programma VEQ internazionale o nazionale, per tutta la durata del contratto scelta dall'Azienda appaltante | □ SI | □ NO
B.8 | Fornitura di adeguato materiale per CQI scelto dall' Azienda appaltante | □ SI | □ NO
SEZ.C | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI ANALITICI IN GEL DI AGAROSIO (PENA ESCLUSIONE) | RISPOSTA
C.1 | Sistema automatizzato in ogni fase per il trattamento di campioni di siero e urina. | □ SI | □ NO
C. 2 | Campionatore /diluitore integrato nella strumentazione che consenta la preparazione automatica delle diluizioni necessarie per l’esecuzione delle immunofissazioni, e la dispensazione degli antisieri | □ SI | □ NO
C.3 | Identificazione positiva dei campioni tramite lettore di barcode interno allo strumento richiesto per i test IF siero, IF urina, BJ, elettroforesi delle urine | □ SI | □ NO
C.4 | Sistema in grado di processare le IF urinarie (BJ) in 3 piste utilizzando i seguenti antisieri specifici per singolo campione: Trivalente (GAM), K totale e Lambda totale. | □ SI | □ NO
C.5 | Produttività non inferiore a 6 test/ora per immunofissazione sierica ed urinaria | □ SI | □ NO
C.6 | Disponibilità di antisieri k e l libere per la ricerca della proteina di Bence Jones | □ SI | □ NO
C.7 | Disponibilità di antisieri IgD ed IgE per immunofissazione sierica | □ SI | □ NO
C. 8 | Fornitura di un sistema dedicato all’esecuzione dell’Isofocusing e di eventuali altre metodiche a bassa frequenza che preveda anche dispensatore/diluitore a parte | □ SI | □ NO
C. 9 | Partecipazione gratuita ad un programma VEQ nazionale e internazionale, per tutta la durata del contratto scelta dall'Azienda appaltante | □ SI | □ NO
C. 10 | Fornitura di adeguato materiale per CQI scelto dall' Azienda appaltante
SEZ.D | REQUISITI INDISPENSABILI DEL SOFTWARE GESTIONALE (PENA ESCLUSIONE) | RISPOSTA
D.1 | Gestione archivio dei campioni normali e patologici comprensivo di tracciati ed immagini | □ SI | □ NO
D.2 | Gestione dei controlli interni di qualità con elaborazioni statistiche | □ SI | □ NO
D.3 | Recupero dell’archivio esistente e sua reinstallazione (completa di grafici elettroforetici, immagini di immunofissazione e scheda) sugli strumenti offerti ,da effettuarsi entro la data del collaudo, per consultazione online nel middleware offerto. | □ SI | □ NO
D.4 | Visualizzazione in linea dei precedenti, normali e patologici, già presenti in archivio | □ SI | □ NO
REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
SEZ.E | REQUISITI AUSPICABILI DEGLI ANALIZZATORI AUTOMATICI PER L'ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE CON TECNICA CAPILLARE | RISPOSTA
E.1 | Sistema integrato per gli analizzatori per le SPE tra loro connessi mediante binario dedicato e collegati ad una stazione unica di caricamento campioni
E.2 | Capacità campioni della stazione unica di caricamento | in n°campioni
E.3 | Gestione e caricamento dei campioni di analisi con tecnologia RFID(Radio Frequency Identification) che permetta di registrare automaticamente le informazioni su tipologia lotto scadenza e test residui. | □ SI | □ NO
E.4 | Volume minimo di campione richiesto | in microL
E.5 | Antisieri IT confezionati in flaconi tappati dotati di membrana perforabile (tecnologia cap-piercing) | □ SI | □ NO
E.6 | Stabilità continuativa on-board degli antisieri
E.7 | Sistemi con minore ingombro e maggiore automazione possibile
E.8 | Sistema esperto integrato nel sistema in grado di distinguere le frazioni anomale da quelle normali, basato su un sistema con tecnologia a reti neurali per l’interpretazione dei tracciati, che consenta la valutazione distinta ed indipendente di ciascuna delle sei frazioni proteiche. | □ SI | □ NO
E.9 | Sistema di termostatazione mediante celle peltier poste a contatto diretto sul singolo capillare | □ SI | □ NO
E.10 | Manutenzione giornaliera: operazione a carico dell’operatore e tempo necessario a svolgerle
E.11 | Sistema a due capillari comprensivo di miscelazione provette per inversione per Hb | □ SI | □ NO
SEZ.F | REQUISITI AUSPICABILI DEI SISTEMI ANALITICI IN GEL DI AGAROSIO | RISPOSTA
F.1 | Completa automazione da provetta primaria fino all’ottenimento del risultato, per i test IF siero e per i test IF urine , BJ, elettroforesi urine.
F.2 | Completa tracciabilità del test mediante associazione univoca tra ID paziente e codice a barre del gel senza alcuna possibilità di scambio per i test IF siero, IF urine, elettroforesi urina
F.3 | Flaconi antisieri dotati di codice a barre per riconoscimento univoco | □ SI | □ NO
F.4 | CSF Isofocusing senza trasferimento gel su membrana di nitrocellulosa | □ SI | □ NO
F.5 | Colorante pronto all’uso | □ SI | □ NO
F.6 | Disponibilità di un kit per immunofissazione per la rilevazione di interferenza da DARATUMUMAB | □ SI | □ NO
F.7 | Disponibilità di un kit per immunofissazione per analisi dei multimeri di von Willebrand | □ SI | □ NO
F.8 | Manutenzione giornaliera: operazione a carico dell’operatore e tempo necessario a svolgerle
F.9 | Cadenza analitica : Numero ImmunoFissazioni siero /ora | in n° IF siero /ora
F.10 | Cadenza analitica: Numero ImmunoFissazioni urina /ora | in n° IF urina /ora
SEZ.G | REQUISITI DEL MIDDLEWARE | RISPOSTA
G.1 | Middleware che consenta l’integrazione delle tecniche elettroforetiche capillari e su gel di agarosio ed eventualmente dati provenienti da altre piattaforme, in grado di generare un unico file paziente, a supporto della diagnostica delle gammopatie monoclonali e della successiva automazione
SEZ.H | ASSISTENZA TECNICA | RISPOSTA
H.1 | Tempo di intervento in loco dalla chiamata (espresso in ore lavorative) | in ore lavorative
H.2 | Tempi di ripristino ( con eventuale fornitura di apparecchio sostitutivo) della funzionalità (espresso in ore lavorative) | in ore lavorative
H.3 | Disponibilità ad effettuare ulteriori corsi oltre a quelli necessari in fase di installazione a seguito del verificarsi di specifiche esigenze della stazione appaltante | □ SI | □ NO