Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Si richiede il noleggio di n. 1 Spettrometro di massa ad alta risoluzione (HRMS) e alta accuratezza di massa (HRAM) interfacciato con un cromatografo liquido UHPLC, completo di generatore di azoto con compressore e relativi accessori, con le seguenti caratteristiche tecniche:

Spettrometro di massa ad alta risoluzione

- Stabilità nel tempo del rapporto m/z (massa /carica) in assenza di una lock mass o di calibrazione interna

- Dotazione di cella di collisione per frammentazioni ad elevata energia

- Dotazione di interfaccia elettrospray riscaldata (ESI) in grado di operare in ionizzazione positiva e negativa, con flussi massimi compresi tra 10 e 2000 uL/min senza necessità di ripartizione

- Dotazione di sorgente a Ionizzazione Chimica APCI

- Dotazione di sistema di infusione diretta a mezzo siringa

- Capacità di eseguire analisi di tipo Data Dependent Acquisition e di tipo Data Independent Acquisition

- Possibilità di fornire dati (grafici o tabelle) per la variazione della risoluzione nel range di massa dello strumento

- Fornitura di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento dello spettrometro

- Velocità di scansione in modalità MS: almeno 20 Hz (20 spettri Full Scan spectra al secondo alla massima risoluzione)

- Velocità di scansione in modalità MS/MS: almeno 50 Hz (50 spettri MS/MS al secondo alla massima risoluzione)

- Scansione in polarità alternata: possibilità di lavorare in polarità alternata all’interno della stessa corsa cromatografica e dello stesso segmento analitico e capacità di variare la polarità in un tempo minore di un secondo effettuando una scansione positiva e una negativa a una risoluzione fissata

- Scansione veloce: idoneità per applicazioni UHPLC

- Potere risolutivo: ≥ 30.000 FWHM. La risoluzione deve essere elevata in particolar modo nel range di massa utile per applicazioni su farmaci e loro metaboliti, sia in modalità MS che MS/MS, consentendo di differenziare il più possibile il segnale di queste sostanze dal fondo/matrice

- Sensibilità: con sorgente ESI in modalità MS, 1 pg in colonna di reserpina deve avere un segnale con rapporto S/N > 750:1

- Accuratezza di massa: < 2 ppm (calibrazione interna) e < 5 ppm (calibrazione esterna)

- Risoluzione del quadrupolo di selezione del precursore indicativamente di 0,8 Da

- Capacità di acquisizione in “full scan” ad alta risoluzione in un range da 50 ad almeno 2000 amu

- Possibilità di acquisizione contemporanea di dati in modalità “full scan” ed acquisizione di frammenti “MS/MS” senza perdita evidente di sensibilità

Accessori richiesti per lo spettrometro di massa ad alta risoluzione:

- PC in idonea configurazione all’operatività con il software di gestione del sistema, che consenta la contemporaneità di acquisizione ed elaborazione dati acquisiti, che includa:

- Monitor almeno da 23”, ad alta risoluzione

- Tastiera e mouse

- Stampante Laser

- Disco rimovibile esterno per scaricare i dati acquisiti sul PC con capacità di archiviazione dati di almeno 2 TB

- Generatore di azoto in grado di alimentare lo spettrometro di massa in termini di purezza, portata e pressione

Sistema di cromatografia ad alta efficienza (UHPLC)

- Sistema con 2 pompe binarie a gradiente con miscelazione ad alta pressione e contropressione massima di esercizio non inferiore a 1000 bar (15000 psi)

- Possibilità di utilizzare le principali colonne in commercio, anche con sezione di 1 mm di diametro interno

- Sensore per perdita di solvente

- Fornitura di tutti gli accessori e componenti necessari al corretto funzionamento del Sistema di cromatografia ad alta efficienza (UHPLC)

- Formazione del gradiente con miscelazione ad alta pressione e piccolo volume e con accuratezza minima della composizione dello 0,5%

- Precisione del flusso ≤ 0,06 % RSD nel range di flussi

- Intervallo di flussi selezionabile indicativamente tra 0,01 e 2 mL/min con steps di incremento di 0,005 mL

- Sistema di degasaggio integrato dei solventi del tipo a permeazione e basso volume senza l’utilizzo di gas ausiliari

- Modulo di termostatazione colonne e relative pre-colonne operante tra +10°C e +60°C senza ausilio di gas ausiliari e stabilità di temperatura impostata ± 0,5°C

Autocampionatore

- Possibilità di iniettare volumi compresi tra 0.1 e 100 uL

- Volume morto inferiore a 150uL

- Capacita di alloggiare almeno 80 vials da 2 mL, con modulo di termostatazione tipo “peltier” tra 4 e 40°C

- Sistema di lavaggio ago/porta di iniezione

Software di gestione

- Fornitura di Software che consenta la gestione contemporanea dello spettrometro di massa e del cromatografo liquido (UHPLC) interfacciato e  che garantisca il controllo strumentale per tutte le parti componenti il sistema

- Interfacciabilità con banche dati per confronto dati (es. Chemspider)

- Pacchetto software per analisi metabolomica: deve essere fornito un pacchetto software per identificazione ed analisi dei metaboliti dei farmaci

- Pacchetto software per analisi proteomica: deve essere fornito un pacchetto software per identificazione ed analisi di peptidi

- Software per identificazione di piccole molecole ed interpretazione statistica dei dati (almeno Principal component analysis)

Caratteristiche migliorative

- Fornitura di ulteriori software per applicazioni per i farmaci e loro metaboliti e per analisi retrospettiva dati

- Ulteriori caratteristiche migliorative del sistema