## Allegato A
FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE A RISPOSTA RAPIDA PER SARS-COV-2
ALLEGATO A
REQUISITI INDISPENSABILI (pena l'esclusione)
1) REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA ANALITICO
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | SPECIFICARE | NOTE*
A1.1 | Fornitura in service di un sistema analitico completo (strumentazione in uso gratuito, kit diagnostici, controlli e eventuali consumabili) per il rilevamento qualitativo in vitro del RNA del virus SARS-CcV-2 con tecnica real time RT-PCR in tamponi nasofaringei e in campioni salivari | □ SI | □ NO
A1.2 | Sistema analitico da banco completo di tutta la eventuale strumentazione accessoria necessaria per il corretto funzionamento (Esempio: PC, lettore bar-code,etc) | □ NO | □ NO
A1.3 | Il sistema deve consentire l'intero processo (lisi, amplificazione, rilevazione ed interpretazione dei risultati) in modo completamente automatico e senza intervento da parte dell'operatore | □ SI | □ NO
A1.4 | Piattaforma analitica multicanale. Devono essere offerti uno o più strumenti analitici per un totale di almeno 48 campioni processabili in contemporanea (canali) | □ SI | □ NO
A1.5 | Sistema che consente di processare contemporaneamente nella stessa seduta e su un unico strumento almeno 6 campioni. | □ SI | □ NO
A1.6 | Nessuna necessità di pre-trattamento del campione | □ SI | □ NO
A1.7 | Reagenti pronti all'uso | □ SI | □ NO
A1.8 | Tempo di processazione dal caricamento dei campioni al risultato non superiore a 100 min | □ SI | □ NO
A1.9 | Devono essere analizzati almeno due target specifici per SARS-CoV-2. Il sistema deve consentire l’analisi delle curve di amplificazione per ciascun target (incluso il controllo interno) al termine dell’amplificazione e dovrà fornire il valore di Ct per ciascun target genico | □ SI | □ NO
A1.10 | Test eseguiti su singolo campione (non in pool) e senza spreco di reagenti e consumabili | □ SI | □ NO
A1.11 | La strumentazione analitica deve essere dotata di marchio CE IVD, secondo la direttiva 98/79 CE e successivi aggiornamenti | □ SI | □ NO
A1.12 | I kit/reagenti devono essere dotati di marchio CE/IVD, secondo la direttiva 98/79 CE e successivi aggiornamenti | □ SI | □ NO
2) REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | SPECIFICARE | NOTE*
A2.1 | Consegna al piano ed installazione della strumentazione nel locale messo a disposizione, comprensiva degli eventuali piccoli adeguamenti necessari per assicurare adeguati livelli di sicurezza/ergonomicità | □ SI | □ NO
A2.2 | Tempo massimo consegna della strumentazione: 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione | □ SI | □ NO
A2.3 | Fornitura gratuita di tutti i reagenti, materiali di consumo, dispositivi necessari per la messa in funzione ed il collaudo della strumentazione offerta | □ SI | □ NO
A2.4 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori | □ SI | □ NO
A2.5 | Interfacciamento della strumentazione al LIS del laboratorio: DNLAB della ditta DEDALUS, incluse eventuali componenti sw ed hw necessarie | □ SI | □ NO
A2.6 | Assistenza tecnica di tipo full risk con interventi illimitati su chiamata ed esecuzione delle manutenzioni preventive almeno secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante. | □ SI | □ NO
A2.7 | Intervento tecnico per guasto di un apparecchiatura: entro al massimo 48 ore solari dalla chiamata (sabato e festivi esclusi) | □ SI | □ NO
A2.8 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata: non superiore a 72 ore solari (sabato e festivi esclusi) | □ SI | □ NO
A2.9 | Fornitura per l'intera durata contrattuale di quantitativi di kit diagnostici e reagenti accessori/consumabili sufficienti per processare almeno 200 test/die | □ SI | □ NO
A2.10 | Fornitura senza oneri aggiuntivi di ulteriore strumentazione in caso di aumento del carico di lavoro superiore al 20% | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata