|  | CAPITOLATO PRESTAZIONALE Caratteristiche generali della fornitura, scheda tecnica, requisiti specifici per l’installazione, collaudo e assistenza post-vendita |  |
| --- | --- | --- |
|  | OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMA PIANI DI TRATTAMENTO (TPS)PER LE ESIGENZE DELLA RADIOTERAPIA DELLA USL DI BOLOGNA |  |
|  | Coordinamento Redazione: U.O.C. Ingegneria Clinica | Redattori: Damiano Balestrini Giulia Falasca Massimo Orsoni Silvia Ricci |

OGGETTODELLA FORNITURA

Sistema Hardware/Software per un TPS (Treatment Planning System) distribuito con funzioni di contornamento, Simulazione Virtuale e Calcolo della dose

- Hardware Server

- Hardware Client (da quotare opzionalmente)

- Il numero e la tipologia di licenze offerte deve potere consentire:

  - Il contornamento e simulazione virtuale su qualunque stazione ad almeno 3 utenti contemporaneamente

  - La pianificazione, calcolo della dose e revisione del piano con qualsiasi tecnica (IMRT, VMAT, 3DCRT, …) e su qualunque stazione ad almeno 9 utenti contemporaneamente

  - Limite massimo utenti contemporanei : almeno 10

Dotazione attuale

  - TAC Simulatore GE 	DISCOVERY RT

  - Laser GAMMEX mod. A 3000A LASER SYSTEM

  - TPS esistenti

    - Elekta Monaco® VMAT HDRS ver. 5.11

    - Philips Pinnacle 3 v. 16.2.1

  - Sistema di contornamento FocalSIMver. 4.80

  - Sistemi di verifica dosimetrica

    - SNC Machine

    - PTW Octavius 4D

  - Sistema R&V ElektaMosaiqv. 2.82

  - Acceleratori

    - ElektaVersa HD

    - ElektaSynergy con testata Agility

  - RIS El.Co. Fenix e PACS Philips VUE Pacs v12.2

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

Sistema Hardware/Software per un TPS (Treatment Planning System):

- ARCHITETTURA

  - Architettura distribuita (es. CITRIX, web), in grado di eseguire il software client anche su PC consumer

  - Ferma restando la disponibilità di licenze, gli utenti devono potere lavorare da qualsiasi postazione (la licenza non deve essere limitata alla postazione fisica da cui si lavora)

  - Architettura multiutente con profilazione locale utenti

  - Hardware dei server in formato rack per installazione in server farm aziendale

- Funzioni di CONTORNAMENTO:

  - Deve consentire il contornamento (contouring) con adeguati e intuibili strumenti grafici su CT di centraggio, ma anche, mediante fusione, con RM, PET, CT diagnostica, CT 4D etc.

  - Deve consentire l’importazione di immagini multimodali (CT, NMR, PET, Immagini 4D) e la loro fusione rigida e deformabile con la CT di centraggio

  - Deve essere in grado di gestire CT 4D, produrre contorni degli organi di interesse nelle diverse fasi respiratorie e calcolare l’inviluppo delle strutture.

  - Deve essere dotato di funzionalità di contornamento automatico (autocontouring) per le più comuni strutture di interesse (organi a rischio, target, aree linfatiche, ecc...), creazione di margini intorno alle strutture 3D, per effettuare operazioni booleane o matematiche sui contorni in 3D

- Funzioni di PIANIFICAZIONE

  - Deve consentire la creazione di DRR e visualizzazione tramite BeamsEyeView, creazione di MLC shape, sagome, calcolo di distribuzioni di dose, istogrammi dose-volume e visualizzazione 3D della geometria di irradiazione (Room’sEyeView)

  - Deve permettere la pianificazione inversa, il calcolo del movimento del MLC per trattamenti a modulazione di intensità statici e dinamici, sia IMRT che VMAT

  - Deve poter creare piani di trattamento convenzionali, conformazionali (3DCRT), IMRT a campi fissi slidingwindows o step and shoot con pianificazione inversa, di VMAT con pianificazione inversa e archi conformati.

  - Deve permettere un’ottimizzazione multicriterio (MCO) del piano di trattamento.

  - Deve poter effettuare piani in alta risoluzione e calcoli di dose con griglia di elevata risoluzione (1mm)

  - Deve garantire la possibilità di realizzare piani di verifica dei trattamenti in tutte le modalità di trattamento dinamico con i sistemi di verifica dosimetrica in dotazione

  - Deve consentire di confrontare in tutte le proiezioni più piani di trattamento

  - Deve permettere di sommare fra loro piani di cura calcolati sullo stesso set TC o su set TC differenti

  - Deve avere algoritmi di calcolo di dose per fotoni, anche FFF, che tengano conto in maniera opportuna della disomogeneità dei tessuti umani nel limite dello stato attuale dell’arte

  - Deve implementare algoritmo di calcolo Montecarlo

- INTEGRAZIONI

  - Deve ricevere immagini CT/PET/RM in formato DICOM inviate dalle modalità radiologiche e dal TAC Simulatore

  - Deve inviare piani, strutture e immagini CTal sistema R&V in formato DICOM RT

  - Deve inviare immagini/piani/strutture/distribuzione di dose a sistemi di verifica SNC Machinein formato DICOM RT

  - Deve Inviare/Ricevere immagini/piani/strutture/distribuzione di doseda/verso RIS/PACS per archiviazione in formato DICOM RT

  - Deve integrarsi con time server aziendale secondo il profilo IHE Consistent Time