FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI (APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO) PER LA SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DI NUTRIZIONE ENTERALE NEONATALE - LINEA VIOLA

Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto

ALLEGATO A : REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI

# A -  REQUISITI INDISPENSABILI

| A1.0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA | SI / | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.0.1 | Fornitura di almeno tutte apparecchiature previste in allegato C. In particolare : N. 52 Pompe a Siringa dedicate per nutrizione enterale neonatale Tale Numero dovrà essere sempre mantenuta e integrata (senza oneri aggiuntivi) in caso di rottura o usura delle stesse per tutta la durata della fornitura. | SI | NO |
| A1.0.2 | Fornitura di tutto il materiale di consumo monouso, nulla escluso, previsto in allegato C. | SI | NO |
| A1.0.3 | Le Pompe a siringa offerte devono essere nuove di fabbrica e di ultima generazione, idonee all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conformi alla Direttiva Europea 93/42/CE recepita dal D.Lgs. 46/97, e ss.mm.ii. (Direttiva Europea 2007/47/CE recepita dal D.Lgs. 37/10) e, se applicabile, al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 122 e 123 del Regolamento 2017/745. E conformi alle norma CEI 62.5 (EN60601-1) e CEI EN 60601-2-24 | SI | NO |
| A1.0.4 | Tutto il materiale di consumo monouso previsto deve essere conforme alla Direttiva 2007/47/CE e, se applicabile, al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio e rispondenti alla norma tecnica EN 1615 (se applicabile) | SI | NO |

| A1.1 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLE POMPE A SIRINGA | SI / | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.1.1 | Pompe Siringa validate per nutrizione enterale neonatale con set conformi alla Norma EN1615 | SI | NO |
| A1.1.2 | Velocità d’infusione da 0,1 ml/h | SI | NO |
| A1.1.3 | Riconoscimento automatico delle siringhe enterali e della tipologia di volume | SI | NO |
| A1.1.4 | Alimentazione a rete e batteria | SI | NO |
| A1.1.5 | Dotata di Morsetto integrato per collegamento a pali e stativi | SI | NO |
| A1.1.6 | Passaggio automatico alla alimentazione a batteria in assenza di alimentazione di rete | SI | NO |
| A1.1.7 | Indicatore dello stato della batteria | SI | NO |
| A1.1.8 | Indicatore del funzionamento della pompa | SI | NO |
| A1.1.9 | Presenza di almeno i seguenti allarmi: Batteria scarica Occlusione Errore posizionamento siringa Fine infusione | SI | NO |
| A1.1.10 | Display che permetta la visualizzazione dei parametri e la regolazione del tempo e volume di infusione | SI | NO |

| A1.2 | REQUISITI INDISPENSABILI MATERIALE DI CONSUMO | SI / | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.2.1 | Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale, complete di tappo, connessione di sicurezza che garantisca l’impossibilità meccanica di connettere la linea enterale alla linea EV da 60 ml. Idonee per l’utilizzo con la Pompa sopra indicata | SI | NO |
| A1.2.2 | Siringhe come sopra da 20 ml | SI | NO |
| A1.2.3 | Siringhe come sopra da 10 ml | SI | NO |
| A1.2.3bis | Siringhe come sopra da 5 ml (tappo non necessario) | SI | NO |
| A1.2.4 | Siringhe come sopra da 2,5 ml (tappo non necessario) | SI | NO |
| A1.2.5 | Siringhe come sopra da 1 ml (tappo non necessario) | SI | NO |
| A1.2.6 | Prolunghe connessione con raccordo di sicurezza con lunghezza non oltre i 130cm | SI | NO |
| A1.2.7 | Sonde nasogastriche in Poliuretano - Trasparenti – Dotate di striscia radiopaca – con connettore di sicurezza. Disponibili in diversi diametri (almeno 4,5,6,8,10 Fr) e lunghezze (circa da 50 a 120 cm a seconda dei vari diametri) - Estremità distale con saldatura atraumatica con due fori laterali opposti a 180° - Marcatura di profondità ogni centimetro di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm dall’estremità distale. | SI | NO |
| A1.2.8 | Sonde nasogastriche in PVC DEHP free - Trasparenti – Dotate di striscia radiopaca – con connettore di sicurezza. Disponibili in diversi diametri (almeno 4,5,6,8,10 Fr) e lunghezze (circa da 50 a 120 cm a seconda dei diametri) - Estremità distale con saldatura atraumatica con due fori laterali opposti a 180° - Marcatura di profondità ogni centimetro di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm dall’estremità distale. | SI | NO |
| A1.2.9 | Sonde nasogastriche in SILICONE - Trasparenti Dotate di striscia radiopaca – con connettore di sicurezza. Disponibili in diversi diametri (6 e 8 e 10 Fr) e lunghezza (circa da 120 cm a seconda dei diametri) - Estremità distale con saldatura atraumatica con due fori laterali opposti a 180° - Marcatura di profondità ogni centimetro di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm dall’estremità distale | SI | NO |
| A1.2.10 | Cannule prelievo latte (lunghezza 20 cm circa) dotata di connettore di sicurezza. | SI | NO |
| A1.2.11 | Cannule prelievo medicinale (lunghezza 5 cm circa) dotata di connettore di sicurezza (che impedisca connessioni accidentali con sistema IV). | SI | NO |
| A1.2.12 | Tappi per siringhe munite di connessione di sicurezza | SI | NO |
| A1.2.13 | Tappo per trasferimento flacone/siringa enterale (almeno piccolo e grande) dotato di connettore di sicurezza | SI | NO |
| A1.2.14 | Siringhe da 2,5 ml e da 1 ml con ridotto spazio morto | SI | NO |
| A1.2.15 | Supporto per siringa da 20ml a 60ml per alimentazione enterale in bolo | SI | NO |
| A1.2.16 | Tappo ventilato per siringa da 20ml a 60ml | SI | NO |

# B - REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| B1.1 | Caratteristiche Tecniche DELLE POMPE A SIRINGA – 30 punti - |
| --- | --- |
| RIF. | REQUISITO |  | Punteggio massimo |
| B1.1.1 | Caratteristiche Display che consenta la lettura del maggior numero di dati contemporaneamente |  | 3 |
| B1.1.2 | Regolazione della velocità di infusione con possibilità di Autolimitare la Velocità massima a 200 ml/H |  | 4 |
| B1.1.3 | Numero e caratteristiche dei parametri regolabili oltre a quelli di minima |  | 5 |
| B1.1.4 | Caricamento rapido e rimozione sicura della siringa |  | 4 |
| B1.1.6 | Possibilità di inserimento all’interno di una stazione d’impilaggio |  | 4 |
| B1.1.7 | Possibilità di utilizzare la siringa obliqua e non solo orizzontale |  | 3 |
| B1.1.8 | Caratteristiche del funzionamento a batteria: Durata, tempo di ricarica, tipo di caricabatteria esterno o integrato |  | 3 |
| B1.1.9 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, ecc |  | 4 |

| B1.2 | Caratteristiche Tecniche MATERIALE DI CONSUMO – 40 punti - |
| --- | --- |
| RIF. | REQUISITO |  | Punteggio |
| B1.2.1 | diametri e lunghezze di Sonde nasogastriche in PVC DEHP free disponibili |  | 5 |
| B1.2.2 | diametri e lunghezze di Sonde nasogastriche in Poliuretano disponibili |  | 5 |
| B1.2.3 | diametri e lunghezze di Sonde in silicone disponibili |  | 5 |
| B1.2.4 | Altro materiale di consumo non richiesto disponibile |  | 5 |
| B1.2.5 | Volume Spazio Morto minore possibile (ml) |  | 10 |
| B1.2.6 | Leggibilità etichette |  | 5 |
| B1.2.7 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  | 5 |