## Lotto 1 - Allegato A1
LOTTO 1 ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Microscopio elettronico a trasmissione
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
2 | Caratteristiche tecniche di minima TEM | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
2.1 | Microscopio elettronico a trasmissione con sorgente termoionica a filamento di tungsteno (W) con possibilità di utilizzo anche di una sorgente a cristallo di esaboruro di lantanio (LaB6)
2.2 | Sistema compatto ed integrato in un involucro per minimizzare gli effetti e i disturbi derivanti dalla stanza come vibrazioni meccaniche e acustiche
2.3 | Controllo del microscopio e di tutti i suoi accessori tramite un’unica interfaccia grafica utente
2.4 | Tensione di accelerazione massima fino a 120 kV
2.5 | Colonna elettronottica con tecnologia a potenza costante sulla lente finale per garantire la massima stabilità e per poter variare l’alta tensione in maniera continua senza deriva dell’immagine
2.6 | Lente obiettivo simmetrica ad elevato contrasto non inferiore a 10 mm per migliorare il contrasto nei campioni biologici
2.7 | Risoluzione TEM puntuale di almeno 0.38 nm
2.8 | Risoluzione TEM lineare di almeno 0.22 nm
2.9 | Ingrandimenti che permettano di effettuare osservazioni e fotografie da un basso ingrandimento 25X fino ad almeno 650.000X
2.10 | Goniometro di tipo eucentrico con n. 5 assi motorizzati completamente controllato dal software del sistema
2.11 | Portacampioni a singolo tilt motorizzato per ospitare griglie per campioni standard da 3 mm
2.12 | Sistema di pompaggio del vuoto pulito ed efficiente, privo di olio, in grado di garantire livelli adeguati di vuoto in tempi brevi ed evitare contaminazioni nella colonna del TEM e nella zona del campione
2.13 | Controllo motorizzato delle aperture del condensatore e dell’obiettivo per eseguire allineamenti automatici
2.14 | Telecamera digitale con tecnologia CMOS integrata nel TEM, raffreddata a effetto Peltier, in configurazione bottom-mount (montaggio a valle dello schermo fluorescente, sull’asse elettro-ottico della colonna) con le seguenti caratteristiche:
2.14.1 | Risoluzione di almeno 16 Mpixel
2.14.2 | Dimensione dei pixels non superiore a 14 µm
2.14.3 | Velocità di acquisizione, anche con binning, non inferiore a 25 fps alla massima risoluzione per ottenere immagini ad alta definizione su tutti i range di ingrandimento
2.15 | Predisposizione per portacampioni per l’utilizzo del TEM in modalità criogenica, per l’analisi di campioni acquosi congelati con camera controllabile sia manualmente che automaticamente
2.16 | Corredato di un impianto di raffreddamento ad acqua a circuito chiuso (chiller) e di un compressore
3 | Caratteristiche tecniche di minima STEM | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
3.1 | Sistema STEM digitale integrato nel TEM in campo chiaro/scuro in asse, composto da un rivelatore in campo chiaro (BF) e un rivelatore in campo scuro (DF)
3.2 | Tecnologia ad anelli indipendenti per imaging con contrasto Z e EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy)
3.3 | Completo di software specifico di acquisizione
3.4 | Ingrandimenti che permettano di effettuare osservazioni e fotografie da un basso ingrandimento 200X fino ad almeno 2.200.000X
4 | Caratteristiche tecniche di minima EDS | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
4.1 | Sistema di microanalisi EDS integrato nel TEM con rivelatore senza azoto liquido (tecnologia SDD), con risoluzione energetica di almeno 130 eV e con area attiva non inferiore a 30 mm2
4.2 | Completo di software specifico per eseguire mappature elementari, analisi quantitative, analisi qualitative e analisi puntuali
4.3 | Portacampioni a doppio tilt motorizzato specifico per analisi EDS
5 | Caratteristiche tecniche di minima Hardware e Software | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
5.1 | Sistema di acquisizione ed elaborazione delle immagini e controllo del TEM costituito da n. 2 workstation con le seguenti caratteristiche:
5.1.1 | n. 2 PC ad elevate prestazioni in termini di sistema operativo, RAM, memoria SSD, Hard Disk e scheda grafica
5.1.2 | n. 2 Monitor ad alta risoluzione di almeno 24”
5.1.3 | Software con le seguenti funzionalità:
5.1.3.1 | Pacchetto software per l’acquisizione delle immagini di singole particelle in modo automatizzato
5.1.3.2 | Pacchetto software per l’acquisizione e l’elaborazione di immagini che consenta di ottenere un contenuto visivo completo di un campione con dettagli ad alta risoluzione
5.1.3.3 | Pacchetto software che consenta il controllo delle funzioni del microscopio come l’allineamento e la regolazione fine dell’ottica, gli allineamenti della colonna, il controllo della fotocamera e del tavolino
5.1.3.4 | Pacchetto software di acquisizione dei dati tomografici TEM per l’acquisizione di serie di inclinazioni per la ricostruzione tridimensionale 3D che consenta il controllo computerizzato degli assi di inclinazione alpha e beta dei portacampioni a singolo e doppio angolo di inclinazione e l’aggiustamento automatizzato dei movimenti x, y, z e dell’angolo di inclinazione alpha in modo da mantenere la posizione eucentrica del campione durante la scansione tomografica. Completo del supporto portacampioni specifico per tomografia
5.1.3.5 | Pacchetto software che consenta di ridurre al minimo la dose di elettroni necessaria per l’intera sequenza, dalla ricerca delle aree del campione all’esposizione finale
5.2 | Gruppo di continuità (UPS) in grado di mantenere il TEM in condizioni operative in caso di una breve interruzione della corrente elettrica
6 | Dispositivi opzionali (non inclusi nell’offerta di gara) | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
6.1 | Dispositivi necessari per l’esecuzione di indagini in modalità criogenica, a completamento di quanto già previsto nella configurazione sopra descritta