## Requisiti indispensabili
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
Scheda A Requisiti Indispensabili
REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | DESCRIZIONE
Fornitura comprensiva di FLUORIMETRO per quantizzazione degli Acidi Nucleici, strumentazione per amplificazione PCR (termociclatore) e per CORSA DI FRAMMENTI/SEQUENZIAMENTO SANGER (sequenziatore con tecnologia ad elettroforesi capillare ed analizzatore di fluorescenza) oltre a tutta la strumentazione dovesse risultare necessaria per soddisfare i fabbisogni di test richiesti. | □ SI | □ NO
Caratteristiche tecniche della strumentazione richiesta: · FLUORIMETRO per quantizzazione degli Acidi Nucleici - volume ridotto del campione da misurare (1µL) con calcoli eseguiti automaticamente dallo strumento. · TERMOCICLATORE - numero di campioni processabili almeno 96, uniformità termica del blocco <0.5°C, velocità di riscaldamento del blocco >3.5°C · SEQUENZIATORE – analisi automatica del campione tramite elettroforesi capillare; numero minimo di capillari 4, numero minimo di fluorofori 6, con possibilità di caricamento fino a 12x8 campioni (96 posizioni). | □ SI | □ NO
Apparecchiature di ultima generazione e rispondenti al IVDR 2017/746 (o CE IVD 98/79) in base alle modalità previste dal regolamento IVDR 2017/746 | □ SI | □ NO
Fornitura di tutti i test richiesti in gara (CFTR, FRAXA, Microdelezione cromosoma Y ed approfondimento) certificati CE-IVD, metodica PCR con corsa di frammenti | □ SI | □ NO
kit CFTR - Sensibilità e specificità diagnostica > 85%, popolazione italiana | □ SI | □ NO
Kit FRAXA - Capacità del kit di discriminare gli alleli (numero di ripetizioni CGG) secondo la seguente indicazione: · Normale (<45rip.); · Intermedio (45-54rip.); · Premutato (55-200rip.); ·Mutazione completa (>200) | □ SI | □ NO
Kit di screening microdelezione cromosoma Y: sY14 (SRY), ZFX/ZFY AZFa: sY84, sY86 AZFb: sY127, sY134 AZF: sY254, sY255 Approfondimento, in presenza di delezione, con l'impiego di ulteriori e diversi marcatori. | □ SI | □ NO
La fornitura comprende tutti i reagenti, i kit di estrazione, i controlli di qualità interni e la plasticheria | □ SI | □ NO
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica. | □ SI | □ NO
Strumentazione e reagenti conformi alla normativa vigenti in materia di dispositivi IVD | □ SI | □ NO
Fornitura a titolo gratuito di tutti i reagenti, KIT, controlli di qualità interni e materiale di consumo (inclusi accessori ed eventuali puntali), necessari nel periodo di messa in funzione e collaudo della fornitura. Nulla escluso, compreso trasporto e installazione al piano | □ SI | □ NO
Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti | □ SI | □ NO
Supporto Scientifico Metodologico e corsi di formazione all'utilizzo dei dispositivi per il personale dell'Azienda AUSL | □ SI | □ NO
REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI |  |  | DESCRIZIONE
Dispositivi in grado di garantire i carichi di lavoro specificati nel Capitolato Prestazionale (Allegato A) | □ SI | □ NO
Sistema in grado di garantire l'implementazione di metodiche fornite anche da altri Operatori Economici. Allegare apposita dichiarazione in merito | □ SI | □ NO
REQUISITI INDISPENSABILI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO |  |  | DESCRIZIONE
Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, consumabili, calibratori, controlli interni di terza parte ove esistenti, capillari di corsa elettroforetica. Si devono comprendere nella fornitura tutti i reagenti necessari alla quantizzazione, all'amplificazione degli acidi nucleici ed all'analisi automatica (corsa di frammenti). | □ SI | □ NO
Il materiale di consumo deve essere validato per utilizzo con l’analizzatore | □ SI | □ NO
Tracciabilità dei lotti di reagenti, calibratori e materiale di consumo | □ SI | □ NO

## Requisiti oggetto di valutazion
Scheda B Requisiti oggetto di valutazione
Caratteristica | Punti massimi | Criterio con cui verrà attribuito il punteggio | DESCRIZIONE MODALITA'
W1 Caratteristiche Strumentazione | 10 | Discrezionale
W2 Interfacciamento LIS-strumento: Invio dell'anagrafica dal LIS alla strumentazione per CORSA DI FRAMMENTI/SEQUENZIAMENTO SANGER con spese per l’integrazione totalmente a carico dell’aggiudicatario | 5 | SI = 5 punti; NO = 0 punti
W3 Software di analisi che converte automaticamente il dato grezzo in dato clinico | 5 | SI = 5 punti; NO = 0 punti
W4 Ridurre al massimo il tempo uomo necessario per svolgere l'attività analitica richiesta | 5 | Discrezionale
W5 Massima ergonomia e utilizzo ottimale degli spazi | 3 | Discrezionale
W6 Su richiesta del laboratorio, fornitura del materiale di controllo positivo, certificato per FRAXA ogni qualvolta si renda necessario | 3 | SI = 3 punti; NO = 0 punti
W7 Iscrizione annuale ad 1 controllo esterno di qualità (VEQ) in genetica molecolare (scelta a cura del labaratorio) per FRAXA, Microdelezione cromosoma Y, CFTR | 4 | SI = 4 punti; NO = 0 punti
W8 Sensibilità e specificità dignostica CFTR > 95% | 10 | SI = 10 punti; NO = 0 punti
W9 AZF delezione gr/gr, sY160 eterocromatina | 5 | SI, entrambi = 5 punti; SI, solo uno dei due = 3 punti; NO, nessuno dei due = 0 punti
W10 KIT pronti all'uso (senza necessità di ricostituzione o assemblamento delle miscele) | 5 | SI = 5 punti; NO = 0 punti
W11 Tempo di intervento dalla chiamata (espresso in ore lavorative) | 3 | 3 x (8 - Tintervento)/(8 - Tinterventomin)]
W12 Tempi di ripristino (anche con fornitura apparecchio sostitutivo) della funzionalità (espresso in ore lavorative) | 3 | 3 x (24 - Tripristino)/(24 - Tiripristinomin)]
W13 Copertura oraria nei giorni feriali per assistenza tecnica | 2 | 2 x (n° ore offerte/n° ore offerte massime)
W14 Interventi tecnici anche sabato/prefestivi | 2 | SI = 2 punti; NO = 0 punti
W15 Piano formativo | 4 | Discrezionale
W16 Disponibilità ad effettuare ulteriori corsi su richiesta della stazione appaltante in seguito al verificarsi di specifiche situazioni | 1 | SI = 1 punto; NO = 0 punti
TOTALE | 70