## Rif 1.1
SISTEMI PER IL LAVAGGIO E LA TERMODISINFEZIONE DI CONTENITORI SANITARI
APPARECCHIATURE PER IL LAVAGGIO E LA TERMODISINFEZIONE DEI CONTENITORI SANITARI | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Sistema ad uso ospedaliero per il lavaggio e la termodisinfezione di almeno i seguenti contenitori sanitari:
Padelle
Pappagalli
contenitori di raccolta liquidi organici
altro:
Struttura realizzata interamente in acciaio Inox con vano di stoccaggio prodotti chimici
Costruzione con superfici lisce priva di spigoli vivi e angoli arrotondati, facilmente disinfettabili, resistenti ai detergenti ed ai disinfettanti
Presenza di foro nella camera per la misurazione e verifica dei valori di A0 (rif norma En ISO 15883)
Camera di lavaggio in acciaio inox almeno AISI 304;
Elevato numero di ugelli di lavaggio fissi e rotanti, in numero complessivamente non inferiore a 10
Apertura automatica del portello di carico, con comando che non preveda l’uso delle mani ( es. “a gomito”, “a piede”, a “fotocellula”, ecc.)
Caricamento del presidio ad altezza ergonomica (indicativamente 800-855 cm) e “in sicurezza”, senza rischi di contatto con il contenuto del presidio, per ribaltamento e caduta
Svuotamento e ribaltamento automatico del presidio con portello di carico chiuso
Dotato di sistemi di sicurezza per l’operatore in fase di apertura, caricamento e chiusura portello e impossibilità di apertura del portello di carico durante il ciclo di disinfezione
Portello camera insonorizzato e isolato termicamente con guarnizione di tenuta
Il Sistema deve prevedere le seguenti fasi minime per il lavaggio e la disinfezione: lavaggio, lavaggio con acqua calda delle superfici sia interne che esterne, risciacquo, immissione vapore auto-prodotto, disinfezione termica dei presidi con vapore a contatto e raffreddamento.
Gestione del sistema a microprocessore
Display con schermo retroilluminato con visualizzazione almeno di: fase del ciclo di lavaggio, temperatura della camera, tempo mancate, valore A0 di fine ciclo, eventuali allarmi
Almeno 3 programmi di lavaggio pre-memorizzari e selezionabili dal pannello con comandi frontali: breve, normale, intenso. Con possibilità di personalizzare altri programmi
Memorizzazione e registrazione dei cicli effettuati, in numero non inferiore a 3000 cicli, con presenza di un contatore continuo dei cicli eseguiti, scaricabile tramite porta usb
Presenza di allarmi ottici ed acustici per errori e/o anomalie nel funzionamento
Possibilità di funzionamento elettrico sia a 220V monofase 50-60HZ e sia 380V trifase 50-60Hz
Dotato di serbatoio di accumulo e regolazione in continuo livello del carico dell’acqua
Dotato di dispositivo anticalcare, regolabile in funzione della “durezza” dell’acqua (in Azienda mediamente varia da: - acqua fredda 35-45 °F/- acqua calda 14-15 °F)
Dotato di idoneo dispositivo di sicurezza contro il “ritorno” accidentale di liquido nella rete idrica (rif. norma Din En 1717)
Rumorosità limitata inferiore a 70 dba
Ridotti consumi elettrici e idrici a ciclo
Possibilità di installazione sia con scarico a pavimento e sia a parete
Conforme al Regolamento Europeo Dispositivi Medici (EU) 2017/745 (MDR)
Conforme alla norma EN 15883 1 e 3, EN 61010-1,EN 61010-2-040:2016-03
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione): | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Caratteristiche costruttive migliorative (es. tipologia di acciaio, struttura e camera di lavaggio) e dotazione e caratteristiche accessori offerti | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Apertura e chiusura automatica del portello di carico, con comando che non preveda l’uso delle mani (es. “a gomito”, “a piede”, a “fotocellula”, ecc.) | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Numero di ugelli superiore al minimo richiesto (quantitativo) | Indicar il numero di ugelli (eventuali indicazioni migliorative indicarle nelle altre caratteristiche migliorative)
Modalità migliorative di erogazione del vapore ed dell’acqua/disinfettante dagli ugelli al fine di garantire un ottima termodisnfezione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Modalità di raffreddamento e asciugatura avanzate; | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Ridotti tempi di ciclo di termodisinfezione (quantitativo), calcolato dall'avvio del ciclo alla sua conclusione, indipendentemente dall’intervento dell’operatore per il posizionamento del contenitore sanitario e la chiusura e l’apertura della porta; | Indicare un tempo in secondi come richiesto
Sistema di rendicontazione dei cicli da remoto tramite Software dedicato, con collegamento di tipo Wi-Fi delle apparecchiatura alla rete aziendale e Controllo da remoto tramite lo stesso Software | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Efficienza/sostenibilità ambientale con ridotto consumo elettrico, idrico e disinfettante per ciclo. Efficienza in termini di minor rumorosità durante l’utilizzo; | Indicare per ciclo i consumi elettrici, idrici, disinfettante o altri prodotti e la rumorosità massima in dbA
Sistema di controllo, visualizzazione e programmazione (display, touch screen, numero di programmi impostabili, ecc.); | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Numero di cicli memorizzati superiore a quelli richiesti; | Indicare il numero di cicli memorizzabili internamente (eventuali indicazioni migliorative indicarle nelle altre caratteristiche migliorative)
Altre caratteristiche funzionali e tecniche migliorative rilevanti (non già precedentemente indicate) | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente. Non indicare caratteristiche già evidenziate nei punti precedenti in quanto non verranno prese in considerazione