|  | CAPITOLATO PRESTAZIONALE Caratteristiche generali della fornitura, scheda tecnica, requisiti specifici per l’installazione, collaudo e assistenza post-vendita |  |
| --- | --- | --- |
|  | OGGETTO: FORNITURA DI n. 6 APPARECCHI PER ANESTESIA PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI |  |
|  | Coordinamento Redazione: U.O.C. Ingegneria Clinica | Redattori: Giulia Falasca Lesley De Pietri |

- CARATTERISTICHE TECNICHE

APPARECCHIO PER ANESTESIA

    - Apparecchiatura posizionata su carrello appositamente dedicato, estremamente compatto preferibilmente di larghezza inferiore a circa 80 cm, di agevole movimentazione e dotato di idoneo sistema frenante.

    - Dotato di autotest e autodiagnosi all’accensione

    - Possibilità di effettuare almeno le seguenti metodiche ventilatorie: a volume controllato e assistito, a pressione controllata e assistita, spontanea e manuale, autoflow, pressure support

    - Possibilità di aggiornamento SW delle metodiche ventilatorie.

    - Sistema a fluidodinamica evoluta, senza utilizzo di concertine o simili.

    - Possibilità di utilizzo circuito a flussi bassi e minimi (circuito chiuso e semichiuso), con flusso minimo uguale o inferiore a 0.3 l/min.

    - Il sistema deve essere a tenuta, in grado di quantificare e segnalare le eventuali perdite, calcolare e compensare la compliance del sistema e i volumi erogati.

    - Visualizzazione delle pressioni di esercizio.

    - Operatività con gas medicali a pressione in entrata compresa tra 2 e 7 bar circa

    - Miscelazione elettronica dei gas.

    - Installazione vaporizzatori anestetici ad aggancio rapido.

    - Riconoscimento automatico di anestetico e alogenato (compreso desflurano).

    - Rapporto I:E regolabile.

    - Possibilità di ventilazione di emergenza in caso di guasto del sistema. Passaggio immediato dalla ventilazione automatica a quella manuale sullo stesso circuito paziente.

    - Bypass per l’Ossigeno.

    - Set di allarmi composto almeno da: FiO2, FiCO2, Volume minuto espirato, alta pressione ed apnea, scollegamento tubi.

    - Testata paziente facilmente smontabile e autoclavabile.

    - Monitoraggio ventilatorio in tempo reale di: frequenza respiratoria, vapori alogenati/ O2/ CO2 almeno sull’inspirato preferibilmente anche sull’espirato, pressione delle vie aeree, pressione di fine espirazione, volume corrente inspirato ed espirato, volume/minuto, curva pressoria delle vie aeree, loop P/V e V/F. (Il monitoraggio ventilatorio potrà essere eventualmente integrato nel sistema di monitoraggio dei parametri vitali a corredo dell’apparecchio di anestesia, fermo restando il rispetto delle caratteristiche tecnico-funzionali richieste)

    - Sistemi per l’ottimizzazione del consumo dei gas.

    - Trend grafici e tabellari a breve e lungo termine.

    - Possibilità di richiamare set di soglie di allarme preimpostati almeno per pazienti adulti e pediatrici.

- MONITOR PARAMETRI VITALI

    - Monitor compatto e modulare con visualizzazione contemporanea di almeno 6 tracce e indicazione dei valori numerici dei parametri monitorizzati, utilizzabile anche nella fase di trasporto.

    - Schermo a colori di almeno 15”.

    - Monitoraggio integrato dei seguenti parametri con trend grafici e numerici: ECG con analisi ST, SpO2, pressione non invasiva (NiBP), temperatura, 2 canali pressione invasiva (iBP)

    - Memorizzazione dei parametri rilevati

    - Possibilità di funzionamento con alimentazione da rete e da batteria ricaricabile

    - Allarme con soglie regolabili su tutti i parametri rilevati.

    - Possibilità di richiamare set di soglie di allarme preimpostati almeno per pazienti adulti e pediatrici.

    - Dotati di attacco a slitta