## ANS
QUESTIONARIO SPECIFICHE APPARECCHIO PER ANESTESIA + MONITOR
Specifiche di minima | Specifica Presente | Descrizione | Riferimenti Manuale/brochure/depliant
APPARECCIO PER ANESTESIA
Apparecchiatura posizionata su carrello appositamente dedicato, estremamente compatto preferibilmente di larghezza inferiore a circa 80 cm, di agevole movimentazione e dotato di idoneo sistema frenante | SI ⃝ NO ⃝
Dotato di autotest e autodiagnosi all’accensione | SI ⃝ NO ⃝
Possibilità di effettuare almeno le seguenti metodiche ventilatorie: a volume controllato e assistito, a pressione controllata e assistita, spontanea e manuale, autoflow, pressure support | SI ⃝ NO ⃝
Possibilità di aggiornamento SW delle metodiche ventilatorie | SI ⃝ NO ⃝
Sistema a fluidodinamica evoluta, senza utilizzo di concertine o simili. | SI ⃝ NO ⃝
Possibilità di utilizzo circuito a flussi bassi e minimi (circuito chiuso e semichiuso), con flusso minimo uguale o inferiore a 0.3 l/min. | SI ⃝ NO ⃝
Il sistema deve essere a tenuta, in grado di quantificare e segnalare le eventuali perdite, calcolare e compensare la compliance del sistema e i volumi erogati | SI ⃝ NO ⃝
Visualizzazione delle pressioni di esercizio | SI ⃝ NO ⃝
Operatività con gas medicali a pressione in entrata compresa tra 2 e 7 bar circa | SI ⃝ NO ⃝
Miscelazione elettronica dei gas | SI ⃝ NO ⃝
Installazione vaporizzatori anestetici ad aggancio rapido | SI ⃝ NO ⃝
Riconoscimento automatico di anestetico e alogenato (compreso desflurano) | SI ⃝ NO ⃝
Rapporto I:E regolabile | SI ⃝ NO ⃝
Possibilità di ventilazione di emergenza in caso di guasto del sistema. Passaggio immediato dalla ventilazione automatica a quella manuale sullo stesso circuito paziente | SI ⃝ NO ⃝
Bypass per l’Ossigeno | SI ⃝ NO ⃝
Set di allarmi composto almeno da: FiO2, FiCO2, Volume minuto espirato, alta pressione ed apnea, scollegamento tubi | SI ⃝ NO ⃝
Testata paziente smontabile e sterilizzabile in autoclave | SI ⃝ NO ⃝
Monitoraggio ventilatorio in tempo reale di: frequenza respiratoria, vapori alogenati/ O2/ CO2/ almeno sull’inspirato preferibilmente anche sull’espirato, pressione delle vie aeree, pressione di fine espirazione, volume corrente inspirato ed espirato, volume/minuto, curva pressoria delle vie aeree, loop P/V e V/F. (Il monitoraggio ventilatorio potrà essere eventualmente integrato nel sistema di monitoraggio dei parametri vitali a corredo dell’apparecchio di anestesia, fermo restando il rispetto delle caratteristiche tecnico-funzionali richieste) | SI ⃝ NO ⃝
Sistemi per l’ottimizzazione del consumo dei gas | SI ⃝ NO ⃝
Trend grafici e tabellari a breve e lungo termine | SI ⃝ NO ⃝
Possibilità di richiamare set di soglie di allarme preimpostati almeno per pazienti adulti e pediatrici | SI ⃝ NO ⃝
MONITORAGGIO
Monitor compatto e modulare con visualizzazione contemporanea di almeno 6 tracce e indicazione dei valori numerici dei parametri monitorizzati, utilizzabile anche nella fase di trasporto | SI ⃝ NO ⃝
Schermo a colori di almeno 15” | SI ⃝ NO ⃝
Monitoraggio integrato dei seguenti parametri con trend grafici e numerici: ECG con analisi ST, SpO2, pressione non invasiva (NiBP), temperatura, 2 canali pressione invasiva (iBP) Tutti i moduli si intendono comprensivi di materiali d’uso (cavi, accessori, etc…) | SI ⃝ NO ⃝
Memorizzazione dei parametri rilevati | SI ⃝ NO ⃝
Possibilità di funzionamento con alimentazione da rete e da batteria ricaricabile | SI ⃝ NO ⃝
Allarme con soglie regolabili su tutti i parametri rilevati | SI ⃝ NO ⃝
Possibilità di richiamare set di soglie di allarme preimpostati almeno per pazienti adulti e pediatrici | SI ⃝ NO ⃝