## Lotto 1
Questionario Lotto 1
Gabbia di Faraday
Idonea per RM Philips mod. Ingenia Ambition 1.5 T | □ SI | □ NO
Compresa porta di accesso e contatti Finger e schermature | □ SI | □ NO
Comprensiva di visiva | □ SI | □ NO
Guide d’onda per :
Gas medicali (ingresso in un punto – cablaggio verso prese posizionate su due pareti) | □ SI | □ NO
Sistema evacuazione gas anestetici (su una parete) | □ SI | □ NO
Gruppi prese 220v (su due pareti) | □ SI | □ NO
Iniettore mezzo di contrasto (verso locale sala comandi) | □ SI | □ NO
Monitor parametri vitali (verso locale sala comandi) | □ SI | □ NO
Telecamera sorveglianza | □ SI | □ NO
Ventilazione (3 mandate, 2 espulsioni) | □ SI | □ NO
Filter box da sala comandi e da locale tecnico sulla base delle specifiche di Philips | □ SI | □ NO
Passaggio per estrattore SACU | □ SI | □ NO
Nr. 2 Gruppi prese 220v ciascuno con 8 prese Shuko (grado protezione minimo IP44) | □ SI | □ NO
Nr. 1 Gruppo prese Gas medicali con Vuoto, Ossigeno Aria medicale, Protossido | □ SI | □ NO
Nr. 1 Gruppo prese Gas medicali con Vuoto, Ossigeno Aria medicale | □ SI | □ NO
Gruppo prese per telecamera di sorveglianza | □ SI | □ NO
Idonea per la trasmissione del segnale dal Monitor parametri vitali per Risonanza Magnetica posizionato in sala RM, al monitor ripetitore, posizionato in sala comandi | □ SI | □ NO
Adeguata attenuazione acustica garantita in rispetto del DPCM 5/12/97 e Legge 447/1995. | □ SI | □ NO
Schermatura Magnetica (solo fornitura e specifiche di posa, la posa verrà eseguita da AUSL)
Idonea per RM Philips mod. Ingenia Ambition 1.5 T | □ SI | □ NO
Al piano sottostante sono presenti dei locali tecnici, la ditta fornitrice dovrà garantire il contenimento con schermature delle linee isomagnetiche da 1 Gauss entro il solaio del piano di installazione. Qualora in fase esecutiva venisse verificato, a cura della DL, che i vincoli geometrico-strutturali dell’edificio non permettano la posa della schermatura proposta per via delle dimensioni e peso, sarà ritenuta accettabile una schermatura che garantisca il contenimento entro il solaio del piano di installazione fino a 5 Gauss | □ SI | □ NO
Telecamera sorveglianza e Monitor
Telecamera per sorveglianza paziente da posizionare in sala RM | □ SI | □ NO
Monitor per visualizzazione da posizionare in sala comandi | □ SI | □ NO
Cavi per trasmissione del segnale in sala comandi | □ SI | □ NO
Sistema monitoraggio parametri ambientali
Sistema per misurazione umidità e temperatura nella sala RM e nel locale tecnico | □ SI | □ NO
Centralina di controllo da posizionare in sala comandi | □ SI | □ NO
Cablaggio già compreso nei locali messi a disposizione da Azienda USL | □ SI | □ NO
OPERE
Fornitura di controsoffitto :
Pannelli modulari di dimensioni 60x60 cm in fibra minerale con adeguate proprietà fonoassorbenti; | □ SI | □ NO
realizzazione della struttura di supporto che garantisca l’ispezionabilità in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria; | □ SI | □ NO
Cavistica per messa a terra delle strutture portanti del controsoffitto; | □ SI | □ NO
Predisposizione area per consentire facile accesso al Sistema MRI Philips Ingenia | □ SI | □ NO
Fornitura e posa di terminali impianti elettrici e meccanici e relativa distribuzione all’interno della sala RM. La fornitura deve comprendere la fornitura e posa di diffusori di mandata e ripresa dell’impianto aeraulico, di tipo a soffitto a flusso elicoidale, comprensivi di tubo flessibile di collegamento all’impianto di ventilazione principale. La fornitura deve comprendere la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per ambienti antisettici CLEAN II Supreme. Potenza impegnata apparecchio: 59,8 W LED. Apparecchio per comando DALI (DALI only), con Converter LED, durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale (tipo marca ZUMTOBEL CL2 S 6200-940 M600L SG MP LDO IP54). Inoltre deve essere prevista la fornitura e posa del nodo equipotenziale di sala RM per locali di gruppo 2, da collegarsi all’impianto di terra dell’Ospedale. | □ SI | □ NO
Pavimento conduttivo antistatico in PVC multistrato (spessore 2.5mm R9 antiscivolo e reazione al fuoco Bfl-s1 tipo Artigo serie Grain o Forbo-colorex serie concept): | □ SI | □ NO
Strisce di rame per la messa a terra del pavimento | □ SI | □ NO
Comprensivo di saldature e disegni, in relazioni alle colorazioni disponibili, a scelta della D.L. | □ SI | □ NO
Pareti
rivestimento murale in tessuto spalmato di primaria marca, in possesso di marcature CE in conformità a EN 15102 , specifico per sale operatorie, aree intensive, ecc., consistente in un tessuto in puro cotone, protetto da un laminato ottenuto per polimerizzazione di monomeri vinilici e spalmatura di pigmenti micronizzati, biologicamente inerte e non tossico, con superficie liscia, non permeabile e non porosa protetta da una lamina di fluoruro di polivinile (PVF) avente uno spessore non inferiore a 25 micron (tipo “ESO-Vescom”); | □ SI | □ NO
Cornici in legno sia interne che esterne per visiva e porta; | □ SI | □ NO
Adeguata struttura portante della parete in relazione alla tecnologia scelta; | □ SI | □ NO
Serramenti visiva e porta
Fornitura e posa in opera di porta ad apertura facilitata, dimensioni nette 133x210 cm, a battente per sale di risonanza magnetica con adeguate caratteristiche di tenuta RF e adeguata robustezza e facilità di uso (apertura e chiusura facilitata). Per la realizzazione del contatto RF si utilizzeranno "finger" o dispositivi di adeguata garanzia di tenuta; | □ SI | □ NO
Fornitura e posa in opera di visiva dimensioni nette 120x120 cm per sale di risonanza magnetica con adeguate caratteristiche di tenuta RF | □ SI | □ NO
Massetti
Premiscelato, fibrorinforzato a ritiro controllato di spessore minimo 5 cm. La corretta posa dovrà essere certificata mediante la resistenza all’impatto (impact test) determinata, secondo quanto riporta l’Allegato D della BS 8204-1. | □ SI | □ NO
Certificazioni impianto distribuzione gas medicali
Sarà onere della ditta aggiudicataria tutta la documentazione attestante il collaudo e la marcatura CE del nuovo impianto di distribuzione dei gas medicali comprensivo di: | □ SI | □ NO
Esecuzione di tutti i collaudi funzionali, in conformità alle norme tecniche vigenti, finalizzati alla verifica dei requisiti di conformità della Direttiva Europea 93/42 MDD / Regolamento MDR 745/17 | □ SI | □ NO
Produzione delle documentazioni tecniche attestanti la conformità alle norme tecniche vigenti, alla Direttiva Europea 93/42 MDD / Regolamento MDR 745/17 | □ SI | □ NO
Produzione della documentazione attestante la conformità ai requisiti: . dichiarazione di conformità CE ""dispositivo medico""; . disegni ""conformi all'installazione""; . manuale di uso e manutenzione dell'impianto e di tutte le apparecchiature installate; . eventuali ulteriori documentazioni richieste dalle norme tecniche vigenti. | □ SI | □ NO
Certificazioni degli elementi non strutturali
Tutte le tipologie di staffaggi (sia di elementi edili, quali controsoffitti e pareti, sia impiantistici elettrici e meccanici) devono rispettare le prescrizioni indicate nel D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e relativa Circolare Applicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. In particolare il costruttore dovrà produrre quanto prescritto ai paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 del D.M. 17/01/2018. La classificazione degli elementi non strutturali dovrà rispettare anche quanto prescritto dalla DGR 2272/2016 della Regione Emilia Romagna. Al termine delle installazioni il costruttore dovrà consegnare le relazioni di calcolo e le specifiche certificazioni dei materiali installati firmate da tecnico abilitato. | □ SI | □ NO

## Lotto 2
Questionario Lotto 2
Rilevatori fissi di componenti ferromagnetici
Rilevatore per oggetti ferromagnetici e magnetizzati che possono causare l’”effetto proiettile” nella sala RM | □ SI | □ NO
Rivelazione passiva (senza emissione di campo) sull’intera altezza di una persona | □ SI | □ NO
Segnalazione acustica e ottica multizona | □ SI | □ NO
Sistemi anti urto | □ SI | □ NO
Alimentazione elettrica 220V oppure 24V | □ SI | □ NO

## Lotto 3
Questionario Lotto 3
Fantoccio RM
Completo di inserti per :
Accuratezza geometrica | □ SI | □ NO
Risoluzione ad alto contrasto | □ SI | □ NO
Accuratezza dello spessore di fetta | □ SI | □ NO
Accuratezza della posizione della fetta | □ SI | □ NO
Uniformità | □ SI | □ NO
Percent-Signal Ghosting | □ SI | □ NO
Rivelabilità di oggetti a basso contrasto | □ SI | □ NO
Compatibile con standard ACR per interconfronti | □ SI | □ NO
Compatibile con tutte le tipologie bobina HEAD Philips Ingenia | □ SI | □ NO