Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Microscopio a campo chiaro e fluorescenza, per le esigenze dell’ U.O. di Microbiologia dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola

Si richiede la fornitura di un microscopio a campo chiaro e fluorescenza.

La fornitura deve includere tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento del Sistema offerto.

Caratteristiche tecniche di minima

- Microscopio dritto con percorso ottico a luce trasmessa e fluorescenza adeguato alla ricerca di:

  - antigeni virali (virus Influenza, Parainfluenza, Respiratorio Sinciziale, Adenovirus e Metapneumovirus) su materiali respiratori per la diagnosi diretta di infezione delle alte e basse vie respiratorie.

  - anticorpi anti-HHV8 su siero per la valutazione del sierostato di donatori/riceventi di trapianto e in pazienti immunodepressi.

  - antigeni di Herpesvirus dopo isolamento virale in colture cellulari (incluso shell vial)

- Messa a fuoco micro e macrometrica bilaterale

- Revolver porta obiettivi codificato ad almeno 6 posizioni

- Illuminazione a luce trasmessa con tecnologia a LED da almeno 10 W con regolazione di intensità da stativo

- Alimentazione integrata

- Torretta porta filtri da almeno 6 posizioni per luce trasmessa integrata utilizzabile a destra e sinistra

- Presenza di un sistema di memorizzazione dell’intensità luminosa per ciascun obiettivo

- Supporto per tavolino e condensatore

- Tavolo meccanico con superficie anodizzata antigraffio con escursione del movimento di traslazione campione indicativamente di 75x50 mm e controllo della movimentazione XY con manopola

- Supporto fermavetrini per almeno due campioni

- Diaframma di campo regolabile per luce trasmessa

- Fototubo binoculare costituito da oculari 10x con campo di vista (FOV) di almeno 23 mm, con possibilità di regolazione delle diottrie e con uscita fotografica (50/50)

- Sistema di co-osservazione per 1 postazione aggiuntiva con uscita ad alta luminosità e led puntatore, tubo binoculare costituito da oculari 10x con FOV di almeno 23 mm e possibilità di regolazione delle diottrie

- Set di Obiettivi con FOV di almeno 23 mm per la visione in campo chiaro e fluorescenza costituito da:

  - Obiettivo 10x acromatico con Apertura Numerica (AN) a secco di almeno 0.25 e distanza di lavoro (WD) di almeno 6.5 mm

  - Obiettivo 40x semi apocromatico alla fluorite ad immersione in olio con AN di almeno 1.3 e WD di almeno 0.21 mm

- Condensatore per campo chiaro acromatico aplanare con AN di almeno 0.9, adatto ad obiettivi da 1x a 100x, con diaframma di apertura regolabile e lente scamottabile con comandi su entrambi i lati

- Slitta attenuatore fluorescenza

- Slitta regolazione diaframma di campo luce riflessa

- Torretta porta filtri codificata per fluorescenza ad almeno 4 posizioni

- Modulo Set di filtri ad alta efficienza ottimizzati per la destinazione d’uso

- Sorgente luminosa per fluorescenza a stato solido a 4 canali RGB-UV con unità di controllo integrata nel supporto del microscopio composta dalle seguenti lampade LED a stato solido:

  - Rosso per l’eccitazione di coloranti Cy5, Alexa Fluor 647, TOTO-3 e simili;

  - Verde per l'eccitazione di coloranti Cy3, TRITC, DsRed e simili;

  - Blu per l'eccitazione di coloranti Alexa Fluor 488 ,eGFP, Fluo4, FITC e simili;

  - UV per l'eccitazione di DAPI, Alexa 405, Hoechst 33258.

- Strumento conforme al Regolamento UE 2017/746 relativo ai dispositivi diagnostici in vitro (IVDR)

- Camera digitale a colori per microscopia con le seguenti caratteristiche:

  - Sensore CMOS raffreddato e stabilizzato a 25°C

  - Sensore con diagonale non inferiore a 11 mm

  - Almeno 5 megapixel

  - Dimensione pixel non superiore a 4x4 µm

  - Velocità di acquisizione maggiore di 30 fps in live imaging

- Workstation costituita da:

  - PC ad elevate prestazioni in termini di sistema operativo, RAM, memoria SSD, Hard Disk e scheda grafica

  - Monitor da almeno 23”

  - Software per acquisizione e analisi immagine con le seguenti caratteristiche:

    - Possibilità di controllo dei seguenti parametri della videocamera: bilanciamento del bianco automatico e manuale, tempo di esposizione automatico e manuale, contrasto, luminosità, intensità colori, zoom, rotazione immagine in live.

    - Possibilità di navigazione sull’immagine live o acquisita con funzione di zoom digitale

    - Possibilità di effettuare merge di immagini

    - Possibilità di effettuare misure morfometriche semiautomatiche su immagini live e salvate

    - Possibilità di statistica del dato e esportazione in tabelle

    - Possibilità acquisizione multifocale manuale e merge delle immagini in un’unica immagine

    - Funzionalità di calibrazione sia automatica che personalizzata per ogni ingrandimento

    - Possibilità di effettuare almeno le seguenti misure lineari sull’immagine live e su quella acquisita: marker, distanza, lunghezza, area, perimetro, valore di grigio, angoli

    - Possibilità di acquisizione filmati e salvataggio immagini

    - Software installabile su ulteriori PC già presenti in reparto

    - Software conforme al regolamento UE 2017/746 relativo ai dispositivi diagnostici in vitro (IVDR)

Dispositivi opzionali (non inclusi nell’offerta di gara)

- Obiettivo 40x semi apocromatico alla fluorite a secco con AN di almeno 0.75, WD di almeno 0.71 mm e FOV di almeno 23 mm

- Obiettivo 100x semi apocromatico alla fluorite ad immersione in olio con AN di almeno 1.3 e WD di almeno 0.20 mm e FOV di almeno 23 mm