## Allegato A1
Allegato A1 - QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 1
FORNITURA DI N.7 SISTEMI DI ANESTESIA DI ALTA FASCIA IDONEI AD APPLICAZIONI SU PAZIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATALE PER LE ESIGENZE DEL NUOVO POLO MATERNO INFANTILE DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
1 | Dati Generali | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | (specificare)
1.1 | Fabbricante
1.2 | Fornitore
1.3 | Nome commerciale/Modello
1.4 | Nuovo di fabbrica (SI/NO) | E
1.5 | Apparecchio di anestesia idoneo ad applicazioni su paziente adulto, pediatrico e neonatale completo di accessori e SW necessari per la destinazione d'uso prevista | E
1.6 | Apparecchiatura su carrello, facilmente trasportabile, con ruote dotate di freno | E
1.7 | Braccio di supporto e relativo sistema di fissaggio per monitor parametri vitali e braccio supporto per circuito paziente | E
1.8 | L’apparecchiatura deve essere completa di tutti i componenti e gli accessori necessari al corretto e sicuro funzionamento (tubi, attacchi,…) | E
1.9 | Possibilità di condivisione dei dati e integrazione con sistemi informativi ospedalieri (standard HL7) | E
2 | Caratteristiche tecniche sistema di ventilazione | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
2.1 | Funzionamento a bassi flussi(specificare) | E
2.2 | Range volume corrente
2.3 | Sistema di ventilazione controllato elettronicamente | E
2.4 | Funzionamento a circuito aperto, semi-chiuso e chiuso | E
2.5 | Capacità di compensazione delle perdite automatica e senza interruzione della ventilazione | E
2.6 | Valvola di sovrapressione "overflow" | E
2.7 | Dotato delle tecniche di ventilazione a volume controllato, a pressione controllata, a pressione assistita, manuale e spontanea, con possibilità di implementazione di ulteriori modalità di ventilazione (elencare tutte le modalità e tecniche di ventilazione supportate disponibili nella configurazione offerta) | E
2.8 | Funzione di reclutamento alveolare (descrivere) | E
2.9 | Modalità di gestione della condensa (descrivere)
3 | Gestione gas freschi e agenti alogenati | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
3.1 | Compatibile con vaporizzatori di ultima generazione a lettura digitale della concentrazione, con allarme di riempimento, preferibilmente a gestione elettronica (descrivere tecnologia implementata) | E
3.2 | Possibilità di predisporre due vaporizzatori contemporaneamente (SI/NO) | E
3.3 | Possibilità di utilizzo con i seguenti alogenati: sevoflurane, desflurane, isoflurane (SI/NO) | E
3.4 | Gestione del malfunzionamento del vaporizzatore (descrivere modalità di sostituzione)
3.5 | Identificazione automatica dell'alogenato in uso (SI/NO) | E
3.6 | Miscelatore di gas elettronico controllato a microprocessore | E
3.7 | Sistema di ottimizzazione dell'anestesia ventilatoria a bassi flussi preferibimente automatico (descrivere tecnologia implementata) | E
4 | Ergonomia (Interfaccia utente, gestione parametri ventilatori e dei gas, ingombro) | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
4.1 | Display integrato, a colori, dimensione non inferiore a 15", con interfaccia utente personalizzabile ed intuitiva per la visualizzazione dei parametri operativi e degli allarmi | E
4.2 | Possibilità di visualizzazione di almeno 4 curve e 2 loop contemporaneamente a monitor (elencare e descrivere) | E
4.3 | Possibilità di regolare tutti i parametri ventilatori (descrivere) | E
4.4 | Possibilità di monitoraggio di tutti i parametri ventilatori e dei gas (descrivere) | E
4.5 | Allarmi acustici e visivi (elencare e descrivere) | E
4.6 | Ingombro complessivo del sistema (indicare dimensioni e accorgimenti progettuali adottati per migliorare l'ergonomia complessiva del sistema
5 | Autodiagnosi e sistemi di sicurezza | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
5.1 | Funzione di protezione da miscela ipossica (descrivere modalità di attivazione) | E
5.2 | Sistema di autodiagnosi delle principali componenti dell'apparecchiatura comprensiva di taratura dei sensori e calcolo compliance e compensazione delle perdite (descrivere nel dettaglio modalità ed eventuale programmabilità) | E
5.3 | Funzionamento a batteria con autonomia non inferiore a 60 min (carica completa) senza limitazioni nelle prestazioni del ventilatore | E
5.4 | Indicazione dello stato di carica della batteria | E
5.5 | Descrivere nel dettaglio tutti i sistemi di sicurezza implementati sulla macchina, nello specifico in assenza di energia elettrica ed erogazione gas
6 | Altre caratteristiche migliorative | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
6.1 | Accessori in dotazione di serie (elencare)
6.2 | Fornitura di almeno 1 testata di back up inclusa in offerta (indicare eventuali ulteriori testate incluse in offerta, in ogni caso DOVRANNO ESSERE QUOTATE IN OFFERTA ECONOMICA MA NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | E
6.3 | Materiali di consumo dedicati necessari al funzionamento (elencare quelli inclusi in offerta, tutti i materiali di consumo dedicati DOVRANNO ESSERE QUOTATI IN OFFERTA ECONOMICA MA NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA)
6.4 | Disponibilità di dashboard per analisi delle prestazioni (elencare tutte le dashboard disponibili specificando quelle eventualmente incluse in offerta e descrivere le singole funzioni specifiche, LE SINGOLE DASHBOARD DOVRANNO ESSERE QUOTATE IN OFFERTA MA NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA)
6.5 | Ulteriori caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
7 | Conformità alle normative vigenti | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
7.1 | Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (per i legacy devices) o al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR) | E
7.2 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali
7.3 | Conformità alle norme tecniche vigenti in campo nazionale e internazionale