## A-Indispensabili
ALLEGATO A
A - REQUISITI INDISPENSABILI PENA ESCLUSIONE
Sez.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI REAGENTI |  |  | NOTE *
1 | Test antigenico in immunofluorescenza in grado di identificare la proteina nucleocapsidica di SARS-CoV-2 (proteina N) in campioni respiratori | □ SI | □ NO
2 | Test in microfluidica con lettura in fluorescenza | □ SI | □ NO
3 | Sensibilità clinica non inferiore all’80% e specificità clinica non inferiore al 97% (Circolare Ministero della Salute) | □ SI | □ NO
4 | Esecuzione del prelievo su tampone nasofaringeo e/o nasale | □ SI | □ NO
5 | Attestazione della capacità di identificare le più recenti principali varianti virali. | □ SI | □ NO
6 | Assenza di cross-reattività dichiarata per microrganismi respiratori e nello specifico per altri coronavirus umani | □ SI | □ NO
7 | Controllo procedurale interno per la verifica della reazione | □ SI | □ NO
8 | Scadenza minima del materiale alla consegna: 9 mesi | □ SI | □ NO
9 | Conservazione del kit a temperatura ambiente | □ SI | □ NO
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI |  |  | NOTE *
10 | · Si richiedono due tipologie di analizzatori: | □ SI | □ NO
1. Analizzatori dedicati a setting ad alta produttività con modalità di accesso random in grado di processare simultaneamente almeno 12 campioni in modo totalmente indipendente; ovvero deve garantire la possibilità di avviare l’analisi anche di un singolo test in qualsiasi momento indipendentemente dal tipo di analisi e dallo stato di avanzamento del test in corso sullo strumento, senza nessun spreco di reagenti e/o controlli. Produttività oraria di almeno 60 campioni
2. Strumenti mono-test per setting a bassa produttività
11 | Gli analizzatori devono garantire in automazione la lettura, l’interpretazione del test con stampa e archiviazione dei risultati | □ SI | □ NO
12 | Gli analizzatori devono essere utilizzabili anche in regime di urgenza | □ SI | □ NO
13 | Gli analizzatori devono essere utilizzabili con intervento minimo dell’operatore (a parte la dispensazione del campione) | □ SI | □ NO
14 | Nessuna procedura di manutenzione periodica a carico dell’operatore richiesta (es. lavaggi periodici) | □ SI | □ NO
15 | I sistemi analitici devono essere dotati di lettore di codice a barre per il check-in del paziente e di stampante integrata allo strumento | □ SI | □ NO
16 | I dispositivi diagnostici devono prevedere la presenza di un controllo procedurale interno per la verifica della corretta esecuzione del test | □ SI | □ NO
17 | Le strumentazioni analitiche e i reagenti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento UE 2017/746 “ in vitro diagnostic medical devices Regulation, IVDR " , oppure alla Direttiva 98/79/CEE sui Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro recepita con D.lgs. n. 332/2000. | □ SI | □ NO
18 | Tempo di esecuzione massimo del test: 15 minuti | □ SI | □ NO
19 | Capacità di memorizzare almeno 5.000 risultati all’interno dell’analizzatore | □ SI | □ NO
20 | Lettura ed interpretazione del test in automazione | □ SI | □ NO
21 | Gli strumenti analitici devono essere in grado di gestire tutte le fasi di esecuzione del test in maniera autonoma, compresa l’incubazione e la lettura dei risultati in COI (cut-off index) | □ SI | □ NO
22 | Gli analizzatori devono permettere la registrazione e trasmissione dell’abbinamento lotto reagente/paziente | □ SI | □ NO
23 | Strumentazione di backup su richiesta e ove previsto (eventualmente anche di potenza analitica inferiore a quella della strumentazione principale). Le strumentazioni di backup devono utilizzare la medesima metodica degli strumenti principali, gli stessi reattivi e consumabili | □ SI | □ NO
24 | Produzione dell’esito del test come documentazione cartacea o file esportabile | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata