## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
Sistema di analisi da sforzo
· Acquisizione del segnale ECG su 12 derivazioni e trasmissione del segnale ECG al sistema senza l’uso di cavi
· Filtri almeno per la rimozione degli artefatti da tremori muscolari e dei disturbi da rete elettrica
· Monitor almeno da 22” per il monitoraggio a colori del segnale ECG
· Analisi del tratto ST e comparazione dei profili ST e dei complessi mediali sulle 12 derivazioni
· Analisi e riconoscimento automatico delle aritmie
· Archiviazione automatica dei tracciati e dei dati acquisiti. I tracciati ed i dati acquisiti dovranno essere disponibili in formato aperto per permettere successive analisi ed elaborazioni
· Completo di:
o Stampante termica per stampe in formato A4
o Carrello su ruote piroettanti, bloccabili, per il posizionamento del sistema e della stampante (Dotato di trasformatore di isolamento)
Pedana a nastro mobile
· Idonea all’utilizzo anche con pazienti obesi. Peso garantito del paziente almeno 220kg. Dotata di corrimano/appoggio laterali (a destra e a sinistra) per garantire ergonomia al paziente
· Regolabile ed impostabile dal sistema prove da sforzo. Dovrà essere fornita completa di cavo di interfaccia al sistema
· Velocità regolabile tra 1km/h e 20 km/h con passi di ±1km/h
· Inclinazione regolabile tra 0% e 20% con passi di ±0.5%
· Disponibilità a listino anche di Cyclette
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo