FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER ESTRAZIONI DI DNA PER GENETICA MEDICA, EMOLINFOPATOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARE ALLEGATO A LOTTO 1

Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto

# Sezione A :  REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA

| RIF. | REQUISITO |  | SI / | NO | NOTE * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 |  | Sistema costituito da estrattore automatico , dai kit di estrazione e da quanto necessario per l’esecuzione dell’ attività indicata in allegato C | SI | NO |  |
|  |  | Strumento da banco nuovo di fabbrica e di ultima generazione, idoneo all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale | SI | NO |  |
|  |  | Lo strumento e i kit devono consentire l’estrazione di acidi nucleici (RNA, DNA e cfDNA) da diverse tipologie di materiali biologici: sangue intero, FFPE, Guthrie card, saliva, cellule in coltura, tessuto fresco, liquido amniotico | SI | NO |  |
|  |  | Possibilità di eseguire da un minimo di 1 campione fino ad almeno 16 campioni a seduta. | SI | NO |  |
|  |  | Strumento in grado di prevenire le cross-contaminazioni durante l’estrazione | SI | NO |  |
|  |  | Estrattore automatico di piccolo ingombro: dimensioni non superiori a 75x60x60 cm (lxpxh). | SI | NO |  |
|  |  | I kit dedicati all’estrazione devono contenere tutto il necessario compresi gli accessori di plastica monouso per il funzionamento dello strumento. | SI | NO |  |
|  |  | Strumento e kit dotati di marchio CE-IVD secondo il Regolamento Europeo 2017/746 | SI | NO |  |
|  |  | Eluizione in tubi singoli | SI | NO |  |

NOTE *: Nel campo note dovrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata

# Sezione B : QUESTIONARIO TECNICO

| RIF. | PTI | Requisito | SI/NO | Relazionare sinteticamente e indicare il riferimento della scheda tecnica/manuale d’uso dove è possibile evincere la caratteristica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1 | 5 | Caratteristiche fisiche della apparecchiatura (dimensioni: verranno premiate dimensioni minori) | ////////// |  |
| B.2 | 5 | Collegamento al LIS (SI/NO) |  |  |
| B.3 | 5 | Velocità del processo (specificare la velocità di estrazione da 1 al numero massimo di campioni con protocollo standard) | ////////// |  |
| B.4 | 7 | Lo strumento e i kit consentono l’estrazione di acidi nucleici (RNA, DNA e cfDNA) dalle seguenti tipologie di materiali biologici: sottopopolazioni cellulari conservate, liquor e plasma (SI/NO) |  |  |
| B.5 | 4 | Efficienza e qualità dell’estrazione in relazione al sangue periferico: esprimere la resa media di estrazione (espressa in nanogrammi totali), la concentrazione (ng/l) e il grado di purezza (espresso come valore dei rapporti 260/280 e 260/230) |  |  |
| B.6 | 4 | Efficienza e qualità dell’estrazione in relazione a FFPE: esprimere la resa media di estrazione (espressa in nanogrammi totali), la concentrazione (ng/l) e il grado di purezza (espresso come valore dei rapporti 260/280 e 260/230) |  |  |
| B.7 | 3 | Stabilità e durata dei reagenti, sia a confezione integra sia aperta. (Relazionare) | ////////// |  |
| B.8 | 2 | Numero di estrazioni programmabili in una singola seduta (specificare n.ro minimo e massimo). | ////////// |  |
| B.9 | 3 | Protocolli di estrazione integrati nello strumento stesso (SI/NO, specificare numero) |  |  |
| B.10 | 2 | Possibilità di creare protocolli di estrazione e dispensazione custom (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.11 | 5 | Possibilità di usare lo strumento sia in modalità IVD che RUO |  |  |
| B.12 | 5 | Strumento dotato di lampada UV per garantire una migliore pulizia ordinaria dello strumento (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.13 | 4 | Presenza di sistema di controllo sui reagenti e consumabili necessari per la seduta di lavoro (SI/NO, Relazionare) |  |  |
| B.14 | 5 | Tempi e attività necessarie per la manutenzione ordinaria giornaliera a carico dell’ operatore (descrivere) | /////////// |  |
| B.15 | 5 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc (SI/NO, descrivere) |  |  |
| B.16 | 6 | Assistenza tecnica: Tempi di ripristino funzionalità migliorativi |  |  |