## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· Idoneo per emergenza per l'utilizzo sia da personale sanitario che laico formato BLSD;
· onda bifasica (possibilità di erogare scariche almeno fino a 150 J) con funzionamento semi automatico, con sequenze standard adulti e pediatriche; possibilità di utilizzo pediatrico (sotto 8 anni/25Kg) con sistema di facile e immediata attivazione.
· Avvio automatico dell’analisi e Indicazioni di funzionamento tramite messaggi vocali in lingua italiana di guida per l’operatore; messaggi aderenti alle Linee Guida ERC 2015 sulla Rianimazione Cardiopolmonare
· Idoneo per utilizzo in emergenza anche in esterno, alta resistenza agli urti ed alla penetrazione di solidi e liquidi (IEC 60529: IP ≥ 54);
· Autotest automatico, preferibilmente giornaliero; indicatore di “pronto all’uso” di chiara visualizzazione per immediato controllo da parte dell'operatore preferibilmente senza apertura della sacca/valigetta per il trasporto;
· Funzionamento con batteria senza manutenzione monouso al litio ad alta energia con capacità di almeno 200 scariche, o 4 ore di funzionamento continuo in standby;
· Indicazione ottica/acustica di esaurimento batteria
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo