GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI IN MICROPIASTRA PER LA SIEROLOGIA INFETTIVOLOGICA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.

Allegato E – Caratteristiche tecniche e Requisiti indispensabili

Fornitura in Service di un sistema diagnostico in micropiastra per Sierologia Infettivologica per le necessità del laboratorio di Microbiologia dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola.

Obiettivi della fornitura

Il risultato atteso è quello di acquisire un sistema analitico che assicuri un adeguato livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni, altamente compatibile e quindi integrabile nella logica dell’intero processo produttivo del laboratorio, al fine di migliorare la qualità dei processi verso una maggiore efficienza, aumentando il livello di automazione e di integrazione dei flussi operativi, garantendo anche la copertura del più ampio spettro di esami svolti con le diverse metodiche

SEZIONE A - Caratteristiche tecniche di minima pena esclusione

| RIF. | REQUISITO INDISPENSABILE |  | SI / | NO | INDICARE LA PAGINA DELLA SCHEDA TECNICA/MANUALE D’USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 |  | Sistema analitico per l’esecuzione di almeno tutti gli analiti “indispensabili” indicati in Allegato C, costituito da due analizzatori per micropiastra con metodica ELISA, ciascuno completo di stampante. |  |  |  |
| A.2 |  | Conformità della strumentazione analitica offerta, dei reagenti e, dove applicabile, dei consumabili, rispetto al Regolamento Europeo 2017/746 |  |  |  |
| A.3 |  | Strumenti aperti, in grado di gestire anche kit di altri produttori validati sull'analizzatore |  |  |  |
| A.4 |  | Gestione “aperta” delle liste di lavoro in modo da poter modificare in modo semplice, al bisogno, la programmazione della seduta di lavoro |  |  |  |
| A.5 |  | Processazione contemporanea di almeno 12 analiti per seduta analitica per ogni analizzatore |  |  |  |
| A.6 |  | Identificazione dei campioni (provetta madre e/o aliquota) mediante lettore di codice a barre a bordo macchina, in completa automazione |  |  |  |
| A.7 |  | Caricamento delle micropiastre a sessione già avviata senza interferire con la sessione in corso. |  |  |  |
| A.8 |  | Analizzatori con sensore di livello del campione e dei reagenti |  |  |  |
| A.9 |  | Monitoraggio del livello di tutti i reagenti in uso durante la sessione |  |  |  |
| A.10 |  | Presenza di almeno n.2 linee di lavaggio distinte |  |  |  |
| A.11 |  | Possibilità di scarico in tanica con sensore di livello |  |  |  |
| A.12 |  | Reagenti pronti all' uso e con buona stabilità on board |  |  |  |
| A.13 |  | Micropiastre frazionabili almeno per singola strip |  |  |  |
| A.14 |  | Tutta la strumentazione deve essere collegata bidirezionalmente con il LIS dei Laboratori. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari |  |  |  |
| A.15 |  | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica. |  |  |  |

SEZIONE B - Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione

| ID | Caratteristica | Risposta e descrizione | Riferimento della pagina scheda tecnica/Manuale d’uso |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Numero di micropiastre processabili in simultanea dall'analizzatore |  |  |
| B.2 | Possibilità di accorpamento degli analiti nell’ ambito della stessa micropiastra e di una stessa seduta analitica (specificare i gruppi di analiti eventualmente accorpabili per caratteristiche analitiche comuni) |  |  |
| B.3 | Numero di campioni caricabili contemporaneamente su ciascun analizzatore (specificare) |  |  |
| B.4 | Caricamento in continuo di reattivi e micropiastre a sessione già avviata senza interferire con la sessione in corso (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.5 | Presenza di rilevatore di coagulo (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.6 | Minimo volume di aspirazione (specificare) |  |  |
| B.7 | Minimo volume morto (specificare) |  |  |
| B.8 | Capacità di carico dell'analizzatore: n. campioni e n. flaconi di reagenti e controlli in relazione al numero di piastre da processare contemporaneamente |  |  |
| B.9 | Identificazione dei reagenti e controlli con codice a barre o sistema similare (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.10 | Identificazione delle micropiastre con codice a barre o con altro sistema di riconoscimento (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.11 | Visualizzazione delle fasi del ciclo di processazione e dello stato dei campioni e dei reagenti (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.12 | Sistema aperto in grado di gestire altre metodi EIA di altre ditte (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.13 | Software gestionale dei campioni (provette madri o aliquote) che permetta di evidenziare lo stato della richiesta: possibilità di identificare i campioni che devono ancora essere processati rispetto a quelli conclusi |  |  |
| B.14 | Numero di analiti opzionali indicati nell’allegato E |  |  |
| B.15 | Reagenti in flaconi originali, senza necessità di trasferimenti (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.16 | Indicare volume e tipo di reflui prodotto e descrivere le modalità di smaltimento |  |  |
| B.17 | Indicare le tipologie di rifiuti prodotti (categoria) e la classificazione di pericolosità |  |  |
| B.18 | Dimensioni (L*P*A in cm) – si premiano dimensioni minori |  |  |
| B.19 | Manutenzione: tempi di intervento migliorativi |  |  |
| B.20 | Manutenzione: tempi di risoluzione del guasto migliorativi |  |  |
| B.21 | Fornitura di un Middleware gestionale collegato al LIS del laboratorio |  |  |