## Questionario Tecnico
ALLEGATO A
Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A0-1 | Fornitura di almeno tutti i dispositivi indicati in allegato C | □ SI | □ NO
A0-2 | Tutta la strumentazione offerta deve essere nuova di fabbrica e di ultima generazione, idonea all' uso previsto nel presente Capitolato Speciale | □ SI | □ NO
A0-3 | Tutti i dispositivi per il sottovuoto con o senza la possibilitò di riempimento del fissativo (Tipo A e Tipo B) , devono essere conformi al regolamento 2017/746 (o ove previsto alla Direttiva 98/79) | □ SI | □ NO
A0-4 | Fornitura di buste/contenitori porta-campioni di varie dimensioni, conformi alla regolamento 2017/746 (o ove previsto alla Direttiva 98/79) | □ SI | □ NO
A0-5 | Fornitura gratuita , secondo necessità , di taniche pre-riempite di fissativo, pronte all'uso, di capacità non superiore a 15 L , da utilizzare con gli strumenti di tipo B | □ SI | □ NO
A0-6 | Fornitura, sostituzione e smaltimento gratuito delle bombole, qualora il sistema proposto ne preveda l’utilizzo. | □ SI | □ NO
A0-7 | Fornitura di buste/contenitori dedicati allo stoccaggio dei pezzi non campionati , qualora il dispositivo porta-campione iniziale non possa essere riutilizzato per tale fine (Allegato F, scheda 2) | □ SI | □ NO
A0-8 | Monitoraggio e tracciabilità in temperatura di tutto il percorso del campione a garanzia della catena del freddo. In particolare, devono essere forniti Datalogger (o sistemi similari) in grado di registrare le condizioni di trasporto (tempo e temperatura) e l’identificativo dei campioni inviati, desunto dai LIS aziendalì. La definizione delle quantità necessarie di tali dispositivi (card, lettori, etc ) è a carico della ditta partecipante. La ditta dovrà, preferibilmente integrare anche tale dato nel LIS delle Anatomie Patologiche | □ SI | □ NO
A0-9 | Fornitura gratuita di tutto il restante materiale di consumo per lo specifico tipo di sistema, nulla escluso (es. : etichette, etc) | □ SI | □ NO
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PEZZI CHIRURGICI |  |  | NOTE *
A1-1 | Fornitura di strumenti del tipo A , da utilizzare per la sigillatura sottovuoto dei campioni chirurgici, da collocare prevalentemente presso le Sale Operatorie | □ SI | □ NO
A1-2 | Fornitura di sistemi (uno o più strumenti) di tipo B che, oltre al sottovuoto, consentano il riempimento automatico del fissativo nei contenitori porta-campione, da collocare presso i locali delle Anatomie Patologiche e, per specifiche necessità, presso le Sale Operatorie | □ SI | □ NO
A1-3 | Ciascun sistema dovrà essere dotato di stampante di etichette – integrata o esterna al sistema – che generi, alla fine del confezionamento di ogni campione, una etichetta da applicare alle buste/contenitori per la tracciabilità dei dati inerenti al processo/protocollo eseguito. | □ SI | □ NO
A1-4 | Deve essere garantita, esclusivamente attraverso l'integrazione con i sistemi LIS delle Aziende AVEC, la tracciabilità campione/paziente e i dati del processo/protocollo eseguito che devono includere , dove previsto, anche i dati relativi alla fissazione (tipo di fissativo utilizzato, rapporto peso campione/peso fissativo richiesto, peso del pezzo, peso del fissativo) | □ SI | □ NO
A1-5 | Deve essere garantita a totale carico del'aggiudicatario l'integrazione bidirezionale con al LIS delle anatomie patologiche (Sistema Athena di Dedalus), secondo il flusso di lavoro che è in corso di definizione e che sarà concordato in sede di avvio del contratto | □ SI | □ NO
A1-6 | Dispositivi dotati di sistema filtrante con filtro Hepa per il rischio biologico e filtro a carbone attivo per il rischio chimico(strumenti di tipo B). Per entrambi i filtri è prevista a carico della ditta aggiudicataria la sostituzione in sicurezza secondo la frequenza prevista dal fabbricante | □ SI | □ NO
A1-7 | Per gli strumenti di tipo B: riempimeno automatico del fissativo in quantità rapportata al peso del campione, senza l'intervento dell'operatore | □ SI | □ NO
A1-8 | Gli strumenti che consentono il riempimento automatico del fissativo (tipo B) devono poter essere collegati al sistema di estrazione fumi del laboratorio/blocco operatorio | □ SI | □ NO
A1-9 | La sostituzione delle taniche di formalina per i dispositivi di tipo B deve essere effettuata a tutela della salute dell'operatore addetto con sistema di innesto automatico | □ SI | □ NO
A1-10 | I sistemi di tipo B destinati alle anatomie patologiche devono consentire la sigillatura dei pezzi non campionati ai fini dello stoccaggio | □ SI | □ NO
A1-11 | Struttura facilmente pulibile, che non faccia ruggine e facilmente disinfettabile, AISI 304, idonea per sale operatorie e laboratori | □ SI | □ NO
A1-12 | Interfaccia utente intuitiva, semplicità d'uso | □ SI | □ NO
Sez.A2 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI DI REFRIGERAZIONE FISSI |  |  | NOTE *
A2-1 | Frigoriferi biologici per la conservazione + 4°C dei campioni chirurgici sottovuoto da ubicarsi presso le sale operatorie e le Anatomie Patologiche, secondo le quantità e le capacità orientative indicate in allegato C | □ SI | □ NO
A2-2 | Rivestimento interno in acciaio inox AISI 304 | □ SI | □ NO
A2-3 | Display di controllo della temperatura e degli allarmi con sistema di registrazione | □ SI | □ NO
A2-4 | Porta dotata di chiusura con chiave | □ SI | □ NO
Sez.A3 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI DI REFRIGERAZIONE PER IL TRASPORTO |  |  | NOTE *
A3-1 | Sistemi frigoriferi adeguati alla movimentazione dei campioni chirurgici (dotati di UPS e/o presa per il trasporto in autovettura) da utilizzare per il trasporto dei campioni sottovuoto dalle sale operatorie alle anatomie patologiche, con controllo costante della temperatura | □ SI | □ NO
A3-2 | Dotati di carrello che ne consenta una agevole movimentazione | □ SI | □ NO
Sez.A4 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLE BUSTE/CONTENITORI DEI CAMPIONI BIOLOGICI |  |  | NOTE *
A4-1 | Buste/contenitori da utilizzare per il contenimento dei campioni, disponibili in varie misure. Devono essere previste almeno le tipologie indicate in allegato C (le capacità sono orientative) | □ SI | □ NO
A4-2 | Buste/contenitori sigillati, che garantiscano la massima sicurezza (elevata resistenza meccanica alla rottura , massima riduzione rischi apertura e/o sversamenti, completa impermeabilità ai gas) | □ SI | □ NO
A4-3 | L'etichettatura delle buste/contenitori deve essere conforme ai requisiti previsti dal regolamento CE 1272/2008 "Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele" | □ SI | □ NO
A4-4 | Superficie idonea per l' apposizione di etichette adesive | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata