## Laser
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Laser a diodi a doppia lunghezza d'onda per le esigenze della U.O. di Pneumologia Interventistica- Caratteristiche Tecniche
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Manuale d'Uso |  | Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso (Indicare)
3 | Caratteristiche tecniche di minima (pena esclusione) |  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1 | Laser a diodi a doppia lunghezza d’onda per consentire una migliore gestione delle fasi di coagulazione e vaporizzazione nel trattamento endoscopico di lesioni endobronchiali, grazie alla modulazione delle frequenze necessarie
3.2 | Dotato di un sistema di riconoscimento automatico delle fibre
3.3 | Dotato di un sistema di sicurezza che preveda il blocco dell’erogazione qualora le fibre non siano serrate completamente o se si allentano/distaccano durante il trattamento
4 | Caratteristiche tecniche |  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
4.1 | Laser | lunghezze d’onda di utilizzo del laser: 1064 ± 30 nm e 1470 ± 30 nm
4.2 |  | ogni lunghezza d'onda deve poter essere individualmente selezionata o combinate insieme (descrivere)
4.3 |  | di dimensioni e peso contenuti per consentire una facile movimentazione e un minore ingombro in sala (peso inferiore a 10 kg e dimensioni non superiori a 30x40x30 cm per installazione su pensile)
4.4 |  | dotato di un interfaccia utente: monitor touch screen a colori
4.5 |  | dotato di pulsante di arresto in caso di emergenza che impedisca l’emissione di radiazioni laser
4.6 |  | dotato di interruttore a pedale: il laser emette radiazioni per il tempo in cui viene premuto l’interruttore a pedale
4.7 |  | dotato di DPI (occhiali) tarati su tutte lunghezze d’onda di utilizzo del dispositivo
4.8 | Potenza massima di emissione del laser: | 15 W ± 20% a 1470 nm (specificare la percentuale di incertezza rispetto ai valori impostabili)
4.9 |  | 85 W ± 20% a 1064 nm (specificare la percentuale di incertezza rispetto ai valori impostabili)
4.10 | Potenza di uscita del laser: | potenza totale di uscita massima di 100 W ± 20% (specificare la percentuale di incertezza rispetto ai valori impostabili)
4.11 |  | potenze di uscita impostabili separatamente per ogni lunghezza d’onda (descrivere)
4.12 |  | potenza totale di uscita regolabile con rapporto tra le lunghezze d’onda fissato(descrivere)
4.13 | Raggio di puntamento: | che preveda la possibilità di impostarne l’intensità
4.14 |  | che preveda la possibilità di impostare diverse modalità di funzionamento (ad es. attivato, disattivato, modalità continua o a impulsi, descrivere)
4.15 | Modalità di utilizzo del laser: | continua (descrivere)
4.16 |  | pulsata (specificare intensità e durata dell’ impulso e tempo tra un impulso e altro e quali sono impostabili)
4.17 | possibilità di realizzare protocolli di lavoro personalizzati (descrivere)
4.18 | possibilità di salvataggio dei protocolli di lavoro personalizzati
5 | Materiale di consumo |  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
5.1 | Fibra ottica a punta piatta, raffreddata, con diametro esterno non superiore a 1800 µm, lunghezza indicativamente 3 m (specificare la modalità con cui vengono raffreddate le fibre e indicare se monouso o pluriuso)
5.2 | Fibra ottica a punta conica, con diametro esterno non superiore a 900 µm, lunghezza indicativamente 3 m (indicare se monouso o pluriuso)