## letti
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Fornitura in noleggio di letti a bilancia per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Manuale d'Uso | Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso (Indicare)
3 | Caratteristiche tecniche | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1 | • Letto elettrico a 4 sezioni di cui 3 snodabili in materiale antiruggine
3.2 | • Piano completamente amovibile in materiale sanificabile, senza spigoli vivi
3.3 | • Testiera e pediera in materiale sanificabile, senza spigoli vivi e completamente sfilabili e bloccabili
3.4 | • Telaio con possibilità di inserimento nei quattro angoli di aste portaflebo o aste sollevamalati
3.5 | • Dotato di paraspigoli
3.6 | • Movimentazione con motori elettrici a bassa tensione (24V) per inclinazione sezioni, trendelemburg e antitrendelemburg e regolazione altezza piano
3.7 | • Regolazione altezza del piano indicativamente da 50 a 80 cm dal pavimento
3.8 | • Inclinazione schienale almeno fino a 70°
3.9 | • Inclinazione trendelemburg e antitrendelemburg almeno +/- 15°
3.10 | • Coppia di sponde a compasso a scomparsa
3.11 | • Asta portaflebo in acciaio con 4 ganci
3.12 | • Pulsantiera per il paziente, con protezione almeno IP56 e con batteria tampone, per regolazione inclinazione sezioni e regolazione altezza piano
3.13 | • Pulsantiera per l’operatore, con protezione almeno IP56 e con batteria tampone, per le stesse regolazioni previste dalla pulsantiera paziente e con almeno la funzione per trendelemburg/antitrendelemburg e la possibilità di inibire funzioni per la pulsantiera del paziente
3.14 | • Dotato di 4 ruote piroettanti con freno singolo per ogni ruota
3.15 | • Portata non inferiore a 250 kg
3.16 | • Sistema di pesatura con bilancia elettronica con display luminoso, alimentazione elettrica e dotato di batteria tampone, portata 250 kg con divisione 50 g, tara automatica
3.17 | • Sistema per sblocco manuale dello schienale in caso di emergenza
3.18 | • Allarmi per superamento limiti di peso minimo e massimo impostabili
3.19 | • Grado di protezione del sistema di pesatura almeno IP67
3.20 | • Alimentazione elettrica 220V monofase