## All. A1 - Lotto1
Allegato A.1 - Requisisti minimi pena esclusione
LOTTO 1 – Sistemi di analisi in spettrometria di massa
1 | Caratteristiche tecniche Generali | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
1.1 | Le apparecchiature ed i loro accessori ed il materiale di consumo devono essere forniti completi di tutti gli elementi necessari al corretto e completo utilizzo, anche se non dettagliatamente menzionati.
1.2 | Apparecchiature con tecnologia e produttività oraria in grado di garantire l’esecuzione delle attività indicate in Tabella 6.
1.3 | Qualora i sistemi proposti ne necessitassero si intende compresa la fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS).
1.4 | Essere conformi alle modalità di smaltimento dei reflui secondo le procedure interne dell’Azienda Sanitaria appaltante, fornendo la caratterizzazione dei rifiuti prodotti da ogni strumento oggetto di fornitura ed eventuale certificazione di assimilabilità a reflui smaltibili nella rete fognaria secondo la normativa vigente nella regione Emilia Romagna.
1.5 | Devono essere forniti i sistemi di trattamento della matrice cheratinica (strumenti e reagenti) per gli esami di conferma (lotto 1, tabella 3).
1.6 | Deve essere fornita la strumentazione accessoria necessaria all’esecuzione delle metodiche oggetto della fornitura (ad es. centrifuga, deionizzatore, termoblocco, etc.).
1.7 | La fornitura deve includere tutti i reagenti, i calibratori.
1.8 | La fornitura deve includere tutti i controlli di qualità di terza parte (quando esistenti) a scelta dell'azienda appaltante su almeno due livelli di ciascun analita dosato con la stessa matrice del campione da analizzare, nonché l’iscrizione a programma VEQ scelto dall’azienda appaltante.
1.9 | La fornitura deve includere calibratori liofili, con la stessa matrice del campione da analizzare, su almeno 3 livelli più il bianco per i kit destinati alle analisi in spettrometria di massa.
1.10 | Le fasi mobili devono essere pronte all’uso, senza necessità di filtrazione, e comprensive delle quantità necessarie per le fasi di avviamento e condizionamento delle colonne.
1.11 | I kit offerti dovranno essere corredati di standard interni e quelli per LC-MS (lotto 1) dovranno prevedere la fornitura di un numero di standard interni marcati isotopicamente di almeno 50% per ciascun pannello analitico.
1.12 | Le colonne cromatografiche fornite devono essere preventivamente testate, dedicate e pronte all’uso, con garanzia del mantenimento dell’efficienza separativa dichiarata.
1.13 | Il numero di colonne offerte dovrà essere commisurato al volume di attività (indicare numero minimo di determinazioni).
1.14 | I reagenti per l’ottimizzazione dei parametri strumentali operativi devono essere offerti in quantità idonea ai flussi di lavoro indicati.
1.15 | La fornitura deve inoltre includere il materiale di consumo, l’hardware, il software, il materiale per la stampa e tutto quanto necessario per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso.
1.16 | La fornitura deve includere il trasporto, la consegna al piano, l’installazione dei dispositivi e degli accessori necessari.
1.17 | Per il periodo di collaudo si richiede: fornitura a titolo gratuito di tutto il materiale necessario (reagenti, controlli di qualità, calibratori, materiale di consumo, ecc.) per avviare il sistema e valutare il corretto e completo funzionamento, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano usati già in questa fase per l’utilizzo di routine).
1.18 | L’addestramento degli operatori, secondo modalità condivise con i referenti del servizio, deve giungere ad assicurare la completa autonomia operativa con affiancamento on-site fino al completo avviamento dell’attività.
1.19 | Qualora durante la durata del contratto si intendesse implementare ulteriori test tra quelli offerti come OPZIONALI e/o AGGIUNTIVI, i sistemi dovranno essere aggiornati/adeguati gratuitamente in modo da poterli realizzare.
1.20 | Si richiede la disponibilità durante il periodo contrattuale a proporre e fornire gratuitamente aggiornamenti strumentali e/o software, previo parere degli organismi aziendali competenti.
1.21 | Si richiede durante il periodo contrattuale, la fornitura alle medesime condizioni contrattuali di eventuali versioni aggiornate di kit/reagenti resesi disponibili.
1.22 | Disponibilità ad eseguire successive iniziative formative per approfondimenti e/o per addestramento di nuovo personale oppure in occasione di aggiornamento della fornitura.
1.23 | Qualora durante il periodo contrattuale si rendesse necessaria una riorganizzazione interna del laboratorio, il fornitore dovrà garantire gratuitamente l’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione offerta.
1.24 | Deve essere fornito l’interfacciamento bidirezionale degli strumenti offerti con il LIS del laboratorio (eventualmente tramite middleware) e la necessaria manutenzione per tutta la durata del contratto.
1.25 | Deve essere disponibile l’interfacciamento al gestionale di magazzino del laboratorio per i reattivi e materiali di consumo.
2 | Caratteristiche tecniche indispensabili di Spettrometri di Massa a Triplo Quadrupolo (QqQ) | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
2.1 | Interfacciato con Cromatografo Liquido ad altissime prestazioni (UHPLC), con miscelazione binaria ad alta pressione e con sistema SPE online per la preparazione/purificazione automatica di campioni biologici
2.2 | Sistema controllato da un unico software in grado di gestire sia lo Spettrometro di Massa sia l'UHPLC che il sistema di preparazione online di campioni biologici
2.3 | Valvola a due canali elettronica multivia, integrata nello spettrometro di massa, controllata sia manualmente che via software, utilizzabile come iniettore e/o come commutatore del flusso verso la sorgente oppure verso lo scarico
2.4 | Sorgente ESI (Elettrospray) in grado di gestire flussi da 5 µl sino ad 2mL/min con 100% di soluzioni acquose senza splittaggio; riscaldamento con temperatura fino a 450°C
2.5 | Sorgente APCI (Atmospheric Pressure Chemical lonization) in grado di gestire flussi da 50 µl fino a 2mL/min, senza splittaggio; temperatura regolabile fino ad almeno 600°C
2.6 | L’interfaccia di ionizzazione a pressione atmosferica (API) deve essere costituita da un alloggiamento unico per le sorgenti di ionizzazione intercambiabili ESI ed APCI
2.7 | Il passaggio degli ioni dalla zona a pressione atmosferica a quella ad alto vuoto deve avvenire senza l’uso di capillari o tubi di alcun tipo, dimensione e forma
2.8 | Sistema di introduzione con spray fuori asse rispetto al cono di entrata (ad es. a 90° o a 60°)
2.9 | Deve possedere un dispositivo, integrato od esterno, per l’infusione diretta delle soluzioni di tuning/calibrazioni
2.10 | Range di massa minimo: da 10 amu a 1800 amu
2.11 | Velocità di scansione in triplo quadrupolo ≥ 12.000 amu/sec
2.12 | Risoluzione ≥ 0.7 amu (FWHM) per entrambi i quadrupoli, sull’intero range di massa
2.13 | Dwell time per transizioni MRM ≤ 1ms
2.14 | Modalità di scansione sia in ioni positivi che negativi:
2.14.1 | · Full Scan
2.14.2 | · SIM
2.14.3 | · MS/MS
2.14.4 | · MRM (Multiple ReactionMonitoring)
2.14.5 | · SRM (Single ReactionMonitoring)
2.14.6 | · Product lonScan
2.14.7 | · Precursor lonScan
2.14.8 | · NeutralLoss
2.15 | Numero di transizioni MRM per corsa analitica: almeno 5000 letture
2.16 | Il sistema deve garantire un range dinamico lineare di almeno 5 ordini di grandezza per gli strumenti a media sensibilità e di 6 ordini di grandezza per gli strumenti ad alta sensibilità al fine di garantire la corretta quantificazione di sostanze presenti in matrice a concentrazioni molto diverse in ordini di grandezza
2.17 | Sistemi completi di generatore di azoto stand alone di tipo passivo con allacciamento ad aria compressa centralizzata sufficiente ad alimentare almeno due spettrometri (funzione di backup)
2.18 | Sistemi completi di idoneo banco di supporto dotato di insonorizzatore per le pompe rotative
3 | Caratteristiche tecniche indispensabili di Spettrometri di Massa a Triplo Quadrupolo (QqQ) ad ALTA SENSIBILITA' | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
3.1 | Sensibilità MRM in ESI positiva con S/N > 1.500.000:1 (senza smoothing applicato), per la transizione 609–>195, iniettando 1 pg di reserpina in colonna
3.2 | Capacità del sistema: raggiungere un LOQ di 0,2 pg/mg di THC-COOH su capello
3.3 | Tempo per il cambio di polarità ≤ 15 ms
4 | Caratteristiche tecniche indispensabili di Spettrometri di Massa a Triplo Quadrupolo (QqQ) a MEDIA SENSIBILITA' | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
4.1 | Sensibilità MRM in ESI positiva con S/N > 600.000:1 (senza smoothing applicato), per la transizione 609–>195, iniettando 1 pg di reserpina in colonna
4.2 | Tempo per il cambio di polarità ≤ 50 ms
5 | Caratteristiche tecniche indispensabili di Analizzatori in cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
5.1 | Il sistema deve poter operare come UPLC/U-HPLC e come HPLC classico e utilizzare anche colonne impaccate con diametro particellare <2 μm
5.2 | Il sistema deve essere a gradiente binario, a 4 linee di solventi selezionabili e programmabili
5.3 | Equipaggiato con una ulteriore pompa isocratica analitica per fase di caricamento del sistema SPE online da almeno 14000 psi e con flusso massimo≥ 5 mL/min, completa di valvola multivia
5.4 | Flusso Minimo selezionabile su entrambe le pompe ≤1 µL/min
5.5 | Flusso Massimo selezionabile su entrambe le pompe ≥ 5000 µL/min
5.6 | Pressione massima della pompa binaria: ≥ 18000 psi (1241Bar)
5.7 | Sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita e diagnostica automatica
5.8 | Sistema di degasaggio per almeno quattro canali indipendenti, senza utilizzo di gas ausiliari
5.9 | Modulo auto campionatore termostatato con almeno 70 posizioni
5.10 | Range di temperatura autocampionatore impostabile: da 4 a 40°C
5.11 | Loop di iniezione minimo: 10 µL
5.12 | Volume di iniezione: da 0,01 fino a 1000 µL (con eventuale kit per iniezione Large Volume)
5.13 | Possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 3 colonne di diametro fino a 4.6 mm e lunghezza fino a 300 mm senza aggiunta di moduli esterni
5.14 | Forno colonna termostatabile con almeno 3 postazioni colonna, con range di temperatura impostabili da 25°C a 80°C indipendentemente dalla temperatura del locale
5.15 | Totale programmabilità dei parametri dell'iniezione quali: volume, n° iniezioni per campione. Possibilità della personalizzazione del lavaggio esterno/interno dell'ago per escludere fenomeni di carry over
5.16 | Precisione dell'iniezione: ≤ 0,25% RSD
5.17 | Gestione direttamente via software per la profondità di introduzione dell'ago all'interno delle vial e la velocità di aspirazione-iniezione proporzionalmente alla viscosità del campione
6 | Caratteristiche tecniche indispensabili di Postazione di Lavoro | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
6.1 | Per i sistemi di analisi dovrà essere fornita una postazione di lavoro per il controllo delle condizioni strumentali, l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di analisi e per il post processing dei dati analitici, completa di tutte le componenti applicative e con la composizione necessaria atta a garantire la perfetta funzionalità del sistema.
6.2 | Il sistema dovrà essere configurato in modo da consentire la ricezione automatica dal LIS delle liste di lavoro (senza obbligo di immissione dell’identificativo tramite lettore barcode) così come l’invio dei risultati (eventualmente mediante middelware).
6.3 | Il collegamento tra i vari moduli ed il computer sarà preferibile tramite interfaccia LAN o USB garantendo comunque la possibilità di connettere la postazione alla rete intranet di laboratorio.
6.4 | Deve essere garantita l’utilizzabilità degli apparati hardware e software forniti per l’intera durata del contratto, garantendo aggiornamenti hardware e software e rinnovo a titolo gratuito di eventuali licenze, qualora sviluppati dal fornitore e senza pregiudizio per la qualità delle analisi.