## All. A1 - Lotto2
Allegato A.1 - Requisisti minimi pena esclusione
LOTTO 2 – Sistemi di analisi HS-GCFID e Q-TOF-MS
1 | Caratteristiche tecniche Generali | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
1.1 | Le apparecchiature ed i loro accessori ed il materiale di consumo devono essere forniti completi di tutti gli elementi necessari al corretto e completo utilizzo, anche se non dettagliatamente menzionati.
1.2 | Apparecchiature con tecnologia e produttività oraria in grado di garantire l’esecuzione delle attività indicate in Tabella 6.
1.3 | Qualora i sistemi proposti ne necessitassero si intende compresa la fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS).
1.4 | Essere conformi alle modalità di smaltimento dei reflui secondo le procedure interne dell’Azienda Sanitaria appaltante, fornendo la caratterizzazione dei rifiuti prodotti da ogni strumento oggetto di fornitura ed eventuale certificazione di assimilabilità a reflui smaltibili nella rete fognaria secondo la normativa vigente nella regione Emilia Romagna.
1.5 | Deve essere fornita la strumentazione accessoria necessaria all’esecuzione delle metodiche oggetto della fornitura (ad es. centrifuga, deionizzatore, termoblocco, etc.).
1.6 | La fornitura deve includere tutti i reagenti, i calibratori.
1.7 | La fornitura deve includere tutti i controlli di qualità di terza parte (quando esistenti) a scelta dell'azienda appaltante su almeno due livelli di ciascun analita dosato con la stessa matrice del campione da analizzare, nonché l’iscrizione a programma VEQ scelto dall’azienda appaltante.
1.8 | La fornitura deve includere calibratori liofili, con la stessa matrice del campione da analizzare, su almeno 3 livelli più il bianco per i kit destinati alle analisi in spettrometria di massa.
1.9 | Le fasi mobili devono essere pronte all’uso, senza necessità di filtrazione, e comprensive delle quantità necessarie per le fasi di avviamento e condizionamento delle colonne.
1.10 | I kit offerti dovranno essere corredati di standard interni
1.11 | Le colonne cromatografiche fornite devono essere preventivamente testate, dedicate e pronte all’uso, con garanzia del mantenimento dell’efficienza separativa dichiarata.
1.12 | Il numero di colonne offerte dovrà essere commisurato al volume di attività (indicare numero minimo di determinazioni).
1.13 | I reagenti per l’ottimizzazione dei parametri strumentali operativi devono essere offerti in quantità idonea ai flussi di lavoro indicati.
1.14 | La fornitura deve inoltre includere il materiale di consumo, l’hardware, il software, il materiale per la stampa e tutto quanto necessario per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso.
1.15 | La fornitura deve includere il trasporto, la consegna al piano, l’installazione dei dispositivi e degli accessori necessari.
1.16 | Per il periodo di collaudo si richiede: fornitura a titolo gratuito di tutto il materiale necessario (reagenti, controlli di qualità, calibratori, materiale di consumo, ecc.) per avviare il sistema e valutare il corretto e completo funzionamento, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano usati già in questa fase per l’utilizzo di routine).
1.17 | L’addestramento degli operatori, secondo modalità condivise con i referenti del servizio, deve giungere ad assicurare la completa autonomia operativa con affiancamento on-site fino al completo avviamento dell’attività.
1.18 | Qualora durante la durata del contratto si intendesse implementare ulteriori test tra quelli offerti come OPZIONALI e/o AGGIUNTIVI, i sistemi dovranno essere aggiornati/adeguati gratuitamente in modo da poterli realizzare.
1.19 | Si richiede la disponibilità durante il periodo contrattuale a proporre e fornire gratuitamente aggiornamenti strumentali e/o software, previo parere degli organismi aziendali competenti.
1.20 | Si richiede durante il periodo contrattuale, la fornitura alle medesime condizioni contrattuali di eventuali versioni aggiornate di kit/reagenti resesi disponibili.
1.21 | Disponibilità ad eseguire successive iniziative formative per approfondimenti e/o per addestramento di nuovo personale oppure in occasione di aggiornamento della fornitura.
1.22 | Qualora durante il periodo contrattuale si rendesse necessaria una riorganizzazione interna del laboratorio, il fornitore dovrà garantire gratuitamente l’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione offerta.
1.23 | Deve essere fornito l’interfacciamento bidirezionale degli strumenti offerti con il LIS del laboratorio (eventualmente tramite middleware) e la necessaria manutenzione per tutta la durata del contratto.
1.24 | Deve essere disponibile l’interfacciamento al gestionale di magazzino del laboratorio per i reattivi e materiali di consumo.
2 | Caratteristiche tecniche indispensabili di Gas Cromatografo con rilevatore a FID (GC-FID) | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
2.1 | Gascromatografo (GC) a d+B31:B63oppio canale (deve poter ospitare contemporaneamente almeno due colonne capillari da 30 m ciascuna, un iniettore e due rivelatori quali FID, ECD, TCD, NPD, MS)
2.2 | Deve consentire la determinazione di etanolo in matrice urinaria ed ematica con la tecnica della gascromatografia in spazio di testa con iniezione contemporanea in due colonne a polarità diversa per la conferma
2.3 | Dotato di lettore codici a barre integrato
2.4 | Dotato di rack portacampioni con almeno 48 posizioni complessive e se presenti più rack che siano intercambiabili
2.5 | Lo strumento deve essere equipaggiato con almeno n.1 (uno) iniettore per colonne capillari di tipo Split/Splitless (S/SL)
2.6 | L’iniettore deve poter essere riscaldabile ad una temperatura di 350 °C o superiore
2.7 | Deve possedere un loop riscaldato fino a 300°C e transfer line riscaldata fino a 300°C
2.8 | Il sistema deve possedere un forno di incubazione ad almeno 12 posizioni per HS (Head Space) per vials sia da 10 che da 20 ml del tipo da spazio di testa senza la presenza di adattatori
2.9 | Il sistema deve possedere un agitatore per portare in equilibrio il campione regolabile in frequenza ed intensità
2.10 | Possibilità di estrazione multipla dalla stessa fiala campione fino a 100 ripetizioni
2.11 | Capacità di concentrare il campione estraendo più volte dalla stessa fiala seguito da un’unica iniezione in colonna
2.12 | Rapporto di splittaggio pari ad almeno 1:7500 (tale rapporto deve poter essere selezionabile via software)
2.13 | Controllo elettronico del flusso di spurgo del setto per eliminare i picchi fantasma
2.14 | Non deve usare ferule per l'installazione della colonna e della precolonna che assicura un approccio più maneggevole e sicuro per l’operatore
2.15 | Deve permettere l’applicabilità del metodo GC esistente con colonne di dimensioni da 50 a 530 μm senza bisogno di adattatori speciali indipendentemente dalle condizioni di campionamento.
2.16 | Deve poter riscaldare le colonne per contatto, con velocità di riscaldamento forno di almeno 250 °C/min da temperatura ambiente a 400 °C
2.17 | Temperatura impostabile con incrementi minimi di 1°C o valori inferiori
2.18 | Possibilità di impostare almeno 15 rampe di temperatura
2.19 | Tempo di raffreddamento del forno da 400°C a 50°C ≤ 3 minuti senza ausili di gas criogeni
2.20 | Lo strumento deve possedere la modalità per il risparmio carrier gas
2.21 | Flusso costante anche in caso di gradiente di temperatura
2.22 | Compensazione della pressione atmosferica e della temperatura atmosferica per garantire invarianza dei risultati anche quando cambia l'ambiente di laboratorio
2.23 | Caratteristiche specifiche del rivelatore a ionizzazione di fiamma FID:
2.23.1 | temperatura massima di esercizio di almeno 400°C
2.23.2 | gas di make-up: azoto/elio
2.23.3 | range dinamico lineare ≥10 7
2.23.4 | ambiente operativo Windows
2.23.5 | acquisizione ed elaborazione dei dati cromatografici
2.23.6 | calcolo di curve di calibrazione multilivello
2.23.7 | integrazione dei dati in modalità automatica o manuale
2.24 | Caratteristiche specifiche del generatore di idrogeno:
2.24.1 | da utilizzarsi per alimentare il rivelatore a fiamma (FID);
2.24.2 | utilizzo sia come alimentazione detector che come gas carrier purezza superiore al 99,995%
2.24.3 | possibilità di impostazione della quantità di gas idrogeno da produrre
2.24.4 | rilevazione fughe con dispositivo di spegnimento automatico in caso di basso livello H2O
2.24.5 | serbatoio H2O di capacità indicativa 5 litri
2.24.6 | fornitura di tutti gli accessori (es. cartucce deionizzanti) funzionali al suo pieno e corretto funzionamento
2.25 | Caratteristiche specifiche del generatore d’aria zero:
2.25.1 | altissimo livello di purezza dell’aria prodotta, con una concentrazione di idrocarburi in uscita non superiore a 0,1 ppm
3 | Caratteristiche tecniche indispensabili Spettrometro di Massa con quadrupolo e sistema di rilevazione in tempo di volo (Q-TOF-MS) | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
3.1 | Strumentazione ibrida da banco o da terra dotata di un quadrupolo per isolamento degli ioni precursori,cella di collisione da utilizzare per eseguire esperimenti MS/MS e un analizzatore ad alta risoluzione TOF in grado di acquisire in modalità HRMS
3.2 | La strumentazione deve essere in grado di eseguire esperimenti di HR MS e HR MS/MS nella stessa corsa cromatografica
3.3 | La strumentazione deve poter acquisire esperimenti sia DDA (data dependent analysis) e sia DIA (data independent analysis).
3.4 | La strumentazione deve essere in grado di lavorare in modalità Target Screening, per analisi quantitative e qualitative attraverso interfacciamento a librerie spettrali locali, ed in modalità Unknown Screening, per l'identificazione di composti sconosciuti attraverso librerie sia locali che on-line
3.5 | Devono essere fornite librerie spettrali locali (NIST, Wiley, ecc..) ed accesso a database on-line per l'identificazione di farmaci, sostanze psicotrope e droghe d'abuso, con licenza valida per tutto il periodo della fornitura.
3.6 | Data base estesi di almeno 4000 spettri di massa/massa di interesse tossicologico forense per l'interpretazione dei dati ottenuti con i metodi di acquisizione.
3.7 | Fornitura di una sorgente di ionizzazione electrospray (ESI) e fornitura di una sorgente di ionizzazione atmospheric pressure chimica ionization (APCI)
3.8 | Termostatazione del sistema con mantenimento della temperatura costante indipendentemente dalla temperatura ambientale
3.9 | Interfaccia API dotata di sorgenti ESI e APCI per i sistemi LC-MS/MS; tale sistema deve essere di facile pulizia e manutenzione, con un tempo di fermo macchina non superiore alle 2 ore
3.10 | Deve possedere un sistema integrato per l’infusione diretta delle soluzioni di tuning/calibrazione il tutto controllabile via software
3.11 | Il passaggio degli ioni dalla zona a pressione atmosferica a quella ad alto vuoto deve avvenire senza l’uso di capillari o tubi di alcun tipo, dimensione e forma
3.12 | Primo quadrupolo in grado di selezionare ioni almeno nell'intervallo 15-2000 amu
3.13 | Secondo quadrupolo costituito da cella di collisione in grado di eliminare ogni effetto di Cross Talk
3.14 | Range di massa dell'anaIizzatore ad alta risoluzione compreso almeno nell’intervallo m/z 50-20000
3.15 | Intervallo di linearità pari ad almeno 4 ordini di grandezza
3.16 | Calibrazione di massa automatica dell’analizzatore ad alta risoluzione con stabilità dell’accuratezza di massa nelle 12 ore operante in modalità calibrazione esterna.
3.17 | Velocità di acquisizione in modalità Full scan HRMS pari ad almeno 20 spettri di massa/sec
3.18 | Velocità di acquisizione in modalità HRMS/MS pari ad almeno 20 spettri di massa/sec
3.19 | Accuratezza di massa: <1ppm sullo ione precursore e < 5ppm sugli ioni figlio senza necessità di calibrazione interna
3.20 | Risoluzione ≥ a 30.000 FWHM (misurata sullo ione molecolare protonato con m/z compreso tra 200 e 300 in modalità HRMS durante un esperimento di infusione mediante pompa a stringa)
3.21 | La strumentazione deve essere in grado di rilevare 1pg in colonna di Reserpina con almeno un rapporto S/N > 2000:1 in modalità HRMS
3.22 | Il software deve garantire il controllo diretto di tutte le componenti del sistema sia Detector che HPLC
3.23 | Deve essere in grado di acquisire i dati cromatografici, esaminare i cromatogrammi e identificare le eventuali sostanze presenti nel campione, comparandoli con libreria spettrale impostata.
3.24 | Il layout del software deve permettere la rappresentazione sia del picco dello ione di quantifica che di conferma nella stessa schermata.
3.25 | Deve consentire la messa a punto di nuove metodiche per l’analisi di nuovi composti.
4 | Caratteristiche tecniche indispensabili dell'analizzatore in cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
4.1 | Il sistema deve poter operare come UPLC/U-HPLC e come HPLC classico e utilizzare anche colonne impaccate con diametro particellare <2 μm
4.2 | Il sistema deve essere a gradiente binario, a 4 linee di solventi selezionabili e programmabili
4.3 | Equipaggiato con una ulteriore pompa isocratica analitica per fase di caricamento del sistema SPE online da almeno 14000 psi e con flusso massimo≥ 5 mL/min, completa di valvola multivia
4.4 | Flusso Minimo selezionabile su entrambe le pompe ≤1 µL/min
4.5 | Flusso Massimo selezionabile su entrambe le pompe ≥ 5000 µL/min
4.6 | Pressione massima della pompa binaria: ≥ 18000 psi (1241 Bar)
4.7 | Sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita e diagnostica automatica
4.8 | Sistema di degasaggio per almeno quattro canali indipendenti, senza utilizzo di gas ausiliari
4.9 | Modulo auto campionatore termostatato con almeno 70 posizioni
4.10 | Range di temperatura autocampionatore impostabile: da 4 a 40°C
4.11 | Loop di iniezione minimo: 10 µL
4.12 | Volume di iniezione: da 0,01 fino a 1000 µL (con eventuale kit per iniezione Large Volume)
4.13 | Possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 3 colonne di diametro fino a 4.6 mm e lunghezza fino a 300 mm senza aggiunta di moduli esterni
4.14 | Forno colonna termostatabile con almeno 3 postazioni colonna, con range di temperatura impostabili da 25°C a 80°C indipendentemente dalla temperatura del locale
4.15 | Totale programmabilità dei parametri dell'iniezione quali: volume, n° iniezioni per campione. Possibilità della personalizzazione del lavaggio esterno/interno dell'ago per escludere fenomeni di carry over
4.16 | Precisione dell'iniezione: ≤ 0,25% RSD
4.17 | Gestione direttamente via software per la profondità di introduzione dell'ago all'interno delle vial e la velocità di aspirazione-iniezione proporzionalmente alla viscosità del campione
5 | Caratteristiche tecniche indispensabili di Postazione di Lavoro | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
5.1 | Per i sistemi di analisi dovrà essere fornita una postazione di lavoro per il controllo delle condizioni strumentali, l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di analisi e per il post processing dei dati analitici, completa di tutte le componenti applicative e con la composizione necessaria atta a garantire la perfetta funzionalità del sistema.
5.2 | Il sistema dovrà essere configurato in modo da consentire la ricezione automatica dal LIS delle liste di lavoro (senza obbligo di immissione dell’identificativo tramite lettore barcode) così come l’invio dei risultati (eventualmente mediante middelware).
5.3 | Il collegamento tra i vari moduli ed il computer sarà preferibile tramite interfaccia LAN o USB garantendo comunque la possibilità di connettere la postazione alla rete intranet di laboratorio.
5.4 | Deve essere garantita l’utilizzabilità degli apparati hardware e software forniti per l’intera durata del contratto, garantendo aggiornamenti hardware e software e rinnovo a titolo gratuito di eventuali licenze, qualora sviluppati dal fornitore e senza pregiudizio per la qualità delle analisi.

## Foglio1
Strumentazione ibrida da banco o da terra dotata di un quadrupolo per isolamento degli ioni precursori,cella di collisione da utilizzare per eseguire esperimenti MS/MS e un analizzatore ad alta risoluzione TOF in grado di acquisire in modalità HRMS
La strumentazione deve essere in grado di eseguire esperimenti di HR MS e HR MS/MS nella stessa corsa cromatografica
La strumentazione deve poter acquisire esperimenti sia DDA (data dependent analysis) e sia DIA (data independent analysis).
La strumentazione deve essere in grado di lavorare in modalità Target Screening, per analisi quantitative e qualitative attraverso interfacciamento a librerie spettrali locali, ed in modalità Unknown Screening, per l'identificazione di composti sconosciuti attraverso librerie sia locali che on-line
Devono essere fornite librerie spettrali locali (NIST, Wiley, ecc..) ed accesso a database on-line per l'identificazione di farmaci, sostanze psicotrope e droghe d'abuso, con licenza valida per tutto il periodo della fornitura.
Data base estesi di almeno 4000 spettri di massa/massa di interesse tossicologico forense per l'interpretazione dei dati ottenuti con i metodi di acquisizione.
Fornitura di una sorgente di ionizzazione electrospray (ESI) e fornitura di una sorgente di ionizzazione atmospheric pressure chimica ionization (APCI)
Termostatazione del sistema con mantenimento della temperatura costante indipendentemente dalla temperatura ambientale
Interfaccia API dotata di sorgenti ESI e APCI per i sistemi LC-MS/MS; tale sistema deve essere di facile pulizia e manutenzione, con un tempo di fermo macchina non superiore alle 2 ore
Deve possedere un sistema integrato per l’infusione diretta delle soluzioni di tuning/calibrazione il tutto controllabile via software
Il passaggio degli ioni dalla zona a pressione atmosferica a quella ad alto vuoto deve avvenire senza l’uso di capillari o tubi di alcun tipo, dimensione e forma
Primo quadrupolo in grado di selezionare ioni almeno nell'intervallo 15-2000 amu
Secondo quadrupolo costituito da cella di collisione in grado di eliminare ogni effetto di Cross Talk
Range di massa dell'anaIizzatore ad alta risoluzione compreso almeno nell’intervallo m/z 50-100000
Intervallo di linearità pari ad almeno 4 ordini di grandezza
Calibrazione di massa automatica dell’analizzatore ad alta risoluzione con stabilità dell’accuratezza di massa nelle 12 ore operante in modalità calibrazione esterna.
Velocità di acquisizione in modalità Full scan HRMS pari ad almeno 20 spettri di massa/sec
Velocità di acquisizione in modalità HRMS/MS pari ad almeno 20 spettri di massa/sec
Accuratezza di massa: <1ppm sullo ione precursore e < 5ppm sugli ioni figlio senza necessità di calibrazione interna
Risoluzione ≥ a 30.000 FWHM (misurata sullo ione molecolare protonato con m/z compreso tra 200 e 300 in modalità HRMS durante un esperimento di infusione mediante pompa a stringa)
La strumentazione deve essere in grado di rilevare 1pg in colonna di Reserpina con almeno un rapporto S/N > 600:1 in modalità HRMS