## All. A1 - Lotto2
Allegato A.1 - Requisisti minimi pena esclusione
LOTTO 3 – Sistema analitico automatizzato per indagini farmaco-tossicologiche di screening su matrice cheratinica, ematica e urinaria.
1 | Caratteristiche tecniche Generali | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
1.1 | Le apparecchiature ed i loro accessori ed il materiale di consumo devono essere forniti completi di tutti gli elementi necessari al corretto e completo utilizzo, anche se non dettagliatamente menzionati.
1.2 | Apparecchiature con tecnologia e produttività oraria in grado di garantire l’esecuzione delle attività indicate in Tabella 6.
1.3 | Qualora i sistemi proposti ne necessitassero si intende compresa la fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS).
1.4 | Essere conformi alle modalità di smaltimento dei reflui secondo le procedure interne dell’Azienda Sanitaria appaltante, fornendo la caratterizzazione dei rifiuti prodotti da ogni strumento oggetto di fornitura ed eventuale certificazione di assimilabilità a reflui smaltibili nella rete fognaria secondo la normativa vigente nella regione Emilia Romagna.
1.5 | Devono essere forniti i sistemi di trattamento della matrice cheratinica (strumenti e reagenti) per gli esami di screening (lotto n. 3, Tabella 9).
1.6 | Deve essere fornita la strumentazione accessoria necessaria all’esecuzione delle metodiche oggetto della fornitura (ad es. centrifuga, deionizzatore, termoblocco, etc.).
1.7 | La fornitura deve includere tutti i reagenti e i calibratori.
1.7 | La fornitura deve includere tutti i controlli di qualità di terza parte (quando esistenti) a scelta dell’azienda appaltante su almeno due livelli di ciascun analita dosato con la stessa matrice del campione da analizzare, nonché l’iscrizione a programma VEQ scelto dall’azienda appaltante.
1.8 | La fornitura deve includere calibratori liofili, con la stessa matrice del campione da analizzare, su almeno 3 livelli più il bianco per i kit destinati alle analisi in spettrometria di massa.
1.9 | Le fasi mobili devono essere pronte all’uso, senza necessità di filtrazione, e comprensive delle quantità necessarie per le fasi di avviamento e condizionamento delle colonne.
1.10 | I kit offerti dovranno essere corredati di standard interni
1.11 | Le colonne cromatografiche fornite devono essere preventivamente testate, dedicate e pronte all’uso, con garanzia del mantenimento dell’efficienza separativa dichiarata.
1.12 | Il numero di colonne offerte dovrà essere commisurato al volume di attività (indicare numero minimo di determinazioni).
1.13 | I reagenti per l’ottimizzazione dei parametri strumentali operativi devono essere offerti in quantità idonea ai flussi di lavoro indicati.
1.14 | La fornitura deve inoltre includere il materiale di consumo, l’hardware, il software, il materiale per la stampa e tutto quanto necessario per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso.
1.15 | La fornitura deve includere il trasporto, la consegna al piano, l’installazione dei dispositivi e degli accessori necessari.
1.16 | Per il periodo di collaudo si richiede: fornitura a titolo gratuito di tutto il materiale necessario (reagenti, controlli di qualità, calibratori, materiale di consumo, ecc.) per avviare il sistema e valutare il corretto e completo funzionamento, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano usati già in questa fase per l’utilizzo di routine).
1.17 | L’addestramento degli operatori, secondo modalità condivise con i referenti del servizio, deve giungere ad assicurare la completa autonomia operativa con affiancamento on-site fino al completo avviamento dell’attività.
1.18 | Qualora durante la durata del contratto si intendesse implementare ulteriori test tra quelli offerti come OPZIONALI e/o AGGIUNTIVI, i sistemi dovranno essere aggiornati/adeguati gratuitamente in modo da poterli realizzare.
1.19 | Si richiede la disponibilità durante il periodo contrattuale a proporre e fornire gratuitamente aggiornamenti strumentali e/o software, previo parere degli organismi aziendali competenti.
1.20 | Si richiede durante il periodo contrattuale, la fornitura alle medesime condizioni contrattuali di eventuali versioni aggiornate di kit/reagenti resesi disponibili.
1.21 | Disponibilità ad eseguire successive iniziative formative per approfondimenti e/o per addestramento di nuovo personale oppure in occasione di aggiornamento della fornitura.
1.22 | Qualora durante il periodo contrattuale si rendesse necessaria una riorganizzazione interna del laboratorio, il fornitore dovrà garantire gratuitamente l’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione offerta.
1.23 | Deve essere fornito l’interfacciamento bidirezionale degli strumenti offerti con il LIS del laboratorio (eventualmente tramite middleware) e la necessaria manutenzione per tutta la durata del contratto.
1.24 | Deve essere disponibile l’interfacciamento al gestionale di magazzino del laboratorio per i reattivi e materiali di consumo.
2 | Caratteristiche tecniche indispensabili Sistema analitico automatizzato per indagini farmaco-tossicologiche di screening su matrice cheratinica, ematica e urinaria. | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
2.1 | N. 1 analizzatore nuovo di fabbrica e di ultima generazione, stand-alone, di dimensioni compatte, completo di deionizzatore e caratterizzato da:
2.1.1 | elevata o totale automazione (ad es. accensione e spegnimento programmabili, automazione dei lavaggi);
2.1.2 | minima manutenzione giornaliera da parte dell’operatore, con fermo macchina inferiore ad 1 ora;
2.1.3 | elevata produttività oraria (≥ 400 test all’ora);
2.1.4 | possibilità di programmazione di canali aperti
2.1.5 | capacità di operare in modalità random-access;
2.1.6 | completa tracciabilità del processo analitico;
2.1.7 | presenza di vano reagenti refrigerato con almeno 50 posizioni;
2.1.8 | reagenti di verifica dell'integrità del campione di urina (sistemi anti-adulterazione)
2.1.9 | caricamento in continuo durante la routine dei campioni;
2.1.10 | controlli e calibratori in matrice;
2.1.11 | reattivi per il trattamento dei campioni cheratinici necessari per l’esecuzione dei test richiesti;
2.1.12 | Software Gestionale di tipo middleware, dedicato al settore di Tossicologia, con interfaccia bidirezionale tra analizzatore e LIS;
2.1.13 | interfaccia utente in lingua italiana;
2.1.14 | riconoscimento barcode dei campioni;
2.1.15 | porta campioni in grado di alloggiare diverse tipologie di provette;
2.1.16 | sensore di livello per reagente e campione;
2.1.17 | possibilità di esecuzione reflex test e rerun automatico post-diluizione;
2.1.18 | visualizzazione grafica delle curve di reazione;
2.1.19 | iscrizione ad un Programma di Valutazione Esterna (VEQ) per ciascun analita, per ogni anno di fornitura, a scelta del laboratorio;
2.1.20 | strumentazione e tutti i reagenti per l’analisi su matrice cheratinica, sangue e urine certificati CE-IVD;
2.2 | La ditta dovrà fornire dichiarazione dei valori di cut-off per ciascuna sostanza e per ciascuna matrice.
3 | Caratteristiche tecniche indispensabili di Postazione di Lavoro | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
3.1 | Per i sistemi di analisi dovrà essere fornita una postazione di lavoro per il controllo delle condizioni strumentali, l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di analisi e per il post processing dei dati analitici, completa di tutte le componenti applicative e con la composizione necessaria atta a garantire la perfetta funzionalità del sistema.
3.2 | Il sistema dovrà essere configurato in modo da consentire la ricezione automatica dal LIS delle liste di lavoro (senza obbligo di immissione dell’identificativo tramite lettore barcode) così come l’invio dei risultati (eventualmente mediante middelware).
3.3 | Il collegamento tra i vari moduli ed il computer sarà preferibile tramite interfaccia LAN o USB garantendo comunque la possibilità di connettere la postazione alla rete intranet di laboratorio.
3.4 | Deve essere garantita l’utilizzabilità degli apparati hardware e software forniti per l’intera durata del contratto, garantendo aggiornamenti hardware e software e rinnovo a titolo gratuito di eventuali licenze, qualora sviluppati dal fornitore e senza pregiudizio per la qualità delle analisi.