## All. A1 - Lotto4
Allegato A.1 - Requisisti minimi pena esclusione
LOTTO 4 – Sistema di analisi HPLC per CDT e vitamine A ed E con preparatore automatico
1 | Caratteristiche tecniche Generali | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
1.1 | Le apparecchiature ed i loro accessori ed il materiale di consumo devono essere forniti completi di tutti gli elementi necessari al corretto e completo utilizzo, anche se non dettagliatamente menzionati.
1.2 | Apparecchiature con tecnologia e produttività oraria in grado di garantire l’esecuzione delle attività indicate in Tabella 6.
1.3 | Qualora i sistemi proposti ne necessitassero si intende compresa la fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS).
1.4 | Essere conformi alle modalità di smaltimento dei reflui secondo le procedure interne dell’Azienda Sanitaria appaltante, fornendo la caratterizzazione dei rifiuti prodotti da ogni strumento oggetto di fornitura ed eventuale certificazione di assimilabilità a reflui smaltibili nella rete fognaria secondo la normativa vigente nella regione Emilia Romagna.
1.5 | Deve essere fornita la strumentazione accessoria necessaria all’esecuzione delle metodiche oggetto della fornitura (ad es. centrifuga, deionizzatore, termoblocco, etc.).
1.6 | La fornitura deve includere tutti i reagenti e i calibratori.
1.7 | La fornitura deve includere tutti i controlli di qualità di terza parte (quando esistenti) a scelta dell’azienda appaltante su almeno due livelli di ciascun analita dosato con la stessa matrice del campione da analizzare, nonché l’iscrizione a programma VEQ scelto dall’azienda appaltante.
1.8 | La fornitura deve includere calibratori liofili, con la stessa matrice del campione da analizzare, su almeno 3 livelli più il bianco per i kit destinati alle analisi in spettrometria di massa.
1.9 | Le fasi mobili devono essere pronte all’uso, senza necessità di filtrazione, e comprensive delle quantità necessarie per le fasi di avviamento e condizionamento delle colonne.
1.10 | I kit offerti dovranno essere corredati di standard interni.
1.11 | Le colonne cromatografiche fornite devono essere preventivamente testate, dedicate e pronte all’uso, con garanzia del mantenimento dell’efficienza separativa dichiarata.
1.12 | Il numero di colonne offerte dovrà essere commisurato al volume di attività (indicare numero minimo di determinazioni).
1.13 | I reagenti per l’ottimizzazione dei parametri strumentali operativi devono essere offerti in quantità idonea ai flussi di lavoro indicati.
1.14 | La fornitura deve inoltre includere il materiale di consumo, l’hardware, il software, il materiale per la stampa e tutto quanto necessario per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso.
1.15 | La fornitura deve includere il trasporto, la consegna al piano, l’installazione dei dispositivi e degli accessori necessari.
1.16 | Per il periodo di collaudo si richiede: fornitura a titolo gratuito di tutto il materiale necessario (reagenti, controlli di qualità, calibratori, materiale di consumo, ecc.) per avviare il sistema e valutare il corretto e completo funzionamento, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano usati già in questa fase per l’utilizzo di routine).
1.17 | L’addestramento degli operatori, secondo modalità condivise con i referenti del servizio, deve giungere ad assicurare la completa autonomia operativa con affiancamento on-site fino al completo avviamento dell’attività.
1.18 | Qualora durante la durata del contratto si intendesse implementare ulteriori test tra quelli offerti come OPZIONALI e/o AGGIUNTIVI, i sistemi dovranno essere aggiornati/adeguati gratuitamente in modo da poterli realizzare.
1.19 | Si richiede la disponibilità durante il periodo contrattuale a proporre e fornire gratuitamente aggiornamenti strumentali e/o software, previo parere degli organismi aziendali competenti.
1.20 | Si richiede durante il periodo contrattuale, la fornitura alle medesime condizioni contrattuali di eventuali versioni aggiornate di kit/reagenti resesi disponibili.
1.21 | Disponibilità ad eseguire successive iniziative formative per approfondimenti e/o per addestramento di nuovo personale oppure in occasione di aggiornamento della fornitura.
1.22 | Qualora durante il periodo contrattuale si rendesse necessaria una riorganizzazione interna del laboratorio, il fornitore dovrà garantire gratuitamente l’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione offerta.
1.23 | Deve essere fornito l’interfacciamento bidirezionale degli strumenti offerti con il LIS del laboratorio (eventualmente tramite middleware) e la necessaria manutenzione per tutta la durata del contratto.
1.24 | Deve essere disponibile l'interfacciamento al gestionale di magazzino del laboratorio per i reattivi e materiali di consumo.
2 | Caratteristiche tecniche indispensabili Analizzatore HPLC accoppiato a detector fotometrico per l’analisi della CDT e delle vitamine A ed E | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
2.1 | Idoneità ad eseguire la determinazione del marcatore d'abuso alcolico cronico CDT (Transferrina Carboidrato Carente) con metodica conforme alla procedura di riferimento IFCC (Schellenberg F, et al. - Clin Chim Acta 2017;465:91-100) e l’analisi dei livelli ematici di vitamine A ed E
2.2 | Il sistema deve prevedere la tracciabilità dei lotti di reagenti e materiali (fasi mobili, calibratori, controlli) utilizzati nell’analisi di ogni singolo campione
2.3 | Per l’attività preanalitica la fornitura deve prevedere l’utilizzo di un preparatore automatico (vedi art. 4.8) con dispositivo residente/integrato per la lettura del codice a barre delle provette. Inoltre, per il test CDT il sistema deve prevedere una completa automazione e tracciabilità di processazione del campione per l’intera procedura analitica (dalla lettura del barcode applicato alla provetta primaria fino all’invio del risultato analitico al LIS).
2.4 | Il sistema dovrà comprendere, a seconda delle necessità e delle metodiche da eseguire: una o più pompe (a gradiente e/o isocratica), campionatore automatico, alloggiamento portacolonna termostatato, degasatore automatico e opportuno rivelatore.
2.5 | Il sistema dovrà essere corredato da PC dedicato, completo di software interfacciato al LIS e stampante.
3 | Caratteristiche tecniche indispensabili Preparatore automatico | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
3.1 | Versatilità per l’esecuzione di preparative che contemplino diversi step e/o supporti (ad es. derivatizzazione del campione, varie tipologie di piastre da 96 pozzetti, ecc.)
3.2 | Dotazione di chiusura integrale
3.3 | Presenza di almeno 4 canali indipendenti, eventualmente espandibili
3.4 | Bracci con aghi fissi lavabili o con puntali monouso
3.5 | Range di lavoro dei canali da 0,5 μl a 5000 μl
3.6 | Lettura di codici a barre per provette e micropiastre e loro riconoscimento posizionale sul piano di lavoro
3.7 | Il sistema deve prevedere una completa automazione e tracciabilità della processazione del campione per l’intera procedura analitica (dalla lettura del barcode della provetta primaria fino all’invio del risultato analitico al LIS) in particolare per i test a valenza medico-legale
3.8 | Shaker riscaldato: range di lavoro da temperatura ambiente a 100°C
3.9 | Presenza di sensori di allarme, blocco o allert del sistema in fase di aspirazione e dispensazione
3.10 | Manutenzioni incorporate nel sistema per il lavaggio della fluidica e per le operazioni di inizializzazione e shut down dello strumento
3.11 | Centrifuga integrata con movimentazione di micropiastra tramite sistema robotico di manipolazione
4 | Caratteristiche tecniche indispensabili di Postazione di Lavoro | SI | NO | Se SI, Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
4.1 | Per i sistemi di analisi dovrà essere fornita una postazione di lavoro per il controllo delle condizioni strumentali, l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di analisi e per il post processing dei dati analitici, completa di tutte le componenti applicative e con la composizione necessaria atta a garantire la perfetta funzionalità del sistema.
4.2 | Il sistema dovrà essere configurato in modo da consentire la ricezione automatica dal LIS delle liste di lavoro (senza immissione dell’identificativo tramite lettore barcode) così come l’invio dei risultati (eventualmente mediante middelware).
4.3 | Il collegamento tra i vari moduli ed il computer sarà preferibile tramite interfaccia LAN o USB garantendo comunque la possibilità di connettere la postazione alla rete intranet di laboratorio.
4.4 | Deve essere garantita l’utilizzabilità degli apparati hardware e software forniti per l’intera durata del contratto, garantendo aggiornamenti hardware e software e rinnovo a titolo gratuito di eventuali licenze, qualora sviluppati dal fornitore e senza pregiudizio per la qualità delle analisi.