## All. A2 - Lotto1
Allegato A.2 - Requisisti tecnici e funzionali
LOTTO 1 – Sistemi di analisi in spettrometria di massa
1 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL SISTEMA |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
1.1 | Possibilità di lavorare durante la stessa corsa cromatografica in modalità Triplo Quadrupolo, Trappola Ionica Lineare ed Ibrida | ¨SI ¨NO
1.2 | Presenza di Cella di collisione (Q2) con curvatura di almeno 90º | ¨SI ¨NO | (indicare valore curvatura)
1.3 | Specifiche ESI positiva per iniezione in colonna di 1 pg di reserpina (dati privi di smooth, flusso 0,8 mL/min, transizioni 609 > 195), rapporto segnale/rumore per spettrometri ad alta sensibilità |  | (indicare rapporto segnale/rumore)
1.4 | Specifiche ESI positiva per iniezione in colonna di 1 pg di reserpina (dati privi di smooth, flusso 0,8 mL/min, transizioni 609 > 195), rapporto segnale/rumore per gli spettrometri a media sensibilità |  | (indicare rapporto segnale/rumore)
2 | CARATTERISTICHE ANALITI |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
2.1 | Numero di analiti di interesse medico legale offerto oltre il pannello obbligatorio |  | (indicare numero di analiti)
2.2 | Numero di standard interni marcati isotopicamente nei kit rispetto al totale di analiti offerti |  | (indicare la percentuale di standard interni marcati isotopicamente rispetto al totale di analiti offerti)
2.3 | Determinazione delle sostanze d’abuso in matrice urinaria ed ematica utilizzando la medesima piattaforma cromatografica (stessa colonna e stesse fasi mobili) | ¨SI ¨NO
3 | TEMPISTICA PREPARATIVA ED ANALISI |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
3.1 | Tempo di idrolisi per la preparazione dei campioni che prevedono la determinazione delle sostanze di abuso su urina |  | (indicare tempo di idrolisi in ore)
3.2 | Tempo di idrolisi per la preparazione dei campioni che prevedono la determinazione delle sostanze di abuso su capello |  | (indicare tempo di idrolisi in ore)
3.3 | Possibilità di determinare THC-COOH ed ETG con il kit per la determinazione delle sostanze di abuso su capello | ¨SI ¨NO
3.3.1 | Se SI, con corse cromatografiche diverse rispetto al pannello totale di analiti | ¨SI ¨NO
3.3.2 | Se SI, tramite stessa corsa cromatografica rispetto al pannello totale di analiti | ¨SI ¨NO
3.4 | Possibilità di quantificare sostanze d’abuso quali Fentanyl, Ketamina ed Ossicodone nella matrice capello | ¨SI ¨NO
3.5 | Disponibilità di un kit per la determinazione dei farmaci antiaritmici che includa Flecainide | ¨SI ¨NO
3.6 | Procedura di preparazione da parte dell’operatore per le analisi droghe su capello
4 | Caratteristiche middleware |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
4.1 | Middleware certificato CE IVD | ¨SI ¨NO
4.2 | Caratteristiche prestazionali del middleware