## Allegato B - Req. preferenziali
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER COAGULAZIONE
Allegato B
Requisiti Preferenziali (valutazione qualitativa)
Sezione | Item | Tipologia : (D)iscrezionale / (T)abellare / (P)roporzionale | punti MAX | Criterio di assegnazione del punteggio | Informazione da fornire | Risposta Ditta | Riferimento nella documentazione
REAGENTI
Reagenti | Numero di test di routine (PT, APTT, Fibrinogeno, D-Dimero ed Antitrombina), con tutti i relativi reattivi a formulazione liquida, per un utilizzo immediato | T | 4 | Nessun test = 0, 1 o 2 test = 25%, 3 test = 50%, 4 o 5 test = 100% | informazione richiesta nella sezione ITEM
Reagenti | PT con tromboplastina ricombinante umana a formulazione liquida, quindi caratterizzata da elevata riproducibilità, stabilità ed uniformità tra lotti diversi. | T | 2 | Si = 100%; No = 0% | informazione richiesta nella sezione ITEM
Reagenti | Reagente per aPTT con fosfolipidi non da estrazione quindi caratterizzato da elevata riproducibilità, stabilità ed uniformità tra lotti diversi | T | 2 | Si = 100%; No = 0% | informazione richiesta nella sezione ITEM
Reagenti | Reagente per test FXIII con formulazione liquida per un utilizzo immediato | T | 2 | Si = 100%; No = 0% | informazione richiesta nella sezione ITEM
Reagenti | Disponibilità dei seguenti test opzionali (fare riferimento all'allegato C): Fattore IX cromogenico, 2 kit per Antitrombina (metodo cromogenico basato sull'attività anti-IIa e metodo cromogenico basato sull'attività anti-Xa), Fibrinogeno antigene, Antitrombina Antigene, Antitrombina progressiva, Proteina C coagulativa antigene, Plasminogeno | T | 5 | Tutti i test = 5 punti Se non disponibili tutti i test il punteggio è cumulativo sulla disponibilità dei singoli test : Fattore IX cromogenico = 2 punti Antitrombina (sia metodo anti-FIIa che anti-FXa) = 1 punto Fibrinogeno antigene = 1 punto Tutti gli altri = 0 punti | Quanti e quali dei test opzionali indicati sono disponibili
Reagenti | Lotti unici di almeno 12 mesi per i reagenti, calibratori e controlli di routine (PT, APTT, AT, Fibrinogeno e DD) e per i plasmi carenti dei fattori certificati da ente esterno (allegare certificato ente esterno in corso di validità) | T | 4 | Certificato ente esterno per Reagenti, calibratori e controlli di routine (PT, APTT, AT, Fibrinogeno e DD) e plasmi carenti dei fattori: 4 punti Certificato ente esterno per reagenti calibratori e controlli di routine: 3 punti Tutti gli altri casi : 0 | informazione richiesta nella sezione ITEM
Reagenti | D-Dimero; maggiore linearità definita secondo le linee guida CLSI, quale differenza tra il valore più alto (senza rerun) e più basso del range di linearità espresso in mg/L FEU | P | 3 | Linearità maggiore: 100% Le altre attribuite in modo proporzionale | range di linearità espresso in mg/L FEU
Reagenti | Disponibilità di un pool certificato per i test del LAC | T | 2 | Si = 100%; No = 0% | informazione richiesta nella sezione ITEM
Reagenti | Presenza dell'inibitore di eparina (polibrene) su entrambi i reagenti (dRVVT e APTT - sia screening che confirm) per il dosaggio del LAC | T | 2 | Entrambi : 100% Uno dei due : 50% Nessuno : 0 % | informazione richiesta nella sezione ITEM
Totale reagenti |  |  | 26
Coagulometri | Esecuzione automatica di reflex test sequenziali (esclusi coagulometri offerti per test opzionali) | T | 2 | Tutti i coagulometri offerti hanno la caratteristica richiesta = 100%; Non tutti i coagulometri offerti hanno la caratteristica richiesta = 50%; Nessun coagulometro offerto ha la caratteristica richiesta = 0% | Quanti dei coaculometri offerti hanno la caratteristice richeita (esclusi quelli opzionali)
Coagulometri | Funzionalità di confronto delle curve di calibrazione memorizzate (esclusi coagulometri offerti per test opzionali) | T | 2 | Tutti i coagulometri offerti hanno la caratteristica richiesta = 100%; Non tutti i coagulometri offerti hanno la caratteristica richiesta = 50%; Nessun coagulometro offerto ha la caratteristica richiesta = 0% | Quanti dei coaculometri offerti hanno la caratteristice richeita (esclusi quelli opzionali)
Totale coagulometri |  |  | 4
Middleware | Esecuzioni query personalizzate con estrazione dati, gestione KPI e statistiche | D | 3 | Maggior livello di personalizzazione delle query per estrazione statistiche | Relazione sulla base degli item
Middleware | Gestione allarmi relativi alla fase preanalitica ed analitica e modalità di gestione dei valori critici | D | 4 | Viene premiata la gestione del maggior numero di allarmi in particolare presenza di coagulo, volume di non corretto riempimento provetta, possibilità di definire soglie personalizzabili e la miglior visualizzazione dei valori critici. | Relazione sulla base degli item
Middleware | Per tutte le tipologie di test: memorizzazione e visualizzazione dei grafici di idoneità del campione (emolisi, ittero, lipemia) e delle curve di reazione. Memorizzazione e visualizzazione delle curve e dei parametri del test del parallelismo dei fattori. Possibilità di aggiungere manualmente (testo libero codificato oppure da menu a tendina) informazioni cliniche relative al paziente (es : diagnosi note, terapie in corso, ecc...).Tali informazioni devono essere mantenute nello storico e riproposte in automatico per i successivi test eseguiti. Inoltre, possibilità di creare statistiche a riguardo (ad esempio: lista pazienti in terapia con uno specifico farmaco o con una specifica patologia). Infine, possibilità di usare, come regole di validazione, le informazioni relative a diagnosi note e terapie. | D | 6 | Viene premiata la migliore modalità di visualizzazione e memorizzazione dei parametri, delle curve e delle informazioni dei pazienti (diagnosi/terapie), che permette di gestire il maggior numero di informazioni utili per una corretta valutazione del dato analitico. | Relazione sulla base degli item
Middleware | Visualizzazione dello stato della strumentazione collegata (reagenti caricati a bordo inclusa la relativa stabilità, lotti reagenti, stato strumento, stato manutenzioni, stato dei controlli, calibrazioni, consumabili, volume residuo e numero di test eseguibili). | D | 3 | Viene premiato il sistema che mostra più dati possibili fra quelli indicati | Relazione sulla base degli item
Totale middleware |  |  | 16
Progetto | Aderenza della proposta progettuale agli obiettivi della fornitura | D | 15 | Viene premiata la maggior aderenza agli obiettivi della fornitura (vedi capitolato prestazionale), in particolare sarà premiato il progetto che: 1) permette di refertare il più possibile in giornata i test di coagulazione specialistica riducendo il lavoro su aliquote di plasma congelato; 2) garantisce la migliore refertazione da remoto con il maggior numero di informazioni sia analitiche che cliniche; 3) garantisce un'ampia disponibilità di metodiche per la diagnosi ed il monitoraggio dei pazienti con patologie emorragiche e trombotiche congenite e/o acquisite; 4) garantisce il massimo livello di automazione negli HUB in tutti i processi analitici inclusa la fase di aliquotazione; 5) ottimizza le attività manuali a carico degli operatori (ad esempio attività di manutenzione giornaliera e settimanale delle strumentazioni offerte e della catena di automazione) e permette la gestione del sistema tramite middleware; 6) è più performante in termini di TAT sia negli HUB che negli spoke (indicare per ogni Laboratorio il TAT massimo, così come definito nell'Allegato A per esami in urgenza) ; 7) è più ergonomico, in particolare per le attività da svolgersi negli HUB fuori dalla catena di automazione (ad esempio: preparazione campioni per dosaggio inibitore, disponibilità nel layout proposto di spazi dove posizionare i campioni già eseguiti, ecc.); 8) garantisce il maggior rispetto dei requisiti ambientali. | Relazione progettuale
Progetto | Proposta progettuale con strumentazione aggiuntiva/ modulo aggiuntivo in chemiluminescenza per gli HUB che possa eseguire i seguenti test: test per malattia di Von Willebrand (vWF:Ag, vWF:Rco e vWF:CBA), HIT ed Adamts13 | T | 8 | Strumentazione in chemiluminescenza e tutti i test riportati = 8 punti Strumentazione in chemiluminescenza e test per malattia di Von Willebrand = 6 punti Strumentazione in chemiluminescenza e test per anticorpi anti-Eparina/PF4 IgG (HIT) ed Adamts13 = 4 punti Per tutti gli altri = 0 punti | Strumentazione in chemilluminescenza e tipologia di test eseguibili nella configurazione offerta
Progetto | Gestione contingenza: modalità efficaci per garantire l'operatività in assenza di funzionamento dell'automazione (es: indisponibilità centrifugazione, stappature e ritappatura) e/o del middleware e/o indisponibilità di uno degli analizzatori offerti. | D | 5 | Viene premiata la soluzione che rallenta meno l'operatività. Indicare altresì il TAT massimo (come definito nell'Allegato A per esami in urgenza) per ogni Laboratorio (HUB e Spoke, ad esclusione degli Spoke di S. Giov. in Pers., Bazzano e Bellaria) nel caso di indisponibilità di un analizzatore | informazione richiesta nella sezione ITEM
Progetto | Cronoprogramma: tempistica di installazione e di fermo macchina | D | 2 | Viene premiata la riduzione dei tempi massimi relativi al cronoprogramma ed al transitorio | informazione richiesta nella sezione ITEM
Totale Progetto |  |  | 30
Assistenza tecnica | Disponibilità di un centro assistenza tecnica regionale/di area | D | 2 | Viene premiata la maggior vicinanza in km del centro di assistenza tecnica dai laboratori HUB | Allegato E
Assistenza tecnica | Miglioramento condizioni di assistenza tecnica | D | 2 | Viene premiato il miglioramento dell'offerta di assistenza in particolare su orari di ricezione chiamate e tempi risoluzione | Allegato E
Totale assistenza |  |  | 4
80