## Allegato A - Requisiti Minimi
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER COAGULAZIONE
Allegato A
Requisiti Minimi (pena l'esclusione)
Sezione | Requisito | Allegati Richiesti | Risposta Ditta | Pagina dell'allegato in cui si trova la risposta
Reagenti | Utilizzo di stessi reagenti e consumabili per gli analizzatori offerti nei centri HUB ed in tutti gli spoke. |  | □ SI □ NO
Reagenti | Tutti i reagenti devono essere conformi quadro regolatorio (IVDD/IVDR) e, dove applicabile, anche i consumabili. | Dichiarazioni di conformità CE IVDD/IVDR | □ SI □ NO
Reagenti | Nessun componente usato come reagente o come lavaggio deve essere mutageno o cancerogeno. | Scheda di sicurezza reagenti | □ SI □ NO
Reagenti | Tutte le metodiche fornite (rif. Offerta economica inclusi opzionali), inclusi i relativi rerun, devono essere certificati sugli strumenti proposti. | Application Manual | □ SI □ NO
Reagenti | Fornitura di controlli strumentali su due livelli (normale e patologico) per ciascun analita (anche per test opzionali) | Data sheet controlli | □ SI □ NO
Reagenti | Fornitura di controlli di terza parte su due livelli (normale e patologico) per PT, APTT, Antitrombina*,Fibrinogeno, Proteina C, Proteina S e DD a scelta delle Aziende Appaltanti |  | □ SI □ NO
Reagenti | Almeno per PT, aPTT, Fibrinogeno, AT, D-Dimero e plasmi carenti dei fattori lotto unico uguale per tutti i laboratori delle Aziende Appaltanti, di lunga durata (almeno 12 mesi) per reagenti, calibratori e controlli. |  | □ SI □ NO
Reagenti | Reagenti per aPTT: almeno due reagenti, uno con attivatore acido ellagico ed uno a base di silice | Data sheet reagenti | □ SI □ NO
Reagenti | Reagenti per esecuzione del test per il dosaggio dell'inibitore del Fattore VIII secondo metodica di mixing Bethesda modificato Nijmegen con pool liofilo certificato e controllo di qualità positivo e negativo | Data sheet reagenti | □ SI □ NO
Reagenti | Reagente per Antitrombina: metodica cromogenica | Data sheet reagenti | □ SI □ NO
Reagenti | Reagente per D-Dimero con test al lattice con cut-off validato da studi clinici per l'esclusione del tromboembolismo venoso (sia TVP che EP). | Data sheet reagenti | □ SI □ NO
Reagenti | Plasmi carenti per il dosaggio dei singoli fattori della coagulazione con attività residua del singolo fattore immunodepleto al di sotto dell' 1% | Certificati di analisi degli ultimi 3 lotti | □ SI □ NO
Reagenti | Reagenti per proteina S: test al lattice con metodo immunologico per il dosaggio della frazione libera. | Data sheet reagenti | □ SI □ NO
Reagenti | APC Resistance V - Metodica con uso di reagente APTT senza e con prediluizione del campione in plasma carente di fattore V | Data sheet reagenti | □ SI □ NO
Reagenti | Impegno a fornire senza incremento di prezzo reagenti di nuova formulazione e/o metodiche innovative relativamente agli analiti richiesti |  | □ SI □ NO
Reagenti | Tromboplastina con ISI strumento dedicato, certificato da laboratorio di riferimento verso lo standard WHO e prossimo al valore di 1 (+/-0.05) | Certificati di analisi degli ultimi 3 lotti di tromboplastina | □ SI □ NO
Reagenti | Reattivi per la determinazione del Lupus Anticoagulant, mediante un test al veleno di vipera di Russell (con test di screening e di conferma) ed uno a base di APTT con attivatore silice e con fosfolipidi a differente concentrazione (con test di screening e di conferma) come indicato dalle Linee Guida Internazionali ISTH in completa automazione. | Data sheet reagenti | □ SI □ NO
Reagenti | Reagente per fibrinogeno: metodo Clauss, con concentrazione di trombina >= 90 U/mL | Data sheet reagenti | □ SI □ NO
Reagenti | Fornitura di un sistema per rimuovere gli Anticoagulanti Orali Diretti (DOAC) dal campione: carbone attivo o filtri (massimo 500 campioni/anno per ciascuna azienda appaltante compresi nella fornitura) | Data sheet | □ SI □ NO
Reagenti | I reagenti per PT devono avere una sensibilità minima del 30% alle carenze dei fattori II, V, VII e X | Data sheet reagenti.Allegare curve di sensibilità ai fattori della tromboplastina offerta | □ SI □ NO
Reagenti | Reagente per tempo di tromboplastina parziale attivato (APTT) sensibile alle carenze dei fattori della coagulazione (sensibilità minima 30%), alla presenza del lupus anticoagulant ed a dosi terapeutiche di eparina | Data sheet reagenti. Allegare curve di sensibilità ai fattori degli APTT offerti, bibliografia relativa alla sensibilità al LAC e curva dose/risposta all'eparina | □ SI □ NO
Analizzatori | Tutti gli analizzatori devono essere conformi al quadro regolatorio (IVDD/IVDR) | Dichiarazioni di conformità | □ SI □ NO
Analizzatori | Tecnologia con sistema di rilevazione magneto meccanica e/o foto ottica | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Analizzatori completamente automatici, ad accesso random, in grado di eseguire metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche. Eventuali strumenti da banco offerti dovranno essere corredati da appositi carrelli/banconi | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Utilizzo di provette primarie di dimensioni diverse, provette pediatriche, coppette ed aliquote di plasma in criotubi | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Tutti gli analizzatori stand-alone devono essere dotati di cap-piercing a bordo | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Riconoscimento positivo dei campioni, reagenti, calibratori e controlli tramite barcode | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Inserimento in automatico tramite lettore barcode dei lotti dei reagenti, dei calibratori, dei controlli e dei relativi valori target | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Possibilità di esecuzione immediata dell'urgenza in corso di routine (funzione STAT) | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Possibilità di configurare metodiche e/o reagenti diversi da quelli del Fabbricante, acquistabili autonomamente da altri Fornitori da parte delle Aziende Appaltanti. Nel caso di test non validati sulla strumentazione offerta con una attività prevista < 150 test/anno per tutte le Aziende, la Ditta deve fornire gratuitamente tutto il supporto scientifico, tecnologico e il materiale per la validazione del metodo in Laboratorio | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Sensori di livello per campioni e reagenti con controllo dei volumi e indicazione dei numero dei test eseguibili | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione, con possibilità di memorizzare più curve con lotti diversi di reagenti | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Strumentazione in grado di valutare in relazione alla fase pre-analitica l’idoneità del campione (ittero, emolisi, lipemia, corretto riempimento della provetta, presenza di coaguli) | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Possibilità di caricare contemporaneamente più flaconi dello stesso reagente con passaggio automatico dal flacone esaurito a quello nuovo per ottimizzare il tempo di walk-away | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Analizzatori | Per ogni tipo di test deve essere possibile configurare l'esecuzione automatica dei CQI al cambio di flacone di reagente, dopo un intervallo di tempo e dopo un determinato numero di test | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Middleware di gestione del settore coagulazione che permetta di collegare tutti gli strumenti del settore Coagulazione all'interno del singolo laboratorio e che permetta anche il collegamento in rete geografica di tutti i laboratori HUB e Spoke di ogni Stazione Appaltante | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Gestione multilaboratorio. Per ogni Stazione Appaltante: collegamento degli strumenti da ogni presidio, esecuzione rerun, visualizzazione in tempo reale output strumentali (QC, stato strumento, manutenzioni ecc.), informazioni sui singoli risultati (curve di reazione, HIL, info paziente, motivazione della richiesta) da ogni sito. Il middleware deve inoltre consentire da remoto la visualizzazione delle cinetiche di reazione, flag strumentali/analitici e la validazione (telemedicina). Per l'Azienda USL della Romagna: si specifica che la validazione da remoto deve poter essere effettuata anche quando non fisicamente presenti nei Presidi Ospedalieri (ad esempio tramite PC/tablet, opportunamente abilitati dalla U.O. Governo Sistemi Informativi, da casa in reperibilità). | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Il middleware offerto deve gestire almeno tutta la strumentazione per l'esecuzione dei test obbligatori | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Architettura web based oppure client server, a client indipendente | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Collegamento con il LIS secondo quanto specificato dal capitolato prestazionale (esportazione anche dei commenti). L’offerta deve includere anche eventuale hardware necessario |  | □ SI □ NO
Middleware | Visualizzazione in tempo reale dello stato di avanzamento del flusso di lavoro e di tutti gli strumenti collegati | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Dashboard personalizzabile per utente | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Visualizzazione dettaglio campioni e relativo stato di avanzamento/allarme | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Configurazione personalizzabile delle regole di validazione e rerun. Tali regole devono tenere in considerazione almeno: età, risultato, delta check, allarmi analitici e strumentali. | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Funzione di stampa etichette codice a barre per provette e criotubi (eventualmente anche tramite software esterno) | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Inserimento automatico risultati codificati e commenti personalizzati in base ai risultati e/o agli errori strumentali | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Completa tracciabilità delle azioni di ogni utente | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Rerun direttamente dal middleware | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Gestione dei controlli di qualità (sia strumentali che di terza parte): acquisizione dagli strumenti e trasferimento dati al LIS | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Programma completo di gestione dei controlli con allarmi basati su regole di Westgard, visualizzazione dei grafici di Levy-Jennings per strumento, periodo e lotto di controllo; inserimento delle medie fisse; grafici di allineamento strumentale e valutazione prestazioni per strumento | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Registrazione degli eventi operativi intervenuti nel periodo di controllo | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Possibilità di esportazione dei dati in formato elettronico aperto (xls, txt, csv o simili) | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Gestione delle non conformità: TAT, campioni non idonei ecc… | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Accesso tramite password individuali | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Middleware | Funzione di plasmoteca | Manuale d'uso | □ SI □ NO
Progetto | Sistema di automazione (ove previsto, v. Allegato C) con moduli di ingresso, uscita e sorting dei campioni, moduli per eventuale stappatura e ritappatura dei campioni per garantire la sicurezza degli operatori ed almeno due centrifughe integrate. La provetta deve uscire tappata dalla catena | Relazione progettuale | □ SI □ NO
Progetto | In caso di fermo della catena (ove prevista, v. Allegato C), qualora le centrifughe integrate nel sistema di automazione non siano utilizzabili stand-alone dovranno essere fornite almeno due centrifughe aggiuntive stand- alone | Relazione progettuale | □ SI □ NO
Progetto | Utilizzo in automazione di tubi primari tappati in entrata ed in uscita sia in routine che in urgenza | Relazione progettuale | □ SI □ NO
Progetto | Fornitura, per ciascun Laboratorio, di almeno tutti i dispositivi indicati in Allegato C | Relazione progettuale | □ SI □ NO
Progetto | L’attività analitica per le richieste con carattere di urgenza/emergenza deve essere garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 | Relazione progettuale | □ SI □ NO
Progetto | Tutta la strumentazione offerta deve essere di ultima generazione e nuova di fabbrica, idonea all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale | Relazione progettuale | □ SI □ NO
Progetto | Sottoscrizione gratuita per l’intero periodo contrattuale, per tutti i laboratori, al programma di valutazione esterna di qualità: NEQAS (+ ECAT per i tre HUB), per tutti gli analiti inclusi test opzionali, compresi esercizi supplementari |  | □ SI □ NO
Progetto | TAT massimo per esami richiesti dal LIS in urgenza: 20 minuti dal caricamento del campione sull'analizzatore alla disponibilità del risultato sul middleware per il pannello emergenze completo (PT, aPTT, Fibrinogeno, D-DIMERO, Antitrombina*) | Relazione progettuale | □ SI □ NO
Progetto | TAT massimo in automazione per esami di routine (e in linea veloce per LRR-Spoke): 45 minuti dal check-in sul middeware fino alla disponibilità del risultato sul middleware | Relazione progettuale | □ SI □ NO
Progetto | Aliquotatore gestito dall'architettura informatica in grado di aliquotare su provette da congelamento (-80°C) compatibili con la strumentazione offerta | Relazione progettuale, Manuale d'uso Aliquotatore | □ SI □ NO
Progetto | Completa tracciabilità dei campioni durante il ciclo analitico e rintracciabilità in memoria di tutti gli elementi associati ad ogni esame (strumento analitico utilizzato, rack e posizione sul rack, data e ora di esecuzione, controllo di qualità, calibrazioni e lotti dei reagenti, posizione del campione nel rack di uscita dell'automazione) | Manuale d'uso software | □ SI □ NO
Assistenza tecnica e formazione | Manutenzione preventiva e correttiva inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio | Allegato E | □ SI □ NO
Assistenza tecnica e formazione | Sul middleware: intervento immediato , risoluzione entro 2 ore dalla chiamata, 24h/24 7g/7 festivi inclusi | Allegato E | □ SI □ NO
Assistenza tecnica e formazione | Sul resto della fornitura : per chiamate effettuate entro le ore 12 intervento entro la stessa giornata festivi inclusi; per chiamate effettuate oltre le 12 ed entro le ore 18, intervento entro le ore 10 del giorno seguente, festivi inclusi; per chiamate effettuate oltre le 18, intervento entro il giorno seguente, festivi inclusi | Allegato E | □ SI □ NO
Assistenza tecnica e formazione | Nel corso della fornitura la Ditta Aggiudicataria deve garantire almeno un corso di formazione presso la propria sede per tutti i tecnici del settore di coagulazione. | Allegato E | □ SI □ NO
Assistenza tecnica e formazione | La ditta aggiudicataria deve garantire nel corso della fornitura per almeno un dirigente per ogni Azienda Appaltante l'iscrizione ad un master di emostasi e trombosi di secondo livello | Allegato E | □ SI □ NO
Assistenza tecnica e formazione | La ditta aggiudicataria deve garantire nel corso della fornitura a due tecnici per ogni Azienda Appaltante l'iscrizione l’iscrizione al Master di II livello in Trombosi ed Emostasi dell’Università di Firenze | Allegato E | □ SI □ NO
* | Antitrombina in urgenza è prevista solo per il LUP di Ferrara e presso LRR-Spoke di Rimini.