## All.A1-Lotto 1
Allegato A.1 - Requisisti tecnici e funzionali
LOTTO 1 – UMIDIFICATORI AD ALTI FLUSSI DI ULTIMA GENERAZIONE
1 | Caratteristiche Generali | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) |  | (specificare) | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | Numero di Repertorio
1.5 | Umidificatore per la somministrazione di ossigeno ad alti flussi per pazienti adulti, pediatrici e lattanti | E | ¨SI ¨NO
1.6 | Nuovo di fabbrica (SI/NO) | E | ¨SI ¨NO
2 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL SISTEMA | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
2.1 | Gas respiratori riscaldati ed umidificati | E | ¨SI ¨NO
2.2 | Erogazione di ossigeno ad alti flussi | E
2.3 | Flusso ossigeno compreso tra 2 e 70 l/min |  | ¨SI ¨NO | (Indicare range del flusso di ossigeno)
2.4 | Impostazione di almeno 3 diverse temperature nel range da 31°C a 37°C |  | ¨SI ¨NO | (Indicare range temperature)
2.5 | Display di visualizzazione dei valori di flusso, temperatura e FiO2
2.6 | Sensore di flusso e sensore di temperatura integrati nel circuito |  | ¨SI ¨NO
2.7 | Funzionamento anche a batteria | E | ¨SI ¨NO
2.7.1 | Automia batteria di circa 30 minuti |  | ¨SI ¨NO | (indicare durata batteria in minuti)
2.8 | Completo di sistema di disinfezione termica dell’apparecchio |  | ¨SI ¨NO
2.9 | Interfacce paziente collegabili senza ulteriori raccordi |  | ¨SI ¨NO
2.10 | Carrello di supporto del dispositivo e relativi accessori con efficace e sicuro sistema frenante |  | ¨SI ¨NO
3 | MATERIALE DI CONSUMO | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
3.1 | Camera di umidificazione monopaziente | E | ¨SI ¨NO
3.2 | Circuiti per ossigenoterapia termoriscaldati adeguati alle diverse tipologie di pazienti: adulti, pediatrici e lattanti | E | ¨SI ¨NO
3.3 | Cannule nasali idonee a pazienti adulti, pediatrici e lattanti, di materiale biocompatibile e anallergico | E | ¨SI ¨NO
3.3.1 | Cannule disponibili in più misure |  | ¨SI ¨NO
3.3.2 | Cannule di facile identificazione in relazione al peso del paziente |  | ¨SI ¨NO
3.3.3 | Cannule dotate di sistemi di fissaggio (cerotti, ecc.) inclusi nella fornitura per l’intera la durata massima dichiarata |  | ¨SI ¨NO
3.3.4 | Durata massima cannula |  |  | (indicare durata cannula in giorni)