| ALLEGATO A1 Scheda tecnica |  |
| --- | --- |
| SISTEMI AUTOMATIZZATI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE Lotto 2 - Immunoistochimica non predittiva |  |

REQUISITI MINIMI, PENA L’ESCLUSIONE (sezione A)

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

|  |  |  |  | Rif. documentazione tecnica presentata (nome documento, pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispositivi di ultima generazione, nuovi di fabbrica e non ricondizionati, idonei all’uso previsto nel Capitolato Speciale e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | ☐SI | ☐NO |  |
| 2 | Fornitura a titolo gratuito di tutto quanto necessario in termini di accessori (stazione pc gestionale completa, lettore barcode, montavetrini, ecc.) e consumabili (reagenti, vetrini, ecc.) per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service. Deve essere compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | ☐SI | ☐NO |  |
| 3 | Aggiornamenti strumentali (hardware e software) gratuiti durante tutta la durata contrattuale. | ☐SI | ☐NO |  |
| 4 | Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende appaltanti. | ☐SI | ☐NO |  |
| 5 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori con tracciabilità dell’addestramento. | ☐SI | ☐NO |  |
| 6 | Interfacciamento bidirezionale con il LIS dei Laboratori Athena di Dedalus, compreso il modulo R4C di Dedalus, comprensivo di hardware e software necessari e manutenzione conseguente per tutta la durata del contratto. Il flusso di lavoro dovrà prevedere i seguenti step: - Invio, attraverso il LIS di Laboratorio, della programmazione dell’indagine diagnostica ai dispositivi di colorazione; - Riconoscimento da parte dei dispositivi di colorazione della richiesta di indagine diagnostica, con corretta associazione al vetrino; Invio al LIS da parte del dispositivo della segnalazione di completata colorazione. | ☐SI | ☐NO |  |
| 7 | Dovrà essere garantito un sistema che fornisca, con estrazione diretta dal LIS (Athena/R4C), con cadenza mensile, il numero delle determinazioni effettuate, suddivise per Azienda (AUSL BO, IOR, AOSP FE), col dettaglio della tipologia, da utilizzare ai fini della fatturazione. | ☐SI | ☐NO |  |
| 8 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | ☐SI | ☐NO |  |
| 9 | Eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne con conseguente riqualificazione dei dispositivi. | ☐SI | ☐NO |  |

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI

|  |  |  |  | Rif. documentazione tecnica presentata (nome documento, pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Gli immunocoloratori devono poter eseguire in completo automatismo ogni singola fase dei test immuonoistochimici (sparaffinatura, metodiche di smascheramento antigenico, reazioni dell'anticorpo primario, anticorpi ponte e sistema rilevatore, reazione cromogena e contrasto) su sezioni istologiche e preparati citologici (strato sottile, striscio, ecc.) fino al completamento della colorazione. | ☐ SI | ☐NO |  |
| 11 | Sistema dotato di marcatura CE IVDR secondo Regolamento UE 2017/746 (o CE IVD secondo direttiva 98/79 CE ove applicabile) | ☐ SI | ☐NO |  |
| 12 | Strumentazione completamente automatizzata, gestita direttamente da PC centrale con software gestionale in lingua italiana, comprendente monitor, hardware, tastiera mouse, stampante per “report” delle statistiche e dei protocolli e eventuale stampante di etichette barcode, lettore barcode. | ☐ SI | ☐NO |  |
| 13 | Capacità di processazione complessiva e simultanea con caricamento minimo di 20 vetrini e capacità di reagenti (sistemi di rivelazione e diversi anticorpi) adeguata per seduta operativa. | ☐ SI | ☐NO |  |
| 14 | Modalità operativa con caricamento in continuo dei reagenti, con funzione che consenta di aggiungere e/o rimuovere (recuperare) specifici reagenti durante la corsa di colorazione. | ☐ SI | ☐NO |  |
| 15 | Caricamento in continuo dei vetrini con funzione che consenta di aggiungerne e/o rimuoverne durante la corsa di colorazione. | ☐ SI | ☐NO |  |
| 16 | Stoccaggio e riutilizzazione a fine seduta dei reagenti non consumati | ☐ SI | ☐NO |  |
| 17 | Sparaffinatura delle sezioni effettuate dallo strumento con liquido sostitutivo dei tradizionali solventi aromatici (Xilolo-free). | ☐ SI | ☐NO |  |
| 18 | Compatibilità con sistemi di rivelazione polivalenti (anti-mouse e anti-rabbit) HRP-coniugati con cromogeno DAB e AP-coniugati con cromogeno Red | ☐ SI | ☐NO |  |
| 19 | Ricostruzione automatica del cromogeno diaminobenzidina (DAB) eseguita dallo strumento (on-board) nel volume necessario all’esecuzione della seduta di lavoro giornaliera o nella quantità necessaria per singolo vetrino, senza intervento dell’operatore | ☐ SI | ☐NO |  |
| 20 | Gestione contemporanea di protocolli con sistemi differenti di rivelazione, secondo le esigenze con modalità scelte dall’operatore, con tempi tra loro differenti, in un’unica sessione di lavoro | ☐ SI | ☐NO |  |
| 21 | Esecuzione di doppie colorazioni DAB/Red simultanee in un medesimo vetrino, in modo completamente automatico | ☐ SI | ☐NO |  |
| 22 | Consumo di reagenti costante per coprire l’intera superficie del vetrino, con utilizzo di quantità minime sufficienti a garantire la copertura omogenea di tutta l’area utile del vetrino (area della sezione) per singola dispensazione | ☐ SI | ☐NO |  |
| 23 | Tracciabilità continua delle operazioni sullo strumento: archiviazione automatica ed effettuazione tramite il software gestionale di rendiconto e statistiche complete sui consumi, sui protocolli usati, sugli interventi durante la seduta operativa, sulla tipologia di marcatori utilizzati e sui casi/vetrini processati. | ☐ SI | ☐NO |  |
| 24 | Programmazione della corsa di IHC e ISH (seduta operativa) selezionando protocolli operativi già impostati (preinstallati) e personalizzati alle esigenze operative con capacità di lavoro sia in modalità completamente automatica, che in modalità manuale (riferita all’anticorpo primario) | ☐ SI | ☐NO |  |
| 25 | Dotazione di allarmi sonori e a video per la segnalazione di anomalie in tutte le fasi operative e monitoraggio dei volumi dei reagenti e tamponi. | ☐ SI | ☐NO |  |
| 26 | Identificazione dei campioni e dei reagenti tramite barcode | ☐ SI | ☐NO |  |
| 27 | Gestione contemporanea di protocolli con diversi sistemi di rivelazione e smascheramento | ☐ SI | ☐NO |  |
| 28 | Sistema di prevenzione dell'evaporazione dei reagenti durante l'incubazione |  |  |  |
| 29 | Lo strumento deve garantire l'eliminazione dei reflui in sicurezza | ☐ SI | ☐NO |  |
| 30 | Fornitura di montavetrini idoneo per il montaggio dei preparati di IHC , in grado di garantire l'adesione permanente del coprioggetto | ☐ SI | ☐NO |  |

CARATTERISTICHE DEI REAGENTI E CONSUMABILI

|  |  |  |  | Rif. documentazione tecnica presentata (nome documento, pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Reagenti barcodati | ☐ SI | ☐NO |  |
| 25 | Reagenti/coloranti dotati di marcatura CE IVDR secondo Regolamento UE 2017/746 (o CE IVD secondo direttiva 98/79 CE ove applicabile) | ☐ SI | ☐NO |  |
|  | Reagenti pronti all’uso e/o concentrati |  |  |  |
|  | Gli anticorpi devono essere validati almeno per l’uso in formalina / paraffina |  |  |  |
| 27 | Garanzia sull'anticorpo e sui reagenti analitici con sostituzione di lotti non corrispondenti ai prerequisiti dichiarati | ☐ SI | ☐NO |  |
| 28 | Fornitura, alle medesime condizioni economiche, di Anticorpi sostitutivi di quelli divenuti obsoleti, di ultimissima generazione | ☐ SI | ☐ NO |  |
| 30 | Fornitura di vetrini portaoggetto elettrostatici di altissima qualità, in cui la superficie del vetrino garantisca l’adesione alla sezione istologica al vetrino durante l’intera procedura | ☐ SI | ☐ NO |  |

ASSISTENZA POST VENDITA PER LA STRUMENTAZIONE FORNITA

|  |  |  |  | Rif. documentazione tecnica presentata (nome documento, pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Illimitati interventi su chiamata. | ☐SI | ☐NO |  |
| 32 | Parti di ricambio/consumo incluse. | ☐SI | ☐NO |  |
| 33 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata non superiore a 8 ore lavorative, sabato e festivi esclusi. | ☐SI | ☐NO |  |
| 34 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 24 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi. | ☐SI | ☐NO |  |
| 35 | Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante. | ☐SI | ☐NO |  |
| 36 | Ripristino dell’operatività completa in caso di trasferimento dei dispositivi presso altra sede in tempi non superiori a 5 gg lavorativi senza interruzione dell’attività. | ☐SI | ☐NO |  |
| 37 | Attività di interfacciamento bidirezionale con il gestionale informatizzato, a titolo gratuito, in caso di cambio del sistema gestionale informatizzato. | ☐SI | ☐NO |  |
| 38 | Servizio di approfondimento diagnostico in laboratori di riferimento. | ☐SI | ☐NO |  |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE (sezione B)

| Punteggio massimo |  |  | ID | Requisito | Criterio di valutazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualità tecnica della strumentazione (47 punti) |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | W1 |  | Capacità massima di vetrini a bordo (per singolo strumento) | TABELLARE N ≥ 35 = punti 3 N <35 = punti 0 |  |
| 4 |  | W2 |  | Capacità massima reagenti a bordo (per singolo strumento) | TABELLARE N ≤ 30 = 0 punti 30 < N ≤ 40 = 1 punto 40 < N ≤ 50 = 2 punti 50 < N ≤ 60 = 3 punti N > 60 = 4 punti |  |
| 6 |  | W3 |  | Produttività di vetrini prodotti per singola giornata (per singolo strumento) | DISCREZIONALE Punteggio massimo: attribuito alla ditta che offre la migliore produttività |  |
| 7 |  | W4 |  | Sistema di caricamento dei vetrini in continuo | TABELLARE Con camera di precarico = 7 punti Senza camera di precarico = 0 punti |  |
| 1 |  | W5 |  | Gestione in contemporanea e con accesso random di protocolli multipli di colorazione | TABELLARE No = 0 punti. Sì = 1 punto. |  |
| 4 |  | W6 |  | Sistema di caricamento in continuo dei reagenti | TABELLARE Con interruzione della colorazione o apertura della camera di lavoro = 2 punti. Senza interruzione della colorazione e senza apertura della camera di lavoro = 4 punti |  |
| 3 |  | W7 |  | Sistema di riconoscimento automatico dei reagenti / tamponi | TABELLARE No, nessun sistema= 0 punti. Sì, con lettore codice a barre/QR code integrato = 2 punti. Si, con lettore codice a barre QR code integrato e sistema di sblocco delle taniche dei tamponi = 3 punti |  |
| 1 |  | W8 |  | Gestione in contemporanea e con accesso random di protocolli con diversi sistemi di rivelazione | TABELLARE No = 0 punti. Sì = 1 punto. |  |
| 4 |  | W9 |  | Sistema di misurazione automatica del numero di test eseguibili rimanenti | DISCREZIONALE Punteggio massimo: attribuito alla ditta che offre il miglior sistema di misurazione automatica del numero di test eseguibili rimanenti |  |
| 3 |  | W10 |  | Sistema di controllo dell’effettiva quantità di reagente | DISCREZIONALE Punteggio massimo: attribuito alla ditta che offre il miglior sistema di controllo dell’effettiva quantità di reagente |  |
| 1 |  | W11 |  | Programmazione manuale di protocolli | TABELLARE No = 0 punti. Sì = 1 punto. |  |
| 5 |  | W12 |  | Sistema etichettatura vetrini | TABELLARE Con rietichettatura = 0 punti Senza rietichettatura = 5 punti |  |
| 5 |  | W13 |  | Sistema di raccolta e smaltimento liquidi reflui prodotti (descrivere) | DISCREZIONALE Punteggio massimo: attribuito alla ditta che fornisce un sistema di raccolta e smaltimento liquidi reflui che riduca il rischio per l’operatore. |  |
| Caretteristiche dei reagenti e anticorpi (19 punti) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | W14 | Fornitura dei cloni anticorpali specificati in elenco allegato C | DISCREZIONALE Nessuno = 0 punti <= 50% = 2 punti >50% = 4 punti |  |
| 5 |  |  | W15 | Sistema di raccolta e smaltimento liquidi reflui prodotti (descrivere presenza di taniche separate e volumi di reflui prodotti) | DISCREZIONALE Punteggio massimo: attribuito alla ditta che fornisce un sistema di taniche separate per rifiuti tossici e non tossici e con volumi inferiori di reflui prodotti. |  |
| 4 |  |  | W16 | Disponibilità a fornire anticorpi e cloni aggiuntivi o diversi da quelli in elenco, con significato anche farmacopredittivo | TABELLARE No = 0 punti Sì = 4 punti |  |
| 4 |  |  | W17 | Reagenti pronti all’uso | TABELLARE 100% = 4 punti Da 75% a 99% = 3 punti Da 50% a 74% = 2 punti <50% = 0 punti |  |
| 2 |  |  | W18 | Volumi del confezionamento reagenti (descrivere gli imballaggi) | DISCREZIONALE Punteggio massimo: attribuito alla ditta che fornisce confezionamenti dei reagenti di minor volume |  |
| Servizio post-installazione (4 punti) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | W19 |  |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata: caratteristiche migliorative rispetto al requisito minimo (tempo non superiore a 8 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi). | PROPORZIONALE (QUANTITATIVO) Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce tempo minimo di intervento (espresso in ore solari, sabato e festivi esclusi). Punteggio 0: attribuito alla ditta che garantisce tempo intervento uguale al tempo massimo richiesto. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale |  |
| 2 | W20 |  |  | Tempo massimo di ripristino funzionalità dalla chiamata: caratteristiche migliorative rispetto al requisito minimo (non superiore a 24 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi). | PROPORZIONALE (QUANTITATIVO) Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce tempo minimo di intervento (espresso in ore solari, sabato e festivi esclusi). Punteggio 0: attribuito alla ditta che garantisce tempo intervento uguale al tempo massimo richiesto. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale |  |