## Fabbisogni sterilizzatrici
APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE E UBICAZIONE | [6 empty] | REQUISITI IMPIANTI |  | FABBISOGNO | NOTE
AZIENDA | N_INVENTARIO | MATRICOLA | MODELLO_DESCRIZIONE | UBICAZIONE | SEDE | PIANO LOCALE | IMPIANTO ELETTRICO | IMPIANTO IDRICO | CICLI ANNUALI PRESUNTI
AUSL IMOLA | 59545 | 20407 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 99A1 | BLOCCO OPERATORIO CENTRALE | OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA | PIANO SECONDO - STERILIZZAZIONE | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: interbloccata | No addolcitore (acqua fredda addolcita a 0°C, acqua calda addolcita dall'impianto ospedaliero) Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda/fredda: 1/2'' con trasformazione a 3/4'' per andare al miscelatore Scarico collettore a muro da 50 mm | 250
AUSL IMOLA | 59546 | 20399 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 99A1 | RIANIMAZIONE - DEGENZA MISTA | OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA | PIANO SECONDO - LAVAGGIO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: 16 A | No addolcitore (arriva acqua fredda e calda addolcita dall'impianto ospedaliero) Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda e fredda: 1/2'' con trasformazione a 3/4'' per andare al miscelatore Scarico: attacco a muro da 50 mm | 500
AUSL IMOLA | 78996 | 3622915001 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | GASTROENTEROLOGIA - AMBULATORI | OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA | PIANO TERRA - LAVAGGIO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: Schuko | Addolcitore Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda: 3/4'' Attacco acqua fredda: 3/4'' Scarico: 50 mm | 700
AUSL BOLOGNA | SIC400589 | 3603023006 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | ATTIVITA' AMBULATORIALE DI ENDOSCOPIA | OSPEDALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | PIANO TERRA | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 600
AUSL BOLOGNA | ABO010180 | 20338 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 90A1 | AMB. UROLOGIA | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 900
AUSL BOLOGNA | ABO010074 | 20339 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 90A1 | ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DEG | OSPEDALE BELLARIA | PIANO SECONDO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 400
AUSL BOLOGNA | SIC400585 | 3605823006 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | SALA OPERATORIA | OSPEDALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 500
AUSL BOLOGNA | ABO010529 | 21129 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 90A1 | DEGENZA SUB INTENSIVA POST-CHIRURGICA | OSPEDALE DI BENTIVOGLIO | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 300
AUSL BOLOGNA | ABO057018 | 3622215007 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | RIANIMAZIONE | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO DECIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 1700
AUSL BOLOGNA | SIC400586 | 3606523003 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | PNEUMOLOGIA SALE ENDOSCOPICHE | OSPEDALE BELLARIA | PIANO TERRA | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 900
AUSL BOLOGNA | SIC400584 | 3612823005 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | SALA OPERATORIA - CORPO D | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO SECONDO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 500
AUSL BOLOGNA | BOC063620 | 20049 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | SALA OPERATORIA - CORPO D | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO SECONDO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 500
AUSL BOLOGNA | SIC400588 | 3604423003 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | SALE OPERATORIE NEUROCHIRURGIA | OSPEDALE BELLARIA | PIANO SEMINTERRATO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 100
AUSL BOLOGNA | ABO061066 | 3608320011 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | AREA CRITICA 1 | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO DODICESIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 1000
AUSL BOLOGNA | ABO059539 | 3608320012 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | AREA CRITICA 2 | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO DODICESIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 500
AUSL BOLOGNA | SIC400587 | 3605823004 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | ATTIVITA' AMBULATORIALE OTORINOLARINGOIATRIA | OSPEDALE DI BUDRIO | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 200
IOR | 43713 | 21470 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 99A1 | TERAPIA INTENSIVA | ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - VIA PUPILLI 1 - BOLOGNA | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: Schuko | No addolcitore ( uso di cartucce con resina ad esaurimento) Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda: 1/2' Attacco acqua fredda: 1/2'' Scarico: 40 mm | 200 | L'APPARECCHIATURA IN SOSTITUZIONE SARA' POSIZIONATA ALL'INTERNO DELLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA IN FASE DI REALIZZAZIONE (II PIANO)
AOU Ferrara | S1006 | 61893 | Sterilizzatrice per endoscopi- MEDIVATORS INC - ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR | BL S.O CHSPEC/NEUROCH/CHPED/UROL/GINE | CONA | PIANO TERZO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A presa industriale | no addolcitore - acqua calda - acqua fredda scarico | 600 | Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AOU Ferrara | S1005 | 61892 | Sterilizzatrice per endoscopi- MEDIVATORS INC - ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR | DEGENZA ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSP | CONA | PIANO TERZO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A 2 PRESE Schuko | no addolcitore - acqua calda - acqua fredda scarico | 600 | Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AUSL Ferrara | FEN00001080 | 6-1876 | Sterilizzatrice per endoscopi- MEDIVATORS INC - ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR | SALE OPERATORIE DIVV.LI UROLOGIA - DELTA | LAGOSANTO | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA Schuko | no addolcitore - acqua calda - acqua fredda scarico | 1200 | Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AUSL Ferrara | FEN00002907 | 6-1894 | Sterilizzatrice per endoscopi- MEDIVATORS INC - ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR | SALE OPERATORIE - CENTO | CENTO | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A 2 PRESE Schuko | no addolcitore - acqua calda - acqua fredda scarico | 600 | Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AOU BOLOGNA | 69535 | 20522 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | AMB. UROLOGIA/ANDROLOGIA/CHIR.PEL.COMPL | PADIGLIONE 1 | 001-1D 024 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 45 PRESSIONE (bar): 3,5 DUREZZA (f): 18 DIAM. ATTACCO: 3/4 f ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 500
AOU BOLOGNA | 58275 | 20139 | SYSTEM 1 - P6000 (SU PIANO) | BLOCCO OP. UROLOGIE | PADIGLIONE 1 | 001+1D 025 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 44 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 17 DIAM. ATTACCO: 3/4 f ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 900
AOU BOLOGNA | 40971 | 3612823006 | SYSTEM 1 EXPRESS (SU PIANO) | BLOCCO OP. UROLOGIE | PADIGLIONE 1 | 001+1D 025 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 46 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 18 DIAM. ATTACCO: 3/4 f ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 900
AOU BOLOGNA | 64120 | 20335 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | DEG. PAD.15 1P PNEUMOLOGIA SEMINTENSIVA | PADIGLIONE 15 | 015+1A 071 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 45 PRESSIONE (bar): 2,5 DUREZZA (f): 24 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE:- | 150
AOU BOLOGNA | 63566 | 20313 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | AMB. OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA | PADIGLIONE 5 | 005+0B 015 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 40 PRESSIONE (bar): 3,5 DUREZZA (f): 10 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE:- | 1500
AOU BOLOGNA | 41255 | 3610723003 | SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO) | PIASTRA OPERATORIA 2 P. POLO CHIRURGICO | PADIGLIONE 5 | 005+2H 114 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 47 PRESSIONE (bar): 3,5 DUREZZA (f): 10 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 1500
AOU BOLOGNA | 69534 | 20524 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | DEG T.I. +COV ANESTESIOLOGIA - RANIERI | PADIGLIONE 5 | 005+3H 094 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 49 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 11 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 600
AOU BOLOGNA | 64110 | 20311 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | DEG T.I. TRAPIANTI - SINISCALCHI | PADIGLIONE 5 | 005+3H 094 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 49 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 11 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 600
AOU BOLOGNA | 58287 | 20122 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | SALA OPERATORIA CHIRURGIA PEDIATRICA | PADIGLIONE 13 | 013+2B 010 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 45 PRESSIONE (bar): 2 DUREZZA (f): 10 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE: boiler elettrico | 900
AOU BOLOGNA | 52023 | 3612123008 | SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO) | AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV. | PADIGLIONE 23 | 023-1A 041 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 48 PRESSIONE (bar): 3 DUREZZA (f): 14 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE: - | 1000
AOU BOLOGNA |  |  | SYSTEM 1 PLUS | AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV. | PADIGLIONE 23 | 023-1A 041 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 48 PRESSIONE (bar): 3 DUREZZA (f): 14 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE: - | 1000
AOU BOLOGNA | 51576 | 3607923005 | SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO) | DEG. ALTA INTENSITA' T.I. 3° P - PAD.23 | PADIGLIONE 23 | 023+3A 032 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 46 PRESSIONE (bar): 4,5 DUREZZA (f): 16 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE: - | 500
AOU BOLOGNA | 55521 | 3610123005 | SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO) | DEG. ALTA INTENSITA' T.I. 3° P - PAD.23 | PADIGLIONE 23 | 023+3A 032 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 46 PRESSIONE (bar): 4,5 DUREZZA (f): 16 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE: - | 500
AOU BOLOGNA | 58288 | 20140 | SYSTEM 1 | DO COV SUBINT.PAD25 1P ANES TI EM-ZANONI | PADIGLIONE 25 | 25/27/28+1B 016 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | IN DISUSO | 300
APPARECCHIATURE DA IMPLEMENTARE E UBICAZIONE | [6 empty] | REQUISITI IMPIANTI |  | FABBISOGNO | NOTE
AZIENDA | N_INVENTARIO | MATRICOLA | MODELLO_DESCRIZIONE | UBICAZIONE | SEDE | PIANO LOCALE | IMPIANTO ELETTRICO | IMPIANTO IDRICO | CICLI ANNUALI PRESUNTI
AOU BOLOGNA | - | - | - | SALA OPERATORIA GIN.OST./GIN.E FIS.RIPR | PADIGLIONE 4 (PIANO 1 ALA NUOVA) | 4N_1_130 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | 400
AOU BOLOGNA | - | - | - | DAY SURGERY | PADIGLIONE 2 | 002+2C043 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | 400
AOU BOLOGNA | - | - | - | AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV. | PADIGLIONE 23 | 023-1A 041 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | TEMPERATURA (°C): 48 PRESSIONE (bar): 3 DUREZZA (f): 14 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE: - | 1000

## Fabbisogno armadi
APPARECCHIATURE DA IMPLEMENTARE E UBICAZIONE |  |  |  |  | REQUISITI IMPIANTI |  | CAPACITA'
AZIENDA | MODELLO_DESCRIZIONE | UBICAZIONE | SEDE | PIANO LOCALE | IMPIANTO ELETTRICO | IMPIANTO IDRICO | N. ENDOSCOPI DA STOCCARE
AOU BOLOGNA | AMRADIO DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO | AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV. | PADIGLIONE 23 | 023-1A 041 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | 8
AOU BOLOGNA | AMRADIO DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO | AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV. | PADIGLIONE 23 | 023-1A 041 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | 8

## Fabbisogno pompe
APPARECCHIATURE DA IMPLEMENTARE E UBICAZIONE |  |  |  |  | REQUISITI IMPIANTI |  | FABBISOGNO
AZIENDA | MODELLO_DESCRIZIONE | UBICAZIONE | SEDE | PIANO LOCALE | IMPIANTO ELETTRICO | IMPIANTO IDRICO | CICLI ANNUALI PRESUNTI
AOU BOLOGNA | LAVELLO AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA | AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV. | PADIGLIONE 23 | 023-1A 041 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | 1500
AOU BOLOGNA | LAVELLO AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA | AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV. | PADIGLIONE 23 | 023-1A 041 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | 1500
AUSL IMOLA | LAVELLO AUTOMATICO CON POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICA | GASTROENTEROLOGIA - AMBULATORI | OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA | PIANO TERRA - LAVAGGIO | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO | 700

## STRUMENTI
DESCRIZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | AUSL IMOLA | AUSL BOLOGNA | AOU BOLOGNA | IOR | AUSL FERRARA | AOU FERRARA
ARTROSCOPIO RIGIDO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 28731BWA 30° 4MM |  |  | x
|  | 28721BWA 30° 4MM |  |  | x
| STRYKER CORP | 502-104-030 30° 4MM |  |  | x
|  | 502-477-031 30° 4MM |  |  | x
| WOLF RICHARD GMBH | 8880.541 0° 4MM |  |  | x
BRONCOSCOPIO RIGIDO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 10020ATA 0° 2.9MM |  |  | x
|  | 10023ABA 0° 4.4MM |  |  | x
|  | 10324AA 0° 2.9MM |  |  | x
|  | 10324 CA |  |  | x
|  | 10324 BA |  |  | x
|  | 10017AA 0° 1.9/21.1MM |  |  | x
|  | 10320AA 0° 5.5MM |  |  | x
|  | 10030AA 0° MINIATURIZZATO SEMIRIGIDO |  |  | x
FIBROBRONCOSCOPIO FLESSIBILE | PENTAX MEDICAL | FB-15P | x |  | x
|  | FB-15X | x |  | x
|  | FB-15V | x | x | x | x
|  | FB-10BS |  | x | x
|  | FB-15BS |  | x | x |  |  | x
|  | FB-15RBS |  | x
|  | FB-18RBS |  | x
|  | FB-18V |  | x | x
|  | FB-19TV |  |  | x
|  | FB-8V |  | x | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 11001BN1 |  |  | x
| WOLF RICHARD GMBH | 8465.30 LUMINA SL |  |  | x
|  | 8465.32 LUMINA SL |  |  | x
|  | 8465.34 LUMINA SL |  |  | x
|  | 8465.37 LUMINA SL |  |  | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | LF 1 |  |  |  |  | x
CISTOSCOPIO RIGIDO | ALPHASCOPE APH | E.8297.30 TELESCOPIO 30' 4MM |  |  | x
| SCHOLLY FIBEROPTIC GMBH | 41.0057A 30° 4MM |  |  | x
|  | 41.0161A 30° 2.9MM |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 27325 BA |  |  | x
|  | 27035 BA |  |  | x
|  | 27033AA |  |  | x
|  | 27005BIA 30° 4MM |  |  | x
|  | 27005AR 0° 4MM |  |  | x
|  | 27005AA 0° 4MM |  |  | x
|  | 27005CA 70° 4MM |  |  | x
|  | 27015C 70° 4MM |  |  | x
|  | 27005EA 140° 4MM |  |  | x
|  | 27005BA 30° 4MM |  |  | x
| TONTARRA MEDIZINTECHNIK GMBH | 601-103-00 0° 2.9MM |  |  | x
|  | 601-103-30 30° 2.9MM |  |  | x
FIBROCOLEDOCOSCOPIO FLESSIBILE | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | CHF-CB30L |  |  | x
| WOLF RICHARD GMBH | 7325152 |  |  | x
URETERORENOSCOPIO RIGIDO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 27017BA |  |  | x
|  | 27030KA |  |  | x
|  | 27000L |  |  | x
|  | 27017AA 0° 2.7MM |  |  | x
| WOLF RICHARD GMBH | 8626 431 |  |  | x
|  | 8626 531 |  |  | x
ENDOSCOPIO PER IL DOTTO LACRIMALE RIGIDO | POLYDIAGNOST GMBH | PD OS 1000 |  |  | x
|  | PD OS 1010 |  |  | x
|  | PD-OS-1084 |  |  | x
ECOVIDEOBRONCOSCOPIO | PENTAX MEDICAL | EB19-J10U |  |  | x
NEUROENDOSCOPIO RIGIDO | AESCULAP AG & CO KG | PAEDISCOPE PF010A 3MM |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 28164 LLA |  |  | x
ESOSCOPIO RIGIDO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 20916025AA VITOM 0° |  |  | x
|  | 20916025DA VITOM 90° |  |  | x
VIDEOBRONCOSCOPIO | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | BF-Q180 | x
|  | BF-1TQ180 | x
|  | BF-P160 |  | x
|  | BF-P180 |  | x
|  | BF-P190 |  | x | x
|  | BF-Q190 |  | x
|  | BF-H1100 |  |  | x
|  | BF-MP190F |  |  | x
|  | BF-H190 |  |  | x
| PENTAX MEDICAL | EB-1170K |  |  | x
|  | EB-1570K |  |  | x
|  | EB15-J10 |  | x | x
| FUJIFILM CORP | EB-580S |  |  | x
FIBROSCOPI PER INTUBAZIONE FLESSIBILE | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | LF-T | x
|  | LF-TP |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 10331B1 | x
|  | 10331BN1 |  | x
|  | 11302BD |  |  | x
|  | 11302BD1 |  |  | x
|  | 11301AA1 |  |  | x
|  | 11302BD2 | x |  | x
| PENTAX MEDICAL | FI-16BS | x | x | x | x | x | x
|  | FI-10BS |  | x | x | x |  | x
|  | FI-9RBS |  |  |  | x
|  | FI-10P2 |  |  |  |  | x
|  | FI-10RBS |  | x | x |  | x
|  | FI-13RBS |  |  |  | x
|  | FI-15BS |  |  |  | x
|  | FI-16RBS |  | x | x |  | x
FIBROURETEROSCOPIO FLESSIBILE | WOLF RICHARD GMBH | 7326.071 COBRA | x | x
|  | 7305.001 |  | x
|  | 7325.071 |  | x
|  | 735610711 COBRA VISION URS FLESSIBILE EF HD LOGICO |  |  |  |  | x
|  | 735510711 BOA VISION URS FLESSIBILE EF HD LOGICO |  |  |  |  | x
| PENTAX MEDICAL | FUR-9RBS |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 11278A1 |  |  | x |  | x | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | URF-P6 |  | x
|  | URF-P7 |  | x
FIBROCISTOSCOPIO FLESSIBILE | COGENTIX MEDICAL | CST-4000 | x
| WOLF RICHARD GMBH | 7305.011 5MM 2.5CAN | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 11272C1 | x |  | x |  | x | x
| COGENTIX MEDICAL | CST-4000 |  |  | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | CYF-4 |  |  |  |  | x
|  | CYF-5 |  | x
|  | CYF-5A |  | x
FIBROGASTROSCOPIO FLESSIBILE | PENTAX MEDICAL | FG-16X |  |  | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | GIF-XP20 |  |  | x
ISTEROSCOPIO RIGIDO | COVIDIEN | TRUCLEAR 5C |  |  | x
|  | TRUCLEAR ELITE MINI |  |  | x
| GIMMI GMBH | ALPHASCOPE II E.8297.43 I 30° 2.9MM |  |  | x
|  | ALPHASCOPE II E.8297.70 70° 4MM |  |  | x
|  | ALPHASCOPE II E.8297.30 30° 4MM |  |  | x
|  | ALPHASCOPE II E.8297.00 0° 4MM |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 27020BA 30° 2.7MM |  |  | x
|  | 27018B 30° 4MM |  |  | x
|  | 26120BA 30° 2.7MM |  |  | x
|  | 26120 BAL |  |  | x
| WISAP MEDICAL TECHNOLOGY GMBH | GENERICO |  |  | x
LAPAROSCOPIO | GIMMI GMBH | ALPHASCOPE II E.8293.11 30° 10MM |  |  | x
|  | ALPHASCOPE II E.8290.11 0° 10MM |  |  | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | WAIR130A - UHD |  |  | x
|  | LASOLYS4 - WA4KL130 - UHD |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 26003BCA 30° 10MM |  |  | x
|  | 26037AA 0° 4MM |  |  | x
|  | 26034AAV 0° 10MM |  |  | x
|  | 26003AA 0° 10MM |  |  | x
|  | 26046BA 30° 5MM |  |  | x
|  | 26034AA 0° 10MM |  |  | x
|  | 26003BA 30° 10MM |  |  | x
|  | 26046AA 0° 5MM |  |  | x
|  | 26003ACA 0° 10MM |  |  | x
|  | 26003AEA 0° 10MM |  |  | x
|  | 26003AGA HOPKINS II |  |  | x
|  | 26034AAK 30° 4MM |  |  | x
|  | HOPKINS RUBINA NIR/ICG 0° 10MM 31CM |  |  | x
|  | 26006BA 30° 5MM |  |  | x
|  | 26003BEA 30° 10MM |  |  | x
|  | 26003EC ENDOCAMALEON HOPKINS |  |  | x
|  | 26007AA 0° 3.3MM |  |  | x
|  | 26007BA 30° 3.3MM |  |  | x
|  | 26003BRA |  |  | x
|  | HOPKINS RUBINA 0° 5MM NIR/ICG 26046ARA |  |  | x
| WOLF RICHARD GMBH | 89204.011 0° 5.5MM |  |  | x
|  | 8935.461 0° 5.5MM |  |  | x
|  | 8920.401 0° 12.5MM |  |  | x
|  | 8650.414 0° 4MM |  |  | x
LARINGOSCOPIO (PER INTUBAZIONE A LAME) | KARL STORZ GMBH & CO KG | 8712 AA |  |  | x
|  | 7218AA 0° 2.7MM |  |  | x
|  | 8574 SL |  |  | x
|  | 8712BA 30° 5 MM 24 CM |  |  | x
|  | 8712CA |  |  | x
|  | 8590 C |  |  | x
|  | 8700 CKA |  |  | x
|  | GENERICO |  |  | x
| WOLF RICHARD GMBH | 8456 01 STUCKRAD |  |  | x
LARINGOSTROBOSCOPIO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 8706CA |  |  | x
|  | 8706CJ |  |  | x
|  | 8700CKA |  |  | x
|  | NON DEFINITO |  |  | x
| WOLF RICHARD GMBH | GENERICO |  |  | x
MEDIASTINOSCOPIO RIGIDO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 10970 BA |  |  | x
FIBRORINOLARINGOSCOPIO FLESSIBILE | PENTAX MEDICAL | FNL-10RP3 |  |  | x
|  | FNL-7RP3 |  |  | x
|  | FNL-10RBS |  |  | x
|  | FNAL-10P2 | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | ENF-GP |  |  | x
|  | ENF-T3 |  |  | x
|  | ENF-XP |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 11101SK2 |  |  | x
|  | 11101RP2 |  |  | x
|  | 11101RPK2 |  |  | x
|  | 11101SPK2 |  |  | x
| XION GMBH | 130.400.034 EF-N | x
|  | 130.400.028 EF-N SLIM | x
NEFROSCOPIO RIGIDO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 27840KA |  |  | x
|  | 27830 KA |  |  | x
|  | 27092AMA 6° 24CH |  |  | x
|  | 27292 AMA |  |  | x
|  | 27294 AA |  |  | x
OTOSCOPIO RIGIDO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 1218 A |  |  | x
|  | 1215 A |  |  | x
|  | 1230 AA |  |  | x
RESECTOSCOPIO | SOPRO COMEG ENDOSKOPIE GMBH | 165-293-000 0° 2.9MM |  |  | x
RINOSCOPIO RIGIDO | GIMMI GMBH | GENERICO |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 7219AA 0° 2.7MM |  |  | x
|  | 7220FA 45° 3MM |  |  | x
|  | 7230BA 30° 4MM |  |  | x
|  | 7230AA 0° 4MM |  |  | x
|  | 7230CA 70° 4MM |  |  | x
|  | 7220AA 0° 3MM |  |  | x
|  | 7200C 70° 4MM |  |  | x
|  | 7230BWA 30° 4MM |  |  | x
|  | 7207AA 0° 2.7MM |  |  | x
|  | 7200E 0° 4MM |  |  | x
|  | 7230FA 45° 4MM |  |  | x
|  | 7210AWA 0° 4MM |  |  | x
|  | 7230AWA 0° 4MM |  |  | x
| WOLF RICHARD GMBH | 8880533 |  |  | x
SCIALOENDOSCOPIO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 11573A |  |  | x
|  | 11574A |  |  | x
TELELARINGOSCOPIO RIGIDO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 8711AGA |  |  | x
URETEROSCOPIO RIGIDO | GYRUS ACMI CORP | MRO-2004 |  |  | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | A5195A 30° 5.5MM |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 27000 LK |  |  | x
|  | 11274 AA |  |  | x
|  | 27018BA 30° 2.7MM |  |  | x
|  | 27002KP |  |  | x
|  | 27023AB 0° 2.8MM |  |  | x
|  | 27410 CL |  |  | x
|  | 27001K 6° 340MM |  |  | x
|  | 27001L 6* 430MM |  |  | x
| WOLF RICHARD GMBH | 8703524 |  |  | x
|  | 8708.403 10° |  |  | x
VIDEORINOLARINGOSCOPIO | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | ENF-VT3 |  |  | x
|  | ENF-VH | x
| XION GMBH | 329.309.401 XN HD |  |  | x
|  | 329.309.301 XN P |  |  | x
VIDEOLAPAROSCOPIO RIGIDO | AESCULAP AG & CO KG | PV632 |  |  | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | WA50012A HD ENDOEYE 30° 10MM |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 26605BA TIPCAM 1 S 3D 30° |  |  | x
|  | 26605AA TIPCAM 1 S 3D |  |  | x
VIDEOCOLONSCOPIO | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | PCF-140I |  |  | x
|  | PCF-H190TI |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 13925 PKS |  |  | x
VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | GIF-1100 HDTV EVIS X1 |  |  | x
|  | GIF-XP160 |  |  | x
|  | GIF-N180 |  |  | x
|  | GIF-Q165 |  |  | x
|  | GIF-H190N |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 13820 PKS |  |  | x
|  | 13821 PKS |  |  | x
| XION GMBH | GENERICO |  |  | x
VIDEOSCOPIO PER INTUBAZIONE | KARL STORZ GMBH & CO KG | 11303BNXK |  |  | x
VIDEOLARINGOSCOPIO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 8403HX |  |  | x
|  | 8403HXP |  |  | x
|  | 8403EXC |  |  | x
|  | 8404AX |  |  | x
|  | 8404HX |  |  | x
|  | 8401DXC |  |  | x
|  | 8401GXC |  |  | x
|  | 8401AX |  |  | x
|  | 8403BX |  |  | x
|  | 8403XSI C-MAC S IMAGER |  |  | x
|  | 8403AX |  |  | x
|  | 8401HXP |  |  | x
|  | 8401 HX C-MAC |  |  | x
|  | 8403 KXC |  |  | x
|  | C-MAC S PEDIATRIC IMAGER 8403XSP |  |  | x
|  | 8403GXC |  |  | x
| VERATHON MEDICAL | LO PRO T3 |  |  | x
|  | LO PRO T4 |  |  | x