Allegato A – Requisiti indispensabili e oggetto di valutazione

Fornitura in Service di strumentazione, reagenti e consumabili per la determinazione in Next Generation Sequencing (NGS) della farmaco-resistenza di HIV, HBV, HCV e MTBC per le esigenze della UOC Microbiologia finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Eseguire il follow-up dei pazienti affetti da HIV, HBV e HCV trattati farmacologicamente attraverso la determinazione della farmaco-resistenza e genotipizzazione dei virus per garantire il successo virologico a lungo termine

- Identificare le farmacoresistenze nei confronti del Mycobacterium tubercolosis complex (MTBC) al fine di indirizzare le terapie farmacologiche per la cura nonché di genotipizzare MTBC e identificare i micobatteri non tubercolari (MNT)

SEZIONE A

Caratteristiche tecniche di minima pena esclusione dei Test

| RIF. | REQUISITO |  | SI / | NO | INDICARE LA PAGINA DELLA SCHEDA TECNICA/MANUALE D’USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 |  | Test per valutazione della farmaco-resistenza di HIV, HBV, HCV e MTBC in NGS |  |  |  |
| A.2 |  | Test CE/IVD basato sull'amplificazione mediante RT-PCR delle principali regioni dell’ RNA virale (Proteasi, Trascrittasi Inversa e Integrasi) e successivo sequenziamento in NGS per l’identificazione delle mutazioni di resistenza di HIV |  |  |  |
| A.3 |  | Test basato sull'amplificazione mediante PCR delle regioni di DNA virale (Trascrittasi Inversa, preCore) seguita da sequenziamento NGS per l’identificazione delle mutazioni di resistenza di HBV |  |  |  |
| A.4 |  | Test basato sull'amplificazione mediante RT-PCR delle regioni dell’RNA virale (NS3, NS5A e NS5B) seguita da sequenziamento NGS per l’identificazione delle mutazioni di HCV |  |  |  |
| A.5 |  | Test basato sull’amplificazione mediante PCR e successivo sequenziamento in NGS per identificare i vari ceppi di micobatteri, sia quelli appartenenti al MTBC (Mycobacterium tuberculosis complex) che i micobatteri Non Tubercolari (MNT) e in grado di rilevare la farmacoresistenza ai farmaci antitubercolari |  |  |  |
| A.6 |  | Test per MTBC in grado di identificare la resistenza ad almeno 10 farmaci antitubercolari di prima e seconda linea |  |  |  |
| A.7 |  | Test utilizzabili su piattaforma Illumina MiSeq |  |  |  |
| A.8 |  | Software di analisi CE-IVD in grado di analizzare, memorizzare i dati e fornire un report di resistenza |  |  |  |
| A.9 |  | Software di analisi CE-IVD in grado di interrogare i principali algoritmi interpretativi per la resistenza di HIV |  |  |  |
| A.10 |  | Sensibilità analitica (LoD) del test HIV-1 proposto minore o uguale a 1300 |  |  |  |

Caratteristiche tecniche di minima pena esclusione estrattore

| RIF. | REQUISITO |  | SI / | NO | INDICARE LA PAGINA DELLA SCHEDA TECNICA/MANUALE D’USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.11 |  | Sistema automatizzato da banco per estrazione di acidi nucleici |  |  |  |
| A.12 |  | Banco di lavoro visibile ed illuminato |  |  |  |
| A.13 |  | Protocolli pre-installati, pronti all’uso, senza ausilio di computer esterno |  |  |  |
| A.14 |  | Setup dello strumento guidato |  |  |  |
| A.15 |  | Apertura delle cartucce automatizzata |  |  |  |
| A.16 |  | Cartucce di reagenti pre-caricate e pronte all’uso |  |  |  |
| A.17 |  | Possibilità di processare fino ad almeno 24 campioni in parallelo |  |  |  |
| A.18 |  | Lampada UV per la decontaminazione |  |  |  |
| A.19 |  | Barcode Reader incluso |  |  |  |
| A.20 |  | Incubazione del campione inclusa nello strumento |  |  |  |
| A.21 |  | Display Touch Screen |  |  |  |
| A.22 |  | Dimensioni massime pari a 60 cm (L) X 75 cm (P) x 60 cm (H) |  |  |  |
| A.23 |  | Camera per il controllo del caricamento |  |  |  |
| A.24 |  | Disponibilità di protocolli validati |  |  |  |
| A.25 |  | Funzione di pipettamento inclusa |  |  |  |

Caratteristiche tecniche di minima pena esclusione fluorimetro

| RIF. | REQUISITO |  | SI / | NO | INDICARE LA PAGINA DELLA SCHEDA TECNICA/MANUALE D’USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.26 |  | Fluorimetro da banco per la quantificazione di DNA, RNA e proteine |  |  |  |
| A.27 |  | Capacità di quantificare campioni utilizzando volumi ridotti |  |  |  |
| A.28 |  | Display con touchscreen per controllare il fluorimetro |  |  |  |
| A.29 |  | Dimensioni massime pari a 14 cm x 25 cm x 6 cm |  |  |  |
| A.30 |  | Misura dell'RNA integro in meno di 5 secondi per campione |  |  |  |
| A.31 |  | Memorizzazione dei risultati di fino ad almeno 1000 campioni |  |  |  |

Caratteristiche tecniche di minima pena esclusione termociclatore

| RIF. | REQUISITO |  | SI / | NO | INDICARE LA PAGINA DELLA SCHEDA TECNICA/MANUALE D’USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.32 |  | Termociclatore a 96 pozzetti da 0.2 ml disposti su 6 blocchi Peltier indipendenti |  |  |  |
| A.33 |  | Possibilità di impostare sei diverse ed indipendenti temperature di annealing |  |  |  |
| A.34 |  | Coperchio riscaldato con impostazione della temperatura tra 30°C e 110°C |  |  |  |
| A.35 |  | Velocità massima del blocco fino ad almeno 6 °C/sec |  |  |  |
| A.36 |  | Velocità massima del campione fino ad almeno 4 °C/sec |  |  |  |
| A.37 |  | Display Touch-Screen che permette la visualizzazione dei profili termici, dei tempi di corsa e l’impostazione dello strumento |  |  |  |
| A.18 |  | Possibilità di salvare fino ad almeno 500 metodi nello strumento stesso |  |  |  |
| A.39 |  | Rumore inferiore a 50 dBD |  |  |  |
| A.40 |  | Dimensioni massime pari a 23 x 50 x 27 cm (LxPxH) |  |  |  |
| A.41 |  | Possibilità di configurare nuovi utilizzatori e proteggere i propri programmi con una password |  |  |  |

Sezione B

Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione

| ID | Caratteristica | Risposta e descrizione | Riferimento della pagina scheda tecnica/Manuale d’uso |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Fornitura gratuita di tutti i consumabili/reagenti accessori per la preparazione e la processazione del campione fino al caricamento sul sequenziatore, nullo escluso |  |  |
| B.2 | Fornitura gratuita di un sistema di purificazione degli amplificati e della library |  |  |
| B.3 | Allestimento di una unica mix per la PCR "target" dell'analita di interesse (per tutti gli analiti oggetto della gara) |  |  |
| B.4 | Indici di sequenziamento univoci, prespottati su piastra per poter eseguire contemporaneamente più analiti nella stessa run |  |  |
| B.5 | Sensibilità analitica (LoD) del test HIV-1 proposto |  |  |
| B.6 | Copertura di tutte le posizioni di resistenza di HIV-1 elencate nell'algoritmo HIVdb ver. 9.5.1 (per le regioni Proteasi, RT e Integrasi) |  |  |
| B.7 | Test per il sequenziamento NGS Whole Genome di HIV-1 |  |  |
| B.8 | Test per il sequenziamento NGS Whole Genome di HCV |  |  |
| B.9 | Test per il sequenziamento NGS di HDV |  |  |
| B.10 | Test per il sequenziamento in NGS delle regioni del genoma batterico di 18 geni MTBC, del gene hsp65 e locus DR / CRISPR |  |  |
| B.11 | Stabilità e durata dei reagenti a confezione integra |  |  |
| B.12 | Stabilità e durata dei reagenti a confezione aperta |  |  |
| B.13 | Tracciabilità dei dati dell’estrattore: possibilità di generare e visualizzare a display report che includono le informazioni di una corsa come tempo, protocollo usato, identificativo dei campioni, ecc |  |  |
| B.14 | Estrattore conforme al Regolamento Europeo 2017/746 |  |  |
| B.15 | Possibilità per il termociclatore di salvare più di 500 metodi |  |  |
| B.16 | Tempi di risoluzione del guasto migliorativi |  |  |
| B.17 | Tempi di intervento dalla chiamata migliorativi |  |  |