## LOTTO 1
TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE
Ditta produttrice
Ditta distributrice
Modello
Descrizione e destinazione d'uso
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
APPARECCHIATURA | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda tecnica
Strumentazione di ultima generazione e nuova di fabbrica destinata a perfusione ex vivo ossigenata a controllo di pressione e ipotermica per fegato.
Sistema di assistenza destinato all’isolamento di organi ex vivo che possa effettuare perfusioni di organo ipotermica.
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati (flusso, pressione, temperatura e parametri derivati)
Sistema di allarmi visivi e acustici
Range flusso di mandata massima (circuito venoso) con portata adeguata (non inferiore a 250 ml/min) e regolabile con elevata accuratezza
Pressione di mandata (circuito venoso) con portata adeguata (non inferiore a 6 mmHg) e regolabile con elevata accuratezza
Range flusso di mandata massima (circuito arterioso) con portata adeguata (non inferiore a 150 ml/min) e regolabile con elevata accuratezza
Pressione di mandata (circuito arterioso) non inferiore a 40 mmHg con step di regolazione non superiori a 1 mmHg.
Rilevatore bolle di aria ad elevata efficienza.
Sensori di sicurezza disponibili
Tipologie e numero di pompe
Temperatura di funzionamento
Possibilità di regolare la temperatura di funzionamento
Parametri programmabili
Dimensioni e peso del sistema
Batteria tampone
Alimentazione a rete
MATERIALE CONSUMABILE
KIT DI PERFUSIONE
kit perfusione del fegato (indicare la composizione del kit)
Certificazione CE
Descrivere modalità di montaggio del kit
Durata (ore)
SOLUZIONE DI PERFUSIONE
Soluzione di perfusione
Quantità necessaria per singola perfusione
Certificazione CE
SOLUZIONE PER LA CONSERVAZIONE
Soluzione per la conservazione a freddo
Quantità necessaria per singola perfusione
Certificazione CE